## Uitgangspunten marktverkenning
nr | Omschrijving | Kunt u voldoen aan de gestelde concept specificatie? | Geef een toelichting hoe u hieraan kunt voldoen of een toelichting waarom u niet kunt voldoen.
1 | Een beademingsapparaat dat geschikt is voor het leveren van beademingsondersteuning aan niet-afhankelijke, non-invasieve spontaan ademhalende volwassen en pediatrische patiënten van 13 kg en zwaarder met ademhalingsinsufficiëntie of ademhalingsfalen, met of zonder obstructieve slaapapneu. Het apparaat is naast stationair gebruik ook geschikt voor gebruik tijdens reizen en voor verblijf buitenshuis.
2 | Het NLSTBA (Non-Life-Support-Thuisbeademingsapparaat), incl. accessoires en software, voldoet aan de op het moment van levering geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Zoals: - IEC 60601-1-11 (elek.) - IEC 60601-1-2 (EMC) - ISO 80601-2-70 (geluid) - NEN EN ISO 10651-6 (NLS thuisb) - NEN EN ISO 80601-2-79 / NEN EN ISO 80601-2-80 ((NLS thuisb) - MDR (EU) 2017/745
3 | Het apparaat beschikt over de volgende beademingsmodi: - Druk gecontroleerde beademing: tijd gestuurd - Druk geassisteerde beademing: triggering en cycling door de patiënt gestuurd - Combinatie van bovenstaande modi (gecontroleerde/ geassisteerde beademing). - CPAP - Een modus waarin een doelvolume en/of een doelfrequentie kan worden geconfigureerd en waarbij de drukondersteuning variabel kan zijn
4 | Het apparaat levert een inspiratoire druk met een bereik van minimaal 4-30 cmH2O
5 | Het apparaat levert een expiratoire druk met een bereik van minimaal 4-20 cmH2O
6 | Het apparaat heeft een optionele modus die obstructie waarneemt en automatisch de EPAP opbouwt binnen vooraf ingestelde waarde.
7 | De batterijduur (indien aanwezig) is minimaal 2 uur (interne of externe batterij) op basis van ingestelde EPAP 5 cmH20 en IPAP 20 cmH2O met een frequentie van 15 per minuut.
8 | Apparaat heeft een obstructie en disconnectie alarm van de beademingsslang volgens de normen NEN EN ISO 80601-2-79 / NEN EN ISO 80601-2-80 ((NLS thuisb)
9 | Apparaat is geschikt voor gebruik in vliegtuigen. Voldoet aan RTCA/DO-160G paragraaf 21, categorie M.
10 | De zuurstof toediening heeft een range van 1-15 liter/min
11 | Het apparaat heeft de mogelijkheid tot nachtstand / dimmen scherm
12 | Het apparaat heeft een geïntegreerde bevochtiger
13 | De connector voor het slangcircuit is 22 millimeter
14 | Apparatuur kan worden gebruikt met met third-party beademingsslangen, maskers en andere benodigdheden voor gebruik van het apparaat
15 | Het is mogelijk om Breath to breath analyse voor minimaal 24 gebruiksuren terug te kunnen zien, statistische gegevens en logboek gegevens zijn voor minimaal 12 maanden terug te zien.
16 | Het is mogelijk om Breath to breath analyse voor minimaal 72 gebruiksuren terug te kunnen zien, statistische gegevens en logboek gegevens zijn voor minimaal 12 maanden terug te zien.
17 | De onderhoudsfrequentie is eens per 2 jaar of langer dan 2 jaar. U dient in te stemmen dat het onderhoud wordt uitgevoerd door een door ons gecontracteerde externe partij, waarbij u de desbetreffende partij traint en certificeert voor uitvoeren van het onderhoud.
18 | Voor het stoppen van de ventilatie van het apparaat zijn er twee handelingen noodzakelijk (BV 2 knoppen combinatie). Voor het ontgrendelen van het klinische menu van het apparaat zijn er twee handelingen noodzakelijk (BV 2 knoppen combinatie).
19 | Het telemonitoringplatform ondersteunt zorgverleners bij het op afstand instellen en beheren van apparatuur en biedt de mogelijkheid om configureerbare meldingen in te stellen op basis van vooraf gedefinieerde parameters, waaronder gebruiksduur, lekkage, AHI, volume en ademfrequentie.
20 | De connectie van het NLSTBA met het telemonitoring platform wordt gefaciliteerd door de aanbieder en is niet afhankelijk van de internetvoorziening van de gebruiker (patient). Data overdracht is niet afhankelijk van handelingen door de gebruiker (patient).
21 | De stijgtijd is de tijd die het apparaat neemt om na triggering de ingestelde inademingsdruk te bereiken. Dit dient in minimaal in 5 stappen aan te passen te zijn.