Cytologische beoordeling coupescanners aanbesteding 2026

Inleiding:

De coupescanners van de aspirant leveranciers zullen worden beoordeeld of ze afdoende kwaliteit kunnen leveren in het scannen van cytologische preparaten.
Dit zal worden getoetst doormiddel van een voorgeselecteerde set preparaten van Amsterdam UMC, die door de leverancier op hun coupescanner worden gescand, waarna de leverancier de databestanden van deze test sturen naar Ton Gödecke (a.godecke@amsterdamumc.nl). Deze zal de data van de verschillende leveranciers anonimiseren. Vervolgens worden deze scans volgens een blinde screening beoordeeld door een werkgroep bestaande uit cytologisch analisten en pathologen van het AUMC.

Beoordelingscriteria:

De preparaten zullen worden beoordeeld op de volgende criteria:

· Kleur: de celbestanddelen tonen de juiste kleur, dat wil zeggen conform de microscopische beoordeling.
· Detail: kern en celdetail moeten duidelijk zichtbaar zijn (bijv. nucleoli, chromatine korrels, bacteriën op de cel, kerncontour).
· Leesbaarheid van celgroepen: celgroepen die onder de microscoop beoordeelbaar zijn, zijn beoordeelbaar  In de scan.
· Achtergrond: achtergrond details zijn duidelijk beoordeelbaar (bijv. lymfocyten, debris, micro-organismen en dergelijke).
· Volledigheid van het preparaat: het gehele preparaat wordt in beeld gebracht.
























	Code beoordelaar:
	Set code:

	
	Onvoldoende
Score = 0
	Voldoende 
Score = 1
	Goed 
Score = 2
	Punten

	[bookmark: _Int_jmNE0GTN]Kwaliteit kleur van de scan conform microscopische beoordeling
	De cel componenten tonen niet de juiste kleur
	De cel componenten vertonen de juiste kleur, maar zijn te flets of te fel.
	De cel componenten vertonen de juiste kleur.
	

	[bookmark: _Int_PHtqgpv2]Kern en cel detail conform de microscopische beoordeling
	De kern cel details zijn niet of onduidelijk te onderscheiden
	De kern en cel details zijn deels duidelijke te onderscheiden
	De kern en cel details zijn duidelijk zichtbaar
	

	Leesbaarheid van celgroepen conform de microscopische beoordeling
	Celgroepen zijn dichtgeslagen, te donker of anderzijds niet te beoordelen 
	Celgroepen zijn deels beoordeelbaar (bijv. Alleen aan de rand) 
	Celgroepen zijn volledig duidelijk beoordeelbaar.
	

	Beoordeelbaarheid van de achtergrond
	Achtergrond details zijn niet beoordeelbaar of zichtbaar
	Achtergrond details zijn deels beoordeelbaar of zichtbaar
	Achtergrond details zijn duidelijk beoordeelbaar
	

	Volledigheid van het preparaat
	> dan 5 mm van het preparaat ontbreekt in de scan
	< dan 5 mm van het preparaat ontbreekt in de scan
	Het volledige preparaat is zichtbaar in de scan
	



