## Instructies
Bijlage 5 Programma van Eisen Behorende bij de Europese aanbesteding inzake Wervelkolomimplantaten met Tenderned kenmerk TN 605930. Instructie: · Dit document Eisen (het origineel) dient volledig te worden ingevuld en bij de Inschrijving te worden gevoegd. · De tekst van dit document Eisen mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd. · Daar waar in dit document aangegeven, dienen aparte bijlagen te worden toegevoegd. · Per eis dient in kolom C aangegeven te worden of er aan de eis kan worden voldaan. · Indien Ondernemer zich inschrijft in combinatie met anderen, dient voor elke combinant een ingevuld exemplaar van deze verklaring ingediend te worden. · Ondernemer dient door middel van het ondertekenen van dit document, zelf te verklaren of hij in de toestand verkeert waarop de verklaring is gericht. Met de ondertekening van dit document geeft de ondertekenaar de garantie voor de rechtsgeldigheid van de totale Inschrijving. De ondertekenaar dient dus door de onderneming gemachtigd te zijn. Dit dient te blijken uit een inschrijving in het nationale beroeps/handelsregister, in Nederland kan hiervoor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelden. Dit document mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van Inschrijving.
Ondergetekende verklaart namens de Ondernemer alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn. Ondernemer is ermee bekend en stemt daarmee in dat Aanbestedende dienst de beantwoording van de Eisen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondernemer zal, indien Aanbestedende dienst tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen. Ondernemer zal eveneens zijn medewerking verlenen aan een door of namens Aanbestedende dienst uit te voeren onderzoek naar de ‘herkomst van middelen’. Aldus, naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend door;
Ondertekening van dit document
Naam ondernemer: Naam rechtsgeldige ondertekenaar: Datum: Handtekening:

## 1. Algemeen
1. | Algemeen | Antwoord Inschrijver Ja / Nee
1.1 | Het aangeboden pakket wervelkolomimplantaten en instrumentarium voldoet, zowel op het moment van inschrijving als gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan alle op dat moment geldende internationale, Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en toepasselijke normen voor medische hulpmiddelen, waaronder in ieder geval Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen (MDR) en IEC 60601. | Ja / Nee
1.2 | Het aangeboden pakket wervelkolomimplantaten en instrumentarium heeft op het moment van inschrijven en gedurende de looptijd van het contract een geldig CE-certificaat. Document wordt na gunning op verzoek van Aanbestedende dienst aangeleverd. | Ja / Nee
1.3 | Het aangeboden pakket wervelkolomimplantaten en instrumentarium is voorzien van een CE-conformiteitverklaring. Document wordt na gunning op verzoek van Aanbestedende dienst aangeleverd. | Ja / Nee
1.4 | Het aangeboden pakket wervelkolomimplantaten en instrumentarium voldoet aan alle van toepassing zijnde Nederlandse- en EU wet- en regelgeving, o.a. Wet op Medische hulpmiddelen en Europese richtlijnen. | Ja / Nee
1.5 | De gebruiksaanwijzing (Instructions For Use – IFU) die hoort bij het aangeboden pakket wervelkolomimplantaten en bijbehorend instrumentarium dient gedurende de gehele contractperiode digitaal, via een stabiel en gemakkelijk toegankelijk online platform (bijvoorbeeld een website of leveranciersportaal), beschikbaar te zijn in een gangbaar, afdrukbaar formaat (bijvoorbeeld PDF). De taal van de gebruiksaanwijzing dient Nederlands of Engels te zijn, conform de eisen van de Medical Device Regulation (MDR). | Ja / Nee
1.6 | Het aangeboden pakket wervelkolomimplantaten is geschikt om te worden opgenomen in de kwaliteitsregistratie voor de geïnstrumenteerde degeneratieve lumbale wervelkolom (GDLW) en in het Landelijk Implantatenregister (LIR). | Ja / Nee
1.7 | Aanbieder heeft de productgegevens in het GS1 Global Data Synchronisation Network (GDSN) databaseportaal staan. | Ja / Nee
1.8 | De aanbieder verleent bij inschrijving inzage in alle medical device recalls, product advisories en field action warnings die de afgelopen vijf jaar wereldwijd zijn bekendgemaakt met betrekking tot het aangeboden pakket wervelkolomimplantaten en instrumentarium. De aanbieder levert hiertoe een volledig overzicht aan, inclusief kopieën van de officiële meldingen. | Ja / Nee
1.9 | Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst meer dan één recallprocedure per kalenderjaar wordt geregistreerd op het aanbestede pakket wervelkolomimplantaten en instrumentarium, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de overeenkomst te herzien en te heroverwegen. | Ja / Nee
1.10 | De aanbieder levert na gunning alle naar aanleiding van de aanbesteding gecontracteerde artikelen aan in het format "Formulier CareCTRL Aanmaak Artikelen (leeg)" of een nieuwere versie daarvan, zodat de artikelen kunnen worden opgenomen in het bestelsysteem (ERP) van Amsterdam UMC. Deze verplichting tot het aanleveren van artikelen in het 'Formulier CareCTRL Aanmaak Artikelen (leeg)' of een nieuwere versie daarvan, geldt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Bovendien dient de aanbieder binnen 5 werkdagen te reageren op verzoeken van Amsterdam UMC met betrekking tot de aanlevering van deze artikeldata of eventuele aanpassingen hierin. | Ja / Nee
1.11 | De aanbieder levert na gunning alle naar aanleiding van de aanbesteding gecontracteerde artikelen aan in het format "Formulier Import OK partijartikelen (leeg)" en het "Formulier Uniform Datasheet; CMM – Registratieformulier steriele of te reprocessen/steriliseren medische hulpmiddelen" of een nieuwere versie daarvan, zodat de artikelen kunnen worden opgenomen in het bestelsysteem (ERP) en CMM van Dijklander Ziekenhuis. | Ja / Nee

## 2. Contract
2. | Contract | Antwoord Inschrijver Ja / Nee
2.1 | Het door de aanbestedende dienst te gunnen contract betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met 2x 2 jaar, tot een maximale totale looptijd van 8 jaar. | Ja / Nee
2.2 | De raamovereenkomst omvat een consignatieregeling voor de wervelkolomimplantaten. De bruikleenovereenkomst komt als bijlage bij de raamovereenkomst. | Ja / Nee
2.3 | Aanbieder is akkoord met Amsterdam UMC Modelovereenkomsten zoals opgenomen in bijlage 8a. | Ja / Nee
2.4 | Aanbieder is akkoord met Dijklander Modelovereenkomsten zoals opgenomen in bijlage 8b. | Ja / Nee
2.5 | Gedurende de eerste twee jaar van de looptijd van de overeenkomst ligt het prijsniveau vast. In de daaropvolgende jaren, inclusief de optiejaren, is het de aanbieder toegestaan de prijs te indexeren met maximaal de NZa-indexatie voor materiële kosten. Indien deze indexatie hoger is dan 1,5%, geldt 1,5% als maximum. | Ja / Nee
2.8 | Aanbieder garandeert alle aangeboden instrumenten, implantaten en verbruiksartikelen te kunnen leveren tijdens de looptijd van de overeenkomst. | Ja / Nee
2.6 | Indien het aangeboden pakket wervelkolomimplantaten en instrumentarium, of onderdelen daarvan, gedurende de contracttermijn uit productie worden genomen, garandeert de aanbieder dat een gelijkwaardig alternatief wordt aangeboden dat minimaal voldoet aan alle eisen en functionaliteiten zoals omschreven in onderhavige aanbesteding, en dat wordt aangeboden voor een gelijke of lagere prijs. | Ja / Nee
2.7 | De inschrijver garandeert dat alle toekomstige innovaties, product verbeteringen of nieuwe generaties/modellen van de aangeboden wervelkolomimplantaten en/of het bijbehorende instrumentarium, die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst op de markt komen en door de aanbestedende dienst worden afgenomen, zullen worden aangeboden tegen een prijs die niet hoger is dan de prijs die is vastgesteld voor de oorspronkelijk gecontracteerde, vergelijkbare producten of diensten. | Ja / Nee
2.9 | De keuze voor het in te zetten wervelkolomimplantaat en bijbehorend instrumentarium is per patiënt en per casus afhankelijk van de medische noodzaak en berust te allen tijde bij de behandelend arts. Amsterdam UMC behoudt zich het recht voor om op medische gronden wervelkolomimplantaten en bijbehorend instrumentarium buiten de gecontracteerde leverancier om in te kopen, tot een maximum van 15% van de totale jaarlijkse omzet aan wervelkolomimplantaten en bijbehorend instrumentarium. Inschrijver aanvaardt dit als een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst en kan hieraan geen recht op compensatie of andere aanspraken ontlenen. | Ja / Nee
2.10 | De keuze voor het in te zetten wervelkolomimplantaat en bijbehorend instrumentarium is per patiënt en per casus afhankelijk van de medische noodzaak en berust te allen tijde bij de behandelend arts. Dijklander Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om op medische gronden wervelkolomimplantaten en bijbehorend instrumentarium buiten de gecontracteerde leverancier om in te kopen, tot een maximum van 5% van de totale jaarlijkse omzet aan wervelkolomimplantaten en bijbehorend instrumentarium. Inschrijver aanvaardt dit als een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst en kan hieraan geen recht op compensatie of andere aanspraken ontlenen. | Ja / Nee
2.11 | Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst aanvullende instrumentensets noodzakelijk blijken als gevolg van nieuwe operatietechnieken, gewijzigde patiëntcasuïstiek, productinnovaties of andere medisch-inhoudelijke ontwikkelingen die bij aanvang van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, verstrekt de leverancier deze kosteloos in bruikleen conform de gebruikelijke bruikleenprocedure aan Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis. | Ja / Nee
2.12 | De bij eis 2.11 bijbehorende implantaten worden toegevoegd aan het consignatie-assortiment van het betreffende ziekenhuis en bij verbruik door Amsterdam UMC respectievelijk Dijklander Ziekenhuis betaald. Wanneer het aantal ingrepen een permanente bruikleen- of consignatieregeling niet rechtvaardigt, stelt de aanbieder de betreffende instrumentenset en implantaten beschikbaar als tijdelijke bruikleen aan het betreffende ziekenhuis. | Ja / Nee

## 3. Product
3. | Productinhoudelijke eisen | Antwoord Inschrijver Ja / Nee
3.1 | Het door aanbieder aangeboden pakket wervelkolomimplantaten en instrumentarium is geschikt voor de volgende te navigeren operaties: - open en percutane behandeling van fracturen - open en percutane behandeling van degeneratieve wervelkolom afwijkingen - open en percutane behandeling van wervelkolommetastasen - scoliose-operaties incl. osteotomien - ilium fixatie - plaatsen van cages Voor zowel thoracolumbale als lumbale ingrepen. | Ja / Nee
3.2 | De pedikelschroeven dienen te beschikken over een winding tot de tip met bicortical fix (dubbele schroefdaad). | Ja / Nee
3.3 | De aangeboden staven zijn intraoperatief naar de gewenste contour te buigen en op de benodigde lengte af te knippen; de benodigde staafknipper en buigijzers worden door de aanbieder bij het assortiment meegeleverd. | Ja / Nee
3.4 | Het aangeboden instrumentarium biedt de mogelijkheid tot segmentaal deroteren tijdens de ingreep. | Ja / Nee
3.5 | Het aangeboden systeem omvat transversale haken, dwarsconnectoren en side-to-side connectoren. Bij het percutane systeem wordt reductie uitgevoerd met een implantreductiesysteem; niet met een click-on reductiesysteem. | Ja / Nee
3.6 | Het aangeboden assortiment omvat iliumschroeven met een diameter maatrange van 8-10 mm en een lengte maatrange van 70-100 mm. Halve maten zijn ook toegestaan. | Ja / Nee
3.7 | Het aangeboden systeem biedt de mogelijkheid tot het percutaan inbrengen van anterieure ondersteuning bij wervelfracturen. | Ja / Nee
3.8 | Het aangeboden assortiment bevat pedikelschroeven met een diameter van 4 mm en een lengte maatrange van 25–30 mm, geschikt voor early onset scoliose-ingrepen. Halve maten zijn ook toegestaan. | Ja / Nee
3.9 | De aangeboden wervelkolomimplantaten en het bijbehorende instrumentarium moeten in de praktijk veilig, stabiel en effectief bruikbaar zijn in combinatie met het Brainlab Curve navigatiesysteem (zoals in gebruik bij het Amsterdam UMC en het Dijklander Ziekenhuis). Dit omvat ten minste: 1. Navigatie gestuurd gebruik zonder negatieve impact op de veiligheid of effectiviteit van de ingreep. 2. Een stabiele en reproduceerbare koppeling tussen de relevante instrumenten (zoals de priem, probes en schroevendraaiers) en het navigatiesysteem. 3. Volledige ondersteuning van gebruikelijke navigatiehandelingen (zoals het positioneren van schroeven, cages). Indieningsvereiste Inschrijver dient bij de inschrijving een beschrijving van maximaal 4 A4-pagina's (lettertype 11; tekst overschrijding wordt niet beoordeeld) aan te leveren die ingaat op: • Technische integratie: De wijze waarop de koppeling tot stand komt (adapters, tracking, registratiemethoden, software-instellingen). • Praktische bruikbaarheid: OK-workflow, opstelling en eventuele operationele beperkingen. • Klinische onderbouwing: Bestaande ervaring, validatierapporten, certificeringen of testresultaten. • Risicobeheersing: Bekende risico's/randvoorwaarden en de wijze waarop deze worden gemitigeerd. Beoordeling Een beoordelingscommissie van ten minste vijf ter zake deskundige gebruikers (die daadwerkelijk met de producten werken) beoordeelt de beschrijving op: • Duidelijkheid van de beschrijving; • Volledigheid van de gevraagde onderdelen; • Aannemelijkheid van de integratie in de dagelijkse praktijk. Bij wezenlijke onduidelijkheden kan de aanbestedende dienst eenmalig om een gerichte verduidelijking verzoeken. Indien de beschrijving naar het oordeel van de aanbestedende dienst onvoldoende aantoont dat de aangeboden producten goed integreerbaar zijn met het Brainlab Curve systeem, voldoet de inschrijving niet aan deze eis en wordt deze terzijde gelegd. | Ja / Nee
3.10 | Het aangeboden assortiment biedt de mogelijkheid 5.5 en 6.0 mm staven te gebruiken. | Ja / Nee
3.11 | Het aangeboden assortiment bevat zowel standaard pedikelschroeven als pedikelschroeven met de mogelijkheid tot augmentatie voor cementfixatie. | Ja / Nee
3.12 | Het niet in het assortiment opgenomen implantatiemateriaal wordt aangeboden tegen de geldende korting, gelijk aan het hoofdassortiment. | Ja / Nee

## 4. Klinische ondersteuning
4. | Opleiding & Klinische ondersteuning | Antwoord Inschrijver Ja / Nee
4.1 | De aanbieder biedt klinische ondersteuning door een productspecialist bij klinische ingrepen, zonder meerprijs. Deze klinische ondersteuning is inbegrepen in de Prestatie en vindt plaats op de locaties van Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis. Tijdens de implementatiefase wordt bij alle ingrepen klinische ondersteuning geboden. Na de implementatiefase bedraagt de frequentie van de klinische ondersteuning minimaal 2x per maand per ziekenhuis. De aanbieder waarborgt dat de klinische ondersteuning op elk moment beschikbaar is wanneer een ingreep plaatsvindt waarvoor ondersteuning vereist is. | Ja / Nee
4.2 | De aanbieder wijst voor elk deelnemend ziekenhuis — Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis afzonderlijk — een vaste productspecialist aan. Deze productspecialist is het eerste aanspreekpunt voor alle operationele en klinische zaken met betrekking tot de geleverde wervelkolomimplantaten en het bijbehorende instrumentarium. De aanbieder legt de naam en contactgegevens van de vaste productspecialist per ziekenhuis schriftelijk vast bij start van de overeenkomst en meldt elke structurele wijziging hiervan direct aan het betreffende ziekenhuis. | Ja / Nee
4.3 | Bij geplande afwezigheid of onbereikbaarheid van de vaste productspecialist stelt de aanbieder de senior/vakoudste orthopedie van het betreffende deelnemende ziekenhuis — Amsterdam UMC dan wel Dijklander Ziekenhuis — hiervan minimaal één week vooraf schriftelijk in kennis. Bij onvoorziene of ongeplande afwezigheid, zoals ziekte of calamiteiten, stelt de aanbieder het betreffende ziekenhuis hiervan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur in kennis. In beide gevallen draagt de aanbieder zorg voor een vervanger als bedoeld in eis 4.5 binnen een termijn die de continuïteit van de chirurgische ondersteuning niet in gevaar brengt. | Ja / Nee
4.4 | Indien de vaste productspecialist de organisatie van de aanbieder verlaat, stelt de aanbieder het betreffende deelnemende ziekenhuis hiervan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijf werkdagen schriftelijk in kennis. De aanbieder draagt binnen uiterlijk vier weken na het vertrek zorg voor een nieuwe vaste productspecialist met in eis 4.5 genoemde kwalificaties. Gedurende de overgangsperiode is de Aanbieder verantwoordelijk voor een adequate tijdelijke vervanging, zodat de continuïteit van de klinische ondersteuning te allen tijde is gewaarborgd. | Ja / Nee
4.5 | In alle gevallen beschikt de vervangende of nieuwe productspecialist aantoonbaar over gelijkwaardige opleiding, productkennis en klinische begeleidingservaring als de vaste productspecialist. De aanbieder legt de kwalificaties van de vervanger of nieuwe productspecialist op verzoek van het betreffende deelnemende ziekenhuis schriftelijk vast. | Ja / Nee
4.6 | De aanbieder stelt voor de deelnemende ziekenhuizen een productspecialist beschikbaar die: a. vervult op verzoek van de behandelend arts een adviserende rol ten aanzien van de keuze van implantaten in relatie tot de klinische indicatie en de binnen het contract beschikbare implantaten; en b. verleent op verzoek van het operatieteam klinische ondersteuning en assistentie bij genavigeerde wervelkolomprocedures, voor zover deze ondersteuning direct verband houdt met de aangeboden implantaten en het bijbehorende instrumentarium. | Ja / Nee
4.7 | De Aanbieder is verantwoordelijk voor een gestructureerde en voortvarende implementatie en ingebruikname van het pakket wervelkolomimplantaten en bijbehorend instrumentarium in beide deelnemende ziekenhuizen — Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis. De Aanbieder stelt hiertoe voorafgaand aan de operationele ingangsdatum van de overeenkomst een implementatieplan op, in afstemming met de senior/vakoudste orthopedie, DSMH, teamleider CSA en de relevante operationele contactpersonen van elk deelnemend ziekenhuis. Het implementatieplan beschrijft ten minste de fasering, de te leveren instrumentensets en consignatievoorraad, de trainings- en opleidingsactiviteiten, de betrokken contactpersonen aan zowel de zijde van de aanbieder als de ziekenhuizen, en de te hanteren mijlpalen en doorlooptijden. De aanbieder bewaakt de voortgang van de implementatie actief en rapporteert hierover op verzoek aan de betreffende contactpersonen van de deelnemende ziekenhuizen. | Ja / Nee
4.8 | De Aanbieder stelt voor patiëntvoorlichtingsdoeleinden fysieke 3D-anatomische modellen ter beschikking aan de deelnemende ziekenhuizen — vijf modellen aan Amsterdam UMC en twee modellen aan Dijklander Ziekenhuis. De modellen worden kosteloos ter beschikking gesteld voor de gehele duur van de overeenkomst. De modellen zijn representatief voor het aangeboden implantaatsysteem en zijn geschikt voor gebruik in een klinische voorlichtingscontext, waarbij zij een duidelijk en begrijpelijk beeld geven van de wervelkolomanatonomie en de wijze waarop de implantaten worden toegepast. De aanbieder levert de modellen uiterlijk bij de operationele ingangsdatum van de overeenkomst aan bij het betreffende deelnemende ziekenhuis. Indien een model gedurende de looptijd van de overeenkomst verloren gaat of zodanig beschadigd raakt dat het niet langer geschikt is voor gebruik — zonder dat dit aan de aanbieder is toe te rekenen — draagt het betreffende ziekenhuis zorg voor vervanging in overleg met de aanbieder. Bij beschadiging of verlies die aan de aanbieder is toe te rekenen, draagt de aanbieder kosteloos zorg voor vervanging binnen een redelijke termijn. | Ja / Nee

## 5. Verpakking & labelling
5. | Verpakking & labelling | Antwoord Inschrijver Ja / Nee
5.1 | Alle aangeboden wervelkolomimplantaten worden steriel en per stuk verpakt geleverd conform ISO 11607-1-2:2020. De verpakking is zodanig ontworpen dat de steriele barrière gehandhaafd blijft gedurende de gehele houdbaarheidstermijn onder de door de fabrikant voorgeschreven opslagcondities. | Ja / Nee
5.2 | De verpakking dient eenvoudig, zonder veel extra handelingen, te openen te zijn, waarbij het product 'no touch' op het instrumentarium gemonteerd kan worden. | Ja / Nee
5.3 | Alle producten zijn voorzien van duidelijke, uniforme en goed leesbare etiketten, zowel op de buitenverpakking als separaat bijgesloten bij het instrumentarium en het materiaal. | Ja / Nee
5.4 | De etikettering maakt gebruik van GTIN-barcodes, bij voorkeur in Data Matrix-formaat, en is op elk item aangebracht op een vaste, uniforme positie. Het barcodelabel bevat minimaal de GS1-elementen: code 01 (GTIN), 17 (expiratiedatum) en 10 (batch-/lotnummer), en waar van toepassing code 21 (serienummer). | Ja / Nee
5.5 | De aanbieder levert alle informatie omtrent barcodelabeling die benodigd is voor de registratiesystemen van de deelnemende ziekenhuizen. De barcodes zijn inleesbaar in het GDLW-registratiesysteem, het LIR en via barcodescanning verwerkbaar in de EPD-systemen van zowel Amsterdam UMC als Dijklander Ziekenhuis. | Ja / Nee

## 6. Consignatie
6. | Consignatie Platen & Schroeven | Antwoord Inschrijver Ja / Nee
6.1 | Het aangeboden pakket wervelkolomimplantaten wordt door aanbieder op consignatievoorraad geplaatst in de deelnemende ziekenhuizen Amsterdam UMC en Dijklander. | Ja / Nee
6.2 | De daadwerkelijke typen implantaten en de bijbehorende aantallen die in consignatie worden geplaatst, worden bij de ingang van de overeenkomst in gezamenlijk overleg vastgesteld door de leverancier, de wervelkolom- en traumachirurgen en de senior/vakoudste orthopedie. Deze afgesproken samenstelling wordt vastgelegd in een 'consignatievoorraadlijst', welke als bijlage aan het contract wordt toegevoegd. Eventuele mutaties in deze voorraadlijst gedurende de looptijd van het contract vinden uitsluitend plaats na overleg met en goedkeuring van bovengenoemde medisch specialisten. | Ja / Nee
6.3 | Door aanbieder geleverde wervelkolomimplantaten hebben bij ontvangst nog minimaal 24 maanden houdbaarheid. | Ja / Nee
6.4 | Maximaal twee keer per jaar en minimaal 1 keer per jaar wordt de consignatievoorraad gecontroleerd op afloopdata door de aanbieder samen met ok logistiek of senior/vakoudste orthopedie. Aanbieder stelt hiervan een overzicht op en deelt dit met de senior/vakoudste orthopedie en de wervelkolomchirurg van deelnemende ziekenhuizen. | Ja / Nee
6.5 | Het is de leverancier (of diens personeel) niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de afdeling OK-logistiek de opslagruimte te betreden. | Ja / Nee
6.6 | Het is de leverancier (of diens personeel) niet toegestaan om zonder toestemming consignatievoorraad of andere goederen uit de opslagruimte te verwijderen of mee retour te nemen. Indien de leverancier consignatievoorraad wenst mee te nemen, dient vooraf contact te worden opgenomen met de afdeling OK-logistiek. Een medewerker van OK-logistiek zal de leverancier begeleiden om de betreffende artikelen correct uit te scannen ten behoeve van de voorraadadministratie en traceerbaarheid. | Ja / Nee
6.7 | Implantaten met expiratiedatum van minder dan 12 maanden moeten kosteloos kunnen worden geruild voor eenzelfde wervelkolom implantaat met een expiratiedatum van tenminste 24 maanden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aanbieder. Voorafgaand wordt er een procedure afgesproken met OK-logistiek. | Ja / Nee
6.8 | Wanneer de leverancier genoodzaakt is gebruik te maken van de veiligheidsvoorraad, dient OK-logistiek hier direct van op de hoogte te worden gesteld, zodat zij tijdig passende maatregelen kan treffen. | Ja / Nee
6.9 | De consignatievoorraad wervelkolomimplantaten blijft te allen tijde eigendom van de leverancier. Bij beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden, is de leverancier verplicht om: a. De volledige consignatievoorraad wervelkolomimplantaten die bij de aanbestedende dienst aanwezig is, kosteloos terug te nemen; b. Samen met de aanbestedende dienst een fysieke en administratieve eindinventarisatie uit te voeren; c. Op basis hiervan een eindafrekening op te stellen, waarin aanwezige, verbruikte, ontbrekende en beschadigde implantaten worden vastgelegd en afgehandeld conform de contractafspraken. De volledige terugname van de consignatievoorraad wervelkolomimplantaten vindt plaats binnen maximaal [X] weken na de einddatum van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. | Ja / Nee
6.10 | De inschrijver is verplicht om aantoonbaar te streven naar overname van medisch-technisch geschikte en economisch verantwoord over te nemen voorraad van de vorige leverancier, en mag overname slechts weigeren onder opgave van zwaarwegende redenen (zoals incompatibiliteit, veiligheid of disproportionele kosten). | Ja / Nee

## 7. Bruikleen Instrumentarium
7. | Bruikleen Instrumentarium | Antwoord Inschrijver Ja / Nee
7.1.1 | Amsterdam UMC ontvangt de volgende instrumentensets in bruikleen voor gedurende de contractperiode: • Twee sets voor open wervelkolomchirurgie • Drie sets voor percutane fixatie • Twee set voor haken en ilium schroeven • Twee algemene verwijderset • Alle sets zijn te gebruiken voor navigatie met brainlab | Ja / Nee
7.1.2 | Dijklander ontvangt de volgende instrumentensets in bruikleen voor gedurende de contractperiode: • Twee sets voor open wervelkolomchirurgie • Twee sets voor percutane fixatie • Een set voor haken en ilium schroeven • Een algemene verwijderset • Alle sets zijn te gebruiken voor navigatie met brainlab | Ja / Nee
7.2 | Maximaal twee keer per jaar en minimaal 1 keer per jaar dient een check te worden uitgevoerd door de aanbieder inzake slijtage op instrumentarium. Hierover vindt terugkoppeling plaats naar de senior/vakoudste orthopedie, BMH en CSA van deelnemende ziekenhuizen. | Ja / Nee
7.3 | Gebruikers in de deelnemende ziekenhuizen Amsterdam UMC en Dijklander gebruiken het instrumentarium conform de door Aanbieder verstrekte gebruiksaanwijzing. Versleten of defect instrumentarium van de sets in bruikleen, wordt door Aanbieder vervangen. Hierbij wordt rekening gehouden met eis 7.2. Defect instrumentarium te herleiden naar verkeerd of onzorgvuldig gebruik is voor rekening ziekenhuis. | Ja / Nee
7.4 | De aanbieder draagt zorg voor periodiek onderhoud van het instrumentarium, mede naar aanleiding van de checks zoals genoemd bij 7.2. Dit gebeurt in overleg met de senior/vakoudste orthopedie, BMH en CSA van deelnemende ziekenhuizen. | Ja / Nee
7.5 | Als gebruikers in de deelnemende ziekenhuizen Amsterdam UMC en Dijklander aangeven dat het instrumentarium vervangen dient te worden, dan gebeurd dit binnen uiterlijk 3 dagen. Daarbij wordt het (tijdelijk) vervangend instrumentarium eerst opgestuurd waarna het te vervangen instrumentarium wordt geretourneerd. | Ja / Nee
7.6 | De configuratie en indeling van de instrumentensets wordt uiteindelijk vastgesteld door deelnemende ziekenhuizen Amsterdam UMC en Dijklander in overleg met senior/vakoudste orthopedie en DSMH, waarbij de indeling logisch is en instrumentarium eenvoudig te monteren indien nodig. Indien dit aanpassing van de standaard instrumentensets van aanbieder vraagt, is aanbieder hiervoor verantwoordelijk. | Ja / Nee
7.7 | Per instrumentenset wordt een setbeschrijving aangeleverd in de Nederlandse taal, voorzien van artikelnummers. | Ja / Nee
7.8 | Op de instrumenten zelf dient te zijn aangegeven tot welke set het instrument behoort, zodat dit direct herleidbaar is zonder raadpleging van externe documentatie. | Ja / Nee
7.9 | Per instrumentenset wordt een digitale foto aangeleverd. | Ja / Nee
7.10 | Documentatie met betrekking tot de sets wordt digitaal aangeleverd. | Ja / Nee
7.11 | Een enkele instrumentenset weegt niet meer dan 8,5 kilogram. | Ja / Nee
7.12 | In de gebruiksaanwijzing moet duidelijk staan welke instrumenten voor reiniging moeten worden gedemonteerd en op welke wijze. De aanbieder dient tevoren een proefset aan te leveren ter beoordeling van de bruikbaarheid en ter anticipatie op eventuele problemen. | Ja / Nee
7.13 | De instrumentensets worden geleverd in RVS vlakbodem netten in DIN-maatvoering (DIN-mand). De maten van de netten (lengte x breedte x hoogte) worden voorafgaand aan de definitieve levering kenbaar gemaakt aan het Amsterdam UMC. | Ja / Nee
7.14 | De definitieve netten zijn voorzien van gegraveerde plaatjes om te bepalen wat waar hoort. De indeling en configuratie van de netten wordt in overleg en met goedkeuring van DSMH vastgesteld, voorafgaand aan de definitieve levering. | Ja / Nee
7.15 | Het instrumentarium moet voorzien zijn van informatie over reinigen, desinfecteren en steriliseren, conform Besluit medische hulpmiddelen, onderdeel 1, artikel 13.6. De betreffende documenten worden na voorlopige gunning op verzoek van de aanbestedende dienst aangeleverd. | Ja / Nee
7.16 | De informatie over reinigen, desinfecteren en steriliseren zoals bedoeld in eis 7.15 moet aansluiten bij de huidige werkwijze van de sterilisatieafdeling (DSMH) van het Amsterdam UMC . Afwijkingen van de huidige werkwijze dienen voorafgaand aan de definitieve levering te worden besproken en schriftelijk te worden overeengekomen met de betreffende sterilisatieafdeling. | Ja / Nee
7.17 | De informatie zoals bedoeld in eis 7.16 dient te voldoen aan EN ISO 17664. | Ja / Nee
7.18 | De sets moeten zodanig zijn ingericht dat ze makkelijk en goed te reinigen zijn. | Ja / Nee
7.19 | Het instrumentarium moet machinaal te reinigen zijn en stoom steriliseerbaar op 134 graden Celsius (pre vacuüm -gefractioneerde) gedurende 3 min. | Ja / Nee
7.20 | De sets moeten machinaal kunnen worden gereinigd (pH 10,4-10,8) én thermisch worden gedesinfecteerd (A0=3000). | Ja / Nee
7.21 | De opbouw van de sets mag geen enkele belemmering zijn voor de sterilisatie. | Ja / Nee
7.22 | Het wervelkolominstrumentarium in bruikleen blijft te allen tijde eigendom van de leverancier. Bij beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden, is de leverancier verplicht om: a. Het volledige wervelkolominstrumentarium in bruikleen kosteloos terug te nemen; b. Samen met de aanbestedende dienst een fysieke en administratieve eindinventarisatie uit te voeren van alle in bruikleen verstrekte instrumenten en sets; c. Op basis hiervan een eindafrekening op te stellen, waarin aanwezige, beschadigde en vermiste instrumenten worden vastgelegd en afgehandeld conform de contractafspraken. De volledige terugname van het wervelkolominstrumentarium in bruikleen vindt plaats binnen maximaal [X] weken na de einddatum van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. | Ja / Nee

## 8. & 9. Facturatie & Recall
8. | Facturatie Amsterdam UMC | Antwoord Inschrijver Ja / Nee
8.1 | De eisen rond Facturatie zijn opgenomen in pdf-bijlage 7.5.2 Aanvullingen op de algemene inkoopvoorwaarden. | Ja / Nee
Facturatie Dijklander
8.2 | • De facturering door Leverancier zal direct na uitvoering van de dienstverlening geschieden. • Leverancier vermeldt op de factuur het inkoopordernummer van de opdracht. Alleen facturen met een geldig Dijklander inkooporder kunnen in behandeling genomen worden. • Leverancier verstuurt de factuur als PDF per e-mail naar Facturen@dijklander.nl • Betaling van facturen vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. • Eventuele creditnota’s worden op de facturen waar deze betrekking op hebben gecrediteerd. | Ja / Nee
9. | Recall Amsterdam UMC | Antwoord Inschrijver Ja / Nee
9.1 | De eisen over het onderwerp Recall zijn opgenomen in pdf-bijlage 7.5.2 Aanvullingen op de algemene inkoopvoorwaarden. | Ja / Nee
Recall Dijklander
9.2 | In geval van een Safety Notification of een Recall, dient Leverancier nadat bij Leverancier intern is vastgesteld dat er een Safety Notification of een Recall is gedefinieerd, onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur, de afdeling Inkoop van het Dijklander Ziekenhuis schriftelijk te informeren. Leverancier dient te zorgen voor een adequate en zorgvuldige interne procedure voor Safety Notification of een Recall, die gedeeld wordt met Opdrachtgever op de door de Opdrachtgever aangewezen wijze. Bij een Safety Notification of een Recall direct informeren en mailen naar inkoop@dijklander.nl Daarbij vermelden of de apparatuur, het implantaat of het verbruiksartikel daadwerkelijk is geleverd o.v.v. de inkooporder, datum, artikelcode, batchnummer of serienummer. | Ja / Nee

## 10. Logistiek
10. | Logistiek | Antwoord Inschrijver Ja / Nee
10.1 | Bestellingen die door Amsterdam UMC of Dijklander vóór 14.00 uur worden geplaatst, worden binnen 24 uur geleverd. | Ja / Nee
10.2 | Aanbieder garandeert een leverbetrouwbaarheid van 95% | Ja / Nee
10.3 | Indien er onverhoopt backorders ontstaan dan is aanbieder verantwoordelijk voor het tijdig en accuraat oplossen van backorders op dusdanige wijze dat de zorgprocessen gecontinueerd kunnen worden. Aanbieder brengt deelnemende ziekenhuis deelnemende ziekenhuizen op de hoogte van leveringsproblemen (zowel senior /vakoudste orthopedie als afdeling Operationele Inkoop) en draagt proactief alternatieven aan. Eventuele meerkosten, toe te schrijven aan de backorders komen voor rekening van aanbieder. | Ja / Nee
10.4 | In geval van een incident of acute ingreep garandeert de leverancier een spoedlevering binnen uiterlijk 12 uur. De leverancier is uitsluitend gerechtigd meerkosten in rekening te brengen voor de transport indien het ziekenhuis een levering verlangt die sneller is dan de contractueel overeengekomen levertermijn. | Ja / Nee
10.5 | De eisen over het onderwerp logistiek zijn opgenomen in pdf-bijlage 7.5.2 Aanvullingen op de algemene inkoopvoorwaarden. | Ja / Nee