PO-model: onderhoud van brancards

	Grondige schoonmaak. Dit wordt gedaan met een stoomreiniger op locatie, onder de afzuigkap door Amsterdam UMC medewerker 

Drogen met doekje om roestvorming te voorkomen.

	Grondig gereinigde brancard wordt voor onderhoud aangeboden

	Frame & Lasnaden : Visuele controle op scheuren ,metaalmoeheid en loszittende structurele bouten of pinnen .
	

	Remsysteem & Sturing : Test van de centrale rempedaal en de functionaliteit van het ( inschuifbare ) vijfde wiel voor de wendbaarheid.
De stand en de stevigheid van overige wielen checken. Smeren van bewegende onderdelen indien voorgeschreven door fabrikant.

	

	Zijhekken & Veiligheid : Inspectie van de soepele beweging van de wegklapbare zijhekken ( siderails) en de automatische vergrendeling . 

	

	Hydrauliek & Verstelling : Controle van de hydraulische cilinders op lekkage tijdens maximale hoogteverstelling en controle van de Trendelenburg-standen. 

	

	Matras & Hygiëne : Inspectie van de matrashoes op scheuren of gaten om indringen van vloeistoffen in de schuimkern te voorkomen. 

	

	Markeren van brancard met de officiële Amsterdam UMC onderhoudssticker (wordt uitgereikt door Amsterdam UMC). 
Hiervoor dient wel eerst de oude onderhoudssticker verwijderd te worden.

Officiële keurings document overdracht aan Amsterdam UMC medewerker voor verwerking gegevens in Ultimo.

	

	Brancard is zodanig defect of verouderd?

Bij afkeuring markering aanbrengen 
zodat het duidelijk is dat brancard niet meer gebruikt mag worden.

	



