## Eisen
Bijlage 8 Programma van Eisen
Thema | E/W nr. | Omschrijving
Support | E-01.01 | Indien de Monitor/defibrillator een storing of defect vertoont waardoor deze niet meer inzetbaar is, dient dit binnen 24 uur na melding opgelost te worden, ongeacht het tijdstip van de melding, inclusief avonduren en weekenden. Storingen of defecten waarbij de Monitor/defibrillator nog wel inzetbaar is, dienen de volgende werkdag opgelost te worden. Deze eisen gelden te allen tijde, ongeacht werktijden of reguliere kantooruren of het aantal gelijktijdige Monitor/defibrillatoren wat stuk gaat.
| E-01.02 | Indien een Monitor/defibrillator niet meer inzetbaar is door een storing of defect en dit niet binnen 24u opgelost kan worden, dient er binnen 24 uur na melding storing een vervangende Monitor/defibrillator door Opdrachtnemer ter beschikking gesteld te worden die gebruiksklaar is, identiek is aan de Monitor/defibrillator die vervangen wordt en inclusief alle koppeling met het digitaal zorgdossier. De kosten hiervoor vallen onder het periodiek onderhoud zoals opgenomen in het prijzenblad. Hiervoor kunnen geen extra kosten gerekend worden. Het ter beschikking gestelde vervangingsapparaat tijdens reparatie of service moet identieke eigenschappen hebben als de Monitor/defibrillator die wordt vervangen, zodat deze zonder verdere aanpassingen direct in gebruik genomen kan worden.
| E-01.04 | Het aanmelden van storingen dient telefonisch of digitaal naar een standaard emailadres te verlopen.
| E-01.05 | De Monitor/defibrillator en bijbehorende accessoires voldoen gedurende de looptijd van de overeenkomst aan alle van toepassing zijnde Europese wet- en regelgeving en normen, waaronder minimaal de Medical Device Regulation (EU) 2017/745 (MDR) en de vereiste CE-markering. Daarnaast voldoen de Monitor/defibrillator en accessoires aan alle relevante normen voor gebruik in de ambulancezorg, waaronder EN 1789 en hieraan gerelateerde toepasselijke normen. De door Opdrachtnemer geleverde software, databewerkingen en IT‑diensten voldoen gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst aan alle voor de opdracht relevante wet- en regelgeving, waaronder – waar van toepassing – AVG, NEN‑7510/7512, cybersecurityrichtlijnen, archief- en bewaarplichtvereisten en overige wettelijke verplichtingen voor digitale gegevensverwerking binnen de zorgketen.
| E-01.06 | De technische en operationele levensduur van de Monitor/defibrillator bedraagt minimaal acht (8) jaar, gerekend vanaf de datum van levering. Gedurende deze periode garandeert Opdrachtnemer dat voor vervanging en/of uitbreiding hetzelfde model dan wel een functioneel gelijkwaardig opvolgend model beschikbaar is. Tevens garandeert Opdrachtnemer dat alle benodigde modules, onderdelen, componenten en accessoires gedurende deze periode leverbaar blijven. Hiermee dient de volledige functionaliteit en operationele inzetbaarheid van de Monitor/defibrillator gedurende minimaal acht (8) jaar te zijn geborgd.
| E-01.07 | De Opdrachtnemer draagt zorg voor het ophalen van defecte Monitor/defibrillatoren op locatie en is verantwoordelijk voor veilig en gecontroleerd transport, naleving van de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en het voorkomen van datalekken tijdens transport, opslag en reparatie, waarbij verzending door de Opdrachtgever per reguliere post niet is toegestaan vanwege de aanwezigheid van (mogelijk) patiëntgebonden gegevens.
| E-01.08 | De Opdrachtnemer garandeert dat gegevens uitsluitend worden ingezien en verwerkt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, niet worden gekopieerd of gedeeld, dat passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen ter bescherming van deze gegevens en dat alle gegevens na afronding van de werkzaamheden conform de AVG worden gewist of ontoegankelijk gemaakt.
| E-01.09 | Opdrachtnemer doet gedurende de implementatieperiode een voorstel voor KPI's. Deze worden voorafgaand aan de eerste levering besproken en akkoord bevonden door de Opdrachtgever. Deze KPI's omvatten minimaal: Uptime patiëntenbewaking (E-01.11) Oplostijden storingen en defecten (E-01.01 en E-01.02) Beschikbaarheid koppelingen digitaal zorgdossier (E-17.01)
| E-01.10 | De Opdrachtnemer verstrekt twee (2) keer per kalenderjaar een schriftelijke rapportage met daarin minimaal de overeengekomen KPI’s, informatie over onderhoud, storingen, responstijden, service levels en gemaakte kosten, en neemt daarnaast minimaal één (1) keer per kalenderjaar deel aan een fysieke evaluatiebijeenkomst (Opdrachtnemersbeoordeling) met de Opdrachtgever waarin deze rapportages en de samenwerking worden besproken.
| E-01.11 | Tijdens patiëntenbewaking bedraagt de uptime minimaal 99,95%. Dit wordt meegenomen in de KPI's, waarvoor Opdrachtnemer tijdens de implementatieperiode een voorstel doet. Indien in de gunningscriteria een hoger percentage wordt opgegeven, dan is dat percentage van toepassing.
| E-01.12 | Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan voor niet-spoedbestellingen met een orderwaarde boven € 150,- aanvullende kosten in rekening te brengen, ongeacht het tijdstip van levering of het afleveradres
| E-01.13 | De Opdrachtnemer stelt één vaste contactpersoon aan (diens plaatsvervanger is ook aangewezen en beschikbaar) voor Opdrachtgever, die fungeert als centraal aanspreekpunt voor alle communicatie met betrekking tot de geleverde Monitor/defibrillator. Wijzigingen in de contactpersoon dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtgever.
| E-01.14 | Opdrachtnemer hanteert een vaste escalatieprocedure met 3 niveaus: eerste lijn binnen 30 min, tweede lijn binnen 2 uur, derde lijn binnen 4 uur.
| E-01.15 | Maximale doorlooptijd voor definitieve reparatie is 10 kalenderdagen. Indien deze niet haalbaar is, blijft vervangende apparatuur beschikbaar.
| E-01.16 | Opdrachtnemer is 24/7 telefonisch bereikbaar voor meldingen van kritieke storingen waarbij de Monitor/defibrillator niet inzetbaar is.
Onderhoud | E-02.01 | De Opdrachtnemer levert tijdens de implementatie van de opdracht een meerjaren onderhoudsplan voor de overeengekomen technische levensduur van de Monitor/defibrillator. Hierin is in ieder geval opgenomen op welk moment onderdelen waaronder accu's vervangen dienen te worden en een overzicht van de bijkomende kosten hiervan, overeenkomend met de opgegeven prijzen in het Prijzenblad.
| E-02.02 | Startvoorwerkgesprek dient jaarlijks voorgaand aan het onderhoud tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever te worden gepland/uitgevoerd.
| E-02.03 | De Opdrachtnemer dient op werkdagen telefonisch bereikbaar te zijn tussen 09:00 en 17:00 voor reguliere onderhoudsafstemming. Voor kritieke storingen is Opdrachtnemer 24/7 telefonisch bereikbaar conform E‑01.16.
| E-02.04 | Het is voor Inschrijver mogelijk om onderhoudswerkzaamheden cq. updates in de avonduren (na 18.00u) en/of in de weekenden uit te voeren.
| E-02.05 | De levering van onderdelen en support is voor minimaal de technische levensduur van de Monitor/defibrillator gegarandeerd.
| E-02.06 | Onderdelen en accessoires die niet via de magazijnontzorger van Opdrachtgever worden geleverd, moeten door de Opdrachtnemer worden geleverd op de door de Opdrachtgever aangewezen locatie.
| E-02.07 | Opdrachtnemer dient alle verbruiksartikelen die benodigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst te kunnen leveren aan de door Opdrachtgever gecontracteerde magazijnontzorger. Opdrachtnemer hanteert hierbij de prijzen zoals opgenomen in het Prijzenblad. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor verbruiksartikelen via de magazijnontzorger van een andere leverancier af te nemen indien deze verbruiksartikelen tegen een lagere prijs of in een aantoonbaar betere kwaliteit beschikbaar zijn. Opdrachtgever is in dat geval niet gehouden de betreffende verbruiksartikelen bij Opdrachtnemer af te nemen.
| E-02.08 | Indien een in het Prijzenblad opgenomen verbruiksartikel niet meer leverbaar is, biedt Opdrachtnemer een functioneel gelijkwaardig of kwalitatief beter alternatief aan. De prijs daarvan bedraagt niet meer dan de laatst geldende geïndexeerde prijs van het oorspronkelijke artikel, tenzij Opdrachtnemer aan de hand van objectieve en controleerbare gegevens aantoont dat dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Een prijswijziging is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.
| E-02.09 | De garantieperiode bedraagt minimaal 24 maanden na acceptatie. De inhoudelijke reikwijdte van de garantie is uitgewerkt in E‑02.23. Garantieherstel is kosteloos inclusief onderdelen, arbeid, transport en herkeuring.
| E-02.10 | Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat Opdrachtgever in de toekomst kan uitbreiden naar meerdere locaties. In dat geval dient Opdrachtnemer op alle locaties een gelijkwaardig niveau van levering, onderhoud, service en support te kunnen leveren, conform de in deze overeenkomst gestelde eisen en serviceniveaus.
| E-02.11 | De jaarlijkse prijs voor periodiek onderhoud dekt alle werkzaamheden benoemd in E‑02.21. Preventief te vervangen onderdelen conform het meerjarenonderhoudsplan zijn inbegrepen. Vervangingen die niet als preventief zijn aangemerkt, worden – na voorafgaand schriftelijk akkoord – op nacalculatie doorbelast tegen de onderdelenprijzen uit het Prijzenblad.
| E-02.12 | Het periodieke onderhoud dient te gebeuren conform fabrieksvoorschriften aan de hand van duidelijk beschreven procedures, checklists, richtlijnen en specificaties, op verzoek toegankelijk voor de Opdrachtgever.
| E-02.13 | Direct na beëindiging van de werkzaamheden wordt een werkrapport opgesteld en aan de Opdrachtgever verstrekt. Tenzij anders overeengekomen, zal de rapportage van het periodieke onderhoud binnen vier weken na uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever. Indien een onveilige situatie wordt geconstateerd, wordt dit direct aan de Opdrachtgever gemeld. De onveilige situatie wordt tevens schriftelijk door de Opdrachtnemer bevestigd. De Opdrachtgever zal in de schriftelijke rapportage tevens geïnformeerd en geadviseerd worden over eventuele vervolgacties die de Opdrachtnemer op basis van genoemde bevindingen noodzakelijk en/of wenselijk acht.
| E-02.14 | Uitvoering van de werkzaamheden voor onderhoud, garantie of schade geschiedt op locatie en/of middels remote service. Direct na beëindiging van de werkzaamheden wordt een werkrapport opgesteld en aan de Opdrachtgever verstrekt.
| E-02.15 | Opdrachtnemer houdt gedurende de gehele contractduur voldoende onderdelen beschikbaar om te voldoen aan de overeengekomen service- en hersteltijden. Opdrachtnemer specificeert bij implementatie welke onderdelen als kritisch worden aangemerkt. Kritische onderdelen zijn uiterlijk binnen 48 uur beschikbaar voor correctief onderhoud.
| E-02.16 | Preventief onderhoud omvat de volledige kalibratie van alle relevante meetmodules (ECG, NIBP, SpO₂, EtCO₂, temperatuur). Kalibratie wordt uitgevoerd conform geldende normen (o.a. ISO 81060‑2, ISO 80601‑2‑61, ISO 80601‑2‑55). Opdrachtnemer levert de kalibratierapporten digitaal aan binnen 5 werkdagen.
| E-02.17 | Opdrachtnemer levert zonder meerkosten remote diagnostic functionaliteit waarmee foutcodes op afstand kunnen worden uitgelezen, software‑ en hardwarestatus gecontroleerd kan worden, en preventieve waarschuwingen gegenereerd worden (zoals accudegradatie). Remote diagnostics mag uitsluitend gebruikt worden voor onderhoud.
| E-02.18 | Technici die onderhoud uitvoeren aan de monitor‑defibrillator zijn gecertificeerd door de fabrikant en worden jaarlijks herbevoegd. Op verzoek toont Opdrachtnemer bewijs van certificering.
| E-02.19 | Bij storingen waarbij de monitor‑defibrillator niet inzetbaar is geweest, levert Opdrachtnemer binnen 10 werkdagen een RCA‑rapport aan met oorzaak, herstelmaatregelen, preventieve maatregelen en impact op overige monitoren.
| E-02.20 | Opdrachtnemer onderscheidt fabricage/defect, normale slijtage en schade door gebruik. Classificatie wordt onderbouwd met foto’s, logs en diagnosegegevens. Opdrachtnemer meldt binnen 2 werkdagen na diagnose de voorgestelde onderhoudscategorie inclusief onderbouwing aan Opdrachtgever ter bevestiging. Twijfelgevallen worden in overleg bepaald.
| E-02.21 | Periodiek onderhoud omvat alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de Monitor/defibrillator aantoonbaar en veilig inzetbaar te houden, ongeacht de toestand van het apparaat. Dit betreft in ieder geval: - diagnostisch testen volgens fabrieksvoorschriften - volledige kalibratie van alle relevante meetmodules (ECG, NIBP, SpO2, EtCO2, temperatuur) - controle en indien nodig vervanging (zonder meerprijs) van preventief te vervangen onderdelen conform het meerjarenonderhoudsplan (accu's, sensoren, connectoren, mechanische delen) - firmware- en software-updates die noodzakelijk zijn voor veiligheid, stabiliteit of MDR-conformiteit - veiligheidsinspecties en functionele testen - en rapportage zoals omschreven in E‑02.13. Alle bovengenoemde werkzaamheden vallen zonder meerkosten onder het jaarlijks onderhoud zoals opgenomen in het Prijzenblad.
| E-02.22 | Correctief onderhoud omvat alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een storing, foutmelding of defect te herstellen. Dit omvat minimaal: - analyse en diagnose van storingen, reparatie of vervanging van defecte onderdelen - herconfiguratie en testen van functionaliteit - vervanging van printplaten, kabels, connectoren, sensoren en modules wanneer defect, en het uitvoeren van remote diagnostics en root cause analysis (E‑02.17 en E‑02.19). Correctief onderhoud wordt uitgevoerd conform E‑02.14, tenzij de oorzaak onder garantie valt (E‑02.23) of onder schade (E‑02.24).
| E-02.23 | De garantieperiode bedraagt minimaal 24 maanden na acceptatie (E‑02.09). Binnen de garantie vallen: - fabricagefouten, materiaalfouten en ontwerpfouten - storingen veroorzaakt door component- of systeemfouten - softwarefouten, firmwarebugs, vastlopers of instabiliteit - onjuiste of onvoldoende self-tests waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk is - onvoldoende kalibratie of afstelling door Opdrachtnemer - en vervanging van onderdelen die niet de voorgeschreven levensduur halen. Garantieherstel gebeurt kosteloos, inclusief onderdelen, arbeid, transport en herkeuring.
| E-02.24 | Schade die niet onder garantie of periodiek/correctief onderhoud valt, betreft uitsluitend: - waterschade door onjuist gebruik buiten IP‑specificaties; - beschadigingen door onjuist gebruik van kabels, pads of connectoren; - schade door gebruik van niet‑toegestane accessoires of randapparatuur; - of schade door opzettelijke of grove nalatigheid. In deze gevallen worden kosten berekend op basis van uurtarief correctief onderhoud conform Prijzenblad, en onderdelenprijzen conform Prijzenblad. Opdrachtnemer moet bij schade foto’s, technische diagnose en logbestanden aanleveren als onderbouwing.
| E-02.25 | In elk onderhoudsrapport (periodiek, correctief of garantie) vermeldt Opdrachtnemer: - de toegewezen onderhoudscategorie (periodiek / correctief / garantie / schade); - motivering van de classificatie; - gebruikte testmethoden; - vervangen onderdelen inclusief serienummers; - restlevensduur van relevante componenten; - en, indien van toepassing, de impact voor overige monitoren die in beheer zijn.
Maten en Gewicht | E-03.01 | De Monitor/defibrillator dient mechanisch robuust te zijn en geschikt voor gebruik in een prehospitale omgeving. Het apparaat moet aantoonbaar voldoen aan de geldende normen voor schok- en valbestendigheid (minimaal IEC 60601-1), waarbij valtesten zijn uitgevoerd vanaf minimaal 0,5 meter hoogte. Inschrijver levert een certificaat aan bij inschrijving.
| E-03.02 | De Monitor/defibrillator moet onder alle, in Europa voorkomende, weersomstandigheden probleemloos en storingsvrij blijven functioneren.
| E-03.03 | De Monitor/defibrillator dient gebruiksklaar inclusief alle kabels, tassen en toebehoren onder de 10 kg te zijn.
| E-03.04 | De Monitor/defibrillator wordt geleverd met een schouder/draagband, die bevestigd wordt aan de Monitor/defibrillator. De draagband is voorzien van een schouderpad en/of schouderbescherming.
Voeding | E-04.01 | De Monitor/defibrillator moet in staat zijn om bij volledig geladen accu en of accu's ten minste 30 defibrillaties op maximale energiestand te leveren, waarbij de werking van het apparaat volledig behouden blijft.
| E-04.02 | De Monitor/defibrillator moet in staat zijn om bij volledig geladen accu alle aangesloten meetfuncties gelijktijdig en onafgebroken gedurende ten minste 3 uur te ondersteunen, zonder gebruik te maken van externe voeding
| E-04.03 | De Monitor/defibrillator wordt geleverd met accu (al of niet geïntegreerd) en autolader
| E-04.04 | De bracket holder heeft de mogelijkheid van een geïntegreerde laadvoorziening waarmee de Monitor/defibrillator automatisch wordt opgeladen wanneer deze in de houder is geplaatst in het voertuig.
| E-04.05 | Indien de Monitor/defibrillator is voorzien van een verwisselbare accu, dient het apparaat tijdens het wisselen van de accu autonoom te blijven functioneren gedurende minimaal 5 minuten, zonder verlies van monitoring, functionaliteit of opgeslagen gegevens
| E-04.06 | De Monitor/defibrillator heeft een laadindicatie die aangeeft of de Monitor/defibrillator opgeladen wordt. Tevens geeft de accuniveauindicator aan hoe vol de accu is en is zichtbaar op het scherm en de status (serienummer, productie datum )van accu.
ECG | E-05.01 | De Monitor/defibrillator geeft het ECG weer met zichtbaar meetraster en op ware schaal (25 mm/s en 10 mm/mV), zonder automatische schaling of vervorming, zodat het ECG direct klinisch beoordeelbaar is. Waardoor printen niet meteen noodzakelijk is.
| E-05.02 | De Monitor/defibrillator is in staat een volledig 12/15 kanaals ECG te registreren en automatisch te analyseren op basis van gevalideerde cardiologische algoritmen, waarbij ST-grenswaarden en bijbehorende meldingen instelbaar zijn en wijzigingen in interpretatie-instellingen via software-updates kunnen worden doorgevoerd zonder fysieke tussenkomst van de opdrachtnemer, waarbij de automatische interpretatie uitsluitend ondersteunend is en het klinisch oordeel van de zorgverlener niet vervangt
| E-05.03 | De Monitor/defibrillator produceert een overzicht in het scherm en/of op print waar tenminste de volgende informatie op vermeld staat: - Naam / voertuignummer / patiënt-ID en datum & tijd van registratie - Leeftijd / geslacht - Hartfrequentie - Papiersnelheid (mm/s) - Amplitude(mm/mV) - PR-interval - QRS-duur - QT / QTc - Hartas - Hartritme - Automatische ECG-interpretatie zichtbaar is - Tekst begrijpelijk en klinisch bruikbaar is - Duidelijke weergave van alle 12/15 afleidingen - Goede resolutie van de print out - Juiste volgorde van afleidingen (wat bij ingebruikname Monitor/defibrillator wordt ingesteld met de Opdrachtgever) - ST-segment goed beoordeelbaar - R-toppen en QRS-complex duidelijk zichtbaar - ST-hoogte/daling per afleiding wordt weergegeven - Waarden in mm zichtbaar zijn - Overzicht logisch is gepresenteerd
| E-05.04 | De Monitor/defibrillator alarmeert met instelbaar akoestisch signaal en ook visueel bij levensbedreigende ritmes. Het is van belang dat het ritme visueel zichtbaar blijft, ten tijde van handelingen.
| E-05.05 | Afleidingen zijn te selecteren voor presentatie op het beeldscherm in diverse combinaties.
| E-05.06 | De Monitor/defibrillator dient bij het losraken van één of meerdere elektroden altijd zowel een duidelijke visuele waarschuwing op het beeldscherm als een akoestisch alarmsignaal te geven.
| E-05.07 | Volledige opvragen en selectief printen van een gebeurtenis en/of ritme strook dient mogelijk te zijn.
| E-05.08 | De nauwkeurigheid van de getoonde / geregistreerde hartfrequentie is 1 bpm.
| E-05.09 | De nauwkeurigheid van de ST meting is 0.5 mm ( 0,05mV).
| E-05.10 | De Monitor/defibrillator heeft automatische pacemakerherkenning.
| E-05.11 | De Monitor/defibrillator heeft een geheugen die tijdens de inzet teruggekeken kan worden om kortdurend veranderd ritme te analyseren en printen.
| E-05.12 | De Monitor/defibrillator geeft een real time en continue ST-J bewaking met alarmering waardoor vroegtijdige ischemie herkenning/ registratie mogelijk is.
| E-05.13 | De Monitor/defibrillator registreert automatische het ECG, parameters en curves gedurende de gehele ingeschakelde tijd en alarmeert bij een ST of ritme verandering ten opzichte van een eerder ECG, geeft dit weer op het scherm en print deze automatisch uit.
| E-05.14 | Op het ECG zit een, op volume instelbare, hoorbare hartpuls weergave.
| E-05.15 | De Monitor/defibrillator signaleert een hartritme verandering en registreert dit in een event en print dit uit bij een samenvatting.
| E-05.16 | De Monitor/defibrillator ondersteunt ritmeanalyse tijdens cardiopulmonale reanimatie waarbij onderbrekingen van thoraxcompressies tot een minimum worden beperkt.
Defibrillator | E-06.01 | De defibrillator dient gebruik te maken van een biphasische wavevorm voor efficiënte en veilige energieafgifte tijdens defibrillatie
| E-06.02 | De Monitor/defibrillator is geschikt voor het gebruik bij volwassenen, kinderen en neonaten
| E-06.03 | De energiekeuze voor volwassenen verloopt standaard volgens het actuele landelijk protocol ambulancezorg (LPA) en wordt in de opstart modus gevolgd. Handmatige aanpassing van energiekeuze moet mogelijk zijn. Software-matige aanpassing is mogelijk bij een update van het LPA of bij trials
| E-06.04 | De energiesetting is trapsgewijs te wijzigen i.v.m. joule/ lichaamsgewicht pasgeborenen/kinderen
| E-06.05 | De Monitor/defibrillator staat bij opstarten standaard ingesteld op asynchroon defibrilleren. Handmatig, kan dit worden aangepast naar synchroon defibrilleren.
| E-06.06 | De metingen, defibrillaties en het pacen worden gedaan doormiddel van (zachte) defi-pads.
| E-06.07 | Indien uitsluitend de defi-pads aangebracht zijn, wordt het ritme op de Monitor/defibrillator weergegeven.
| E-06.08 | In het beeld is een klok te zien vanaf het aanzetten van de Monitor/defibrillator die de totale tijd laat zien tot de Monitor/defibrillator wordt uitgeschakeld.
| E-06.09 | Bij een reanimatiesetting wordt automatisch een timer weergegeven in het display die reset na shock en/of ontladen. De timer dient af te tellen of op te tellen naar 2 minuten.
| E-06.10 | In beeld moet zichtbaar zijn hoeveel shocks er in totaal zijn toegediend door de Monitor/defibrillator.
| E-06.11 | De maximale oplaadtijd van het maximale vermogen is maximaal 5 seconden.
| E-06.12 | De Monitor/defibrillator heeft een AED-modus.
| E-06.13 | De Monitor/defibrillator beschikt over een metronoom die aan- en uitgeschakeld kan worden.
| E-06.14 | De Monitor/defibrillator registreert automatisch per inzet het tijdstip van elke shock, het gebruikte energieniveau, het ritme voorafgaand aan de shock en de gebruikte modus (AED of handmatig), en geeft zowel het aantal toegediende shocks als de bijbehorende energieniveaus overzichtelijk weer in de digitale én geprinte casussamenvatting.
| E-06.15 | De Monitor/defibrillator geeft een duidelijke visuele en akoestische waarschuwing wanneer deze volledig is opgeladen.
| E-06.16 | De Monitor/defibrillator biedt de mogelijkheid om een geladen energie veilig te ontladen zonder shocktoediening.
| E-06.17 | De Monitor/defibrillator dient biphasische schokvormtechnologie toe te passen die klinisch gevalideerd is voor gebruik bij neonaten, kinderen en volwassenen, en die voldoet aan de van toepassing zijnde normen van IEC 60601-2-4 of vergelijkbaar
| E-06.18 | De Monitor/defibrillator start automatisch met het printen van de ritmestrook op het moment dat de energie wordt geladen en stopt uiterlijk 10 seconden nadat de energie is toegediend of gedumpt, zodat de ritmeregistratie rondom de schok volledig wordt vastgelegd.
NIBP | E-07.01 | Bij NIBP wordt dezelfde aansluitmogelijkheid wordt voor volwassen en kinderen gebruikt. Uitsluitend het manchetdeel wordt verwisseld.
| E-07.02 | NIPB banden worden in diverse maten meegeleverd voor kinderen en volwassenen. Deze zijn los na te bestellen.
| E-07.03 | De NIBP-meting kan handmatig gestart worden.
| E-07.04 | De NIBP-meting start volgens vooraf ingestelde interval, deze interval is per casus zelf aan te passen.
| E-07.05 | De Monitor/defibrillator dient te beschikken over een configuratiemodus met afzonderlijke, vooraf ingestelde snelkeuzes voor volwassen en pediatrische NIBP-metingen, waarbij de instellingen automatisch worden aangepast aan de geselecteerde patiëntcategorie
| E-07.06 | De Monitor/defibrillator dient naast systolische en diastolische waarden tevens de berekende Mean Arterial Pressure (MAP) duidelijk op het scherm weer te geven
| E-07.07 | De Monitor/defibrillator dient te beschikken over een niet-invasieve bloeddrukmeting conform ISO 81060-2, met een meetbereik van minimaal 40–270 mmHg (SYS), 20–200 mmHg (DIA) en 20–230 mmHg (MAP), en een meetnauwkeurigheid van ±5 mmHg of ±8%. Het systeem dient betrouwbaar te functioneren bij een hartfrequentie van 40–200 bpm.”
Saturatie | E-08.01 | De Monitor/defibrillator dient continu de zuurstofsaturatie (SpO₂) te meten en zichtbaar weer te geven op het scherm als deze is aangesloten.
| E-08.02 | De saturatie wave vorm is doormiddel van een pleth curve zichtbaar op de Monitor/defibrillator.
| E-08.03 | Gebruik van een re-usable en disposable sensor is beide mogelijk.
| E-08.04 | Pediatric en neonatale sensoren worden geleverd en zijn los nabestelbaar.
| E-08.05 | De Monitor/defibrillator meet continu de perifere polsfrequentie en moet beschikken over een instelbare auditieve pieptoon die de polsslagen weergeeft.
| E-08.06 | De Monitor/defibrillator heeft een mogelijkheid tot SpCo (Carboxyhaemoglobine) meting. Opdrachtgever bepaalt bij afname of deze functie er wel of niet afgenomen wordt.
| E-08.07 | De sensor kabel voor de SpO2 meter dient deelbaar uitgevoerd te zijn, zodat op een eenvoudige wijze verschillende re-usable en disposable sensoren toegepast kunnen worden.
| E-08.08 | Het systeem dient te voldoen aan ISO 80601-2-61 (pulsoximetrie)
CO2 meting | E-09.01 | De Monitor/defibrillator moet end-tidal CO₂ (EtCO₂) kunnen meten en zowel de numerieke waarde als de capnograafcurve (CO₂-golfvorm) real-time op het scherm kunnen weergeven.
| E-09.02 | Tijdens de CO₂-meting dienen de capnograafcurve en de ademfrequentie continu zichtbaar te zijn op het scherm van de Monitor/defibrillator.
| E-09.03 | De capnografiemodule heeft een meetbereik van minimaal 0 – 99 mmHg en 0-13.2 KPa.
| E-09.04 | De CO2-meting kan gedaan worden bij geïntubeerde en niet-geïntubeerde patienten, bijv. via neusbril of masker.
| E-09.05 | De Monitor/defibrillator beschikt over een visuele en akoestische alarm bij het wegvallen van signaal of bij een constante 0-waarde.
| E-09.06 | De CO2 meting heeft de mogelijkheid tussen mmHg en Kpa en dit is vooraf in te stellen.
| E-09.07 | De CO₂-meting dient te voldoen aan ISO 80601-2-55 voor medische ademgasanalyseapparatuur.
Temperatuur meting | E-10.01 | De Monitor/defibrillator kan lichaamstemperatuur meten middels disposable sensoren. De gemeten lichaamstemperatuur, uitgedrukt in graden Celsius (°C), wordt realtime weergegeven op het scherm van de Monitor/defibrillator.
| E-10.02 | De temperatuurmeting kan plaatsvinden via rectale en/of oesofageale meting.
Pacing | E-11.01 | De Monitor/defibrillator dient te beschikken over extern (transcutaan) pacen met minimaal de volgende modi: Fixed-rate pacing.
| E-11.02 | De Monitor/defibrillator moet transcutane pacing mogelijk maken conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg. De pacingfrequentie moet instelbaar zijn vanaf minimaal 70 slagen per minuut en verhoogbaar tot ten minste 180 slagen per minuut. De pacing-output (mA) moet starten bij 50mA en dient ten minste instelbaar zijn in de range van 5 mA t/m 200mA. Tijdens pacing moet continue ECG-bewaking beschikbaar zijn ter beoordeling van het effect van de therapie
| E-11.03 | De Monitor/defibrillator moet een akoestisch en visueel alarm genereren bij: disconnectie van defibrillatie-/pacingpads en leads, en/of onderbreking van de pacingstroom.
Algemeen | E-12.01 | De Monitor/defibrillator start automatisch op in een vooraf ingestelde basisconfiguratie. Tijdens gebruik kunnen instellingen (zoals geluidsniveau, alarmgrenzen voor hartfrequentie, SpO₂ en EtCO₂) door de gebruiker tijdelijk worden aangepast binnen de door de Opdrachtgever vastgestelde kaders. Na uitschakelen en opnieuw inschakelen keert het systeem automatisch terug naar de ingestelde basisconfiguratie.
| E-12.02 | Bij de Monitor/defibrillator dienen opbergtassen voor kabels en accessoires geleverd te kunnen worden, die duurzaam, desinfecteerbaar en eenvoudig te reinigen zijn.
| E-12.03 | Bij levering wordt een volledige Nederlandstalige gebruikershandleiding geleverd, zowel digitaal als in papieren vorm.
| E-12.04 | De Monitor/defibrillator is binnen maximaal 17 seconden na inschakelen volledig inzetgereed voor monitoring en defibrillatie.
| E-12.05 | Alle labels en aanduidingen op de hardware zijn uitgevoerd in het Nederlands of Engels.
| E-12.06 | De knoppen op de Monitor/defibrillator zijn in het Nederlands
| E-12.07 | In de Monitor/defibrillator kunnen minimaal patiëntnaam, geboortedatum en/of leeftijd en ritnummer handmatig worden ingevoerd via touchscreen en/of draaiknoppen.
| E-12.08 | De Monitor/defibrillator is minimaal stof- en spatwaterdicht conform IP54 of hoger.
| E-12.09 | De Monitor/defibrillator voldoet aantoonbaar aan de geldende normen voor medische elektrische apparatuur, waaronder ten minste: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4
| E-12.10 | De Monitor/defibrillator (accu) dient in de ambulance oplaadbaar te zijn middels een 12 Volt gelijkspanning en maximaal 5 Ampère
| E-12.11 | Indien een losse acculader in de auto noodzakelijk is dan dient deze te functioneren op 12V / maximaal 5A en dient deze geschikt te zijn voor voertuiggebruik en mag geen extra omvormers vereisen
| E-12.12 | De Monitor/defibrillator inclusief bracketholder dient te passen binnen de door de Opdrachtgever vastgestelde maximale afmetingen: Maximale breedte: 65cm Maximale diepte: 25 cm Maximale hoogte: 35 cm
| E-12.13 | De Monitor/defibrillator dient eenvoudig uit debracketholder te kunnen worden genomen. De bediening mag hierbij niet worden belemmerd. Er dienen geen scherpe of uitstekende delen aanwezig zijn. Ergonomisch gezien moet de Monitor/defibrillator met een vloeiende beweging uit de bracketholder gepakt kunnen worden, waarbij de draagband nergens achter blijft hangen.
| E-12.14 | De installatie, montage en aansluiting van de aangeboden Monitor/defibrillator en bijbehorende componenten in voertuigen van de Opdrachtgever mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de door de Opdrachtgever aangewezen vaste installatiepartner. Het is niet toegestaan dat inschrijver, onderaannemer of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever installatiewerkzaamheden uitvoeren aan voertuigen of voertuiggebonden systemen.
| E-12.15 | De Monitor/defibrillator, toebehoren en accessoires moeten voldoen aan de hygiëne‑ en infectiepreventie-eisen conform de Hygiën­erichtlijn voor de ambulancezorg van het RIVM (laatste herziening 2017, wijzigingen 2025) en de daarbij behorende reinigingsschema’s en normenlijst.
Beeldscherm | E-13.01 | De Monitor/defibrillator beschikt over een kleurendisplay van minimaal 10 inch van XGA kwaliteit.
| E-13.02 | Het display is vanuit de diverse kijkhoeken duidelijk leesbaar, onder alle weersomstandigheden (incl. anti reflectie coating), vanuit minimaal 160 graden, te beoordelen vanuit diverse disciplines.
| E-13.03 | De Monitor/defibrillator dient te beschikken over een hoog-contrastmodus voor optimale zichtbaarheid van curven en numerieke waarden onder wisselende lichtomstandigheden
| E-13.04 | Het beeldscherm van de Monitor/defibrillator dient gelijktijdig minimaal drie curves weer te kunnen geven, waarbij deze duidelijk leesbaar zijn op een kijkafstand van ten minste 1 meter, onder normale gebruiksomstandigheden.
| E-13.05 | De leesbaarheid van de kleinste meetwaarde in het beeldscherm moet duidelijk leesbaar zijn op 1 meter afstand.
| E-13.06 | Alarmen hebben een - voor de gebruiker duidelijke - signalering op het scherm, waardoor duidelijk is waar het alarm betrekking op heeft.
| E-13.07 | De Monitor/defibrillator is volledig bedienbaar met medische handschoenen aan
| E-13.08 | De Monitor/defibrillator dient intuïtief bedienbaar te zijn onder prehospitale omstandigheden via touchscreen en/of fysieke bedieningselementen (knoppen/draaiknoppen), onder alle weersomstandigheden.
Printer | E-14.01 | De aangeboden oplossing beschikt over een printerfunctie. Deze mag geïntegreerd zijn, extern zijn of als afzonderlijk accessoire worden geleverd.
| E-14.02 | De Monitor/defibrillator print een volledig 12/15 afleidingen ECG, met minimaal drie afleidingen onder elkaar
| E-14.03 | De Monitor/defibrillator biedt de mogelijkheid om gegevens uit geheugen en van alle parameters te printen in de vorm van een samenvatting.
| E-14.04 | De Monitor/defibrillator kan stroken in chronologische volgorde printen.
| E-14.05 | De Monitor/defibrillator moet zowel real-time ECG-stroken als samenvattende rapporten (event-, trend- en 12-afleidingenrapporten) kunnen printen
| E-14.06 | Het printmechanisme moet storings- en papierjam-arm zijn
| E-14.07 | De Monitor/defibrillator moet automatisch therapie-markeringen (schok, pacing, CPR, medicatieknoppen) kunnen opnemen op de geprinte strook.
| E-14.08 | De Monitor/defibrillator dient alle geprinte rapporten te voorzien van patiëntidentificatie, datum en tijd
| E-14.09 | De Monitor/defibrillator moet een ritme-strook kunnen printen met zowel de actuele weergave als de voorgaande 10 seconden
| E-14.10 | De bij de Monitor/defibrillator behorende printer mag geen patiënt- of meetgegevens langer opslaan dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de printopdracht. Eventuele tijdelijke opslag dient automatisch te worden gewist na afronding van het printproces. Permanente opslag van gegevens op de printer is niet toegestaan. De printer en de gegevensoverdracht moeten voldoen aan de geldende eisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (waaronder AVG/NEN 7510). De opdrachtnemer dient aantoonbaar te maken dat gegevens adequaat worden beveiligd, niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en volledig kunnen worden gewist, bijvoorbeeld bij onderhoud of buitengebruikstelling.
Software | E-16.01 | De taal van de software in de Monitor/defibrillator is Nederlands
| E-16.02 | De instellingen van de Monitor/defibrillator kunnen na autorisatie door de Opdrachtgever softwarematig worden aangepast, conform de op dat moment geldende richtlijnen in het landelijke protocol ambulancezorg (LPA), met betrekking tot opstartmodus, schermindeling en therapieën.
| E-16.03 | De Monitor/defibrillator software is door de Opdrachtgever eenvoudig te updaten waarbij de sterke voorkeur is voor OTA (over the air)
| E-16.04 | Opdrachtnemer meldt voorgenomen wijzigingen met impact op functionaliteit, beveiliging, interoperabiliteit of beschikbaarheid van de Monitor/defibrillator, bijbehorende systemen en software minimaal vier (4) weken vóór implementatie schriftelijk aan Opdrachtgever, inclusief een duidelijke omschrijving van de aard van de wijziging, de verwachte impact, risico’s en eventuele mitigerende maatregelen; implementatie vindt uitsluitend plaats na afstemming met Opdrachtgever, waarbij spoedeisende wijzigingen in het kader van calamiteitenherstel zo spoedig mogelijk worden gemeld en achteraf schriftelijk worden gemotiveerd.
| E-16.05 | Updates, aanpassingen, upgrades en nieuwe versies van software en/of hardware die noodzakelijk zijn om de gespecificeerde functionaliteit te waarborgen, actueel te houden of te verbeteren, worden door de opdrachtnemer gedurende minimaal acht jaar na levering zonder aanvullende kosten beschikbaar gesteld.
| E-16.06 | Voor updates die een juiste werking van de Monitor/defibrillator niet in de weg staan geldt dat de Opdrachtgever vrij is te beslissen of zij een update accepteert en installeert. Het niet installeren van een update heeft geen gevolg voor garantie en/of support.
| E-16.07 | Upgrades worden zonder meerkosten en na opdracht van de Opdrachtgever door de aanbieder geleverd en geïmplementeerd, inclusief training en relevante documentatie, ter ondersteuning van de bediening en het door de Opdrachtgever — met behoud van garantie — in eigen beheer uit te voeren onderhoud.
| E-16.08 | Bij aanschaf van een nieuwe module en/of uitbreiding van de Monitor/defibrillator dient de koppeling met het digitaal zorgdossier bedrijfszeker te werken (backwards compatible).
| E-16.09 | Na een softwareupdate van de Monitor/defibrillator dient de koppeling met digitaal zorgdossier intact te blijven (backwards compatible).
| E-16.10 | De Monitor/defibrillator kan automatisch tijd en datum synchroniseren (winter en zomertijd). Hierbij dient rekening gehouden te worden met het mogelijk in de nabije toekomst afschaffen van de zomer/wintertijd.
| E-16.11 | Data is zowel individueel als middels meta-data/big-data te analyseren middels meegeleverde software. Data moet exporteerbaar zijn, zodat het ook te importeren in eigen software.
| E-16.12 | De back-office (Busines Intelligence-)software is in staat rapporten te genereren vanuit zelf gekozen data-punten zowel op individueel (micro-)niveau als GGD Haarlem (meso-)niveau als (zo nodig) RAV (macro-)niveau. Data kan gepresenteerd worden in tabellen, curves/grafieken en trends.
| E-16.13 | Planbare updates en aanpassingen in software en/of hardware, die bedoeld zijn om de gespecificeerde functionaliteit te waarborgen of te verbeteren, worden fysiek op locatie van de Opdrachtgever uitgevoerd. In overleg is dit ook mogelijk buiten kantoortijden.
| E-16.14 | Bij inschrijving dient de SDK (software development kit) voor digitaal zorgdossier (enigmaCare) beschikbaar en implementatie gereed te zijn.
| E-16.15 | De Monitor/defibrillator ondersteunt het verzamelen, exporteren en analyseren van reanimatiegegevens ten behoeve van kwaliteitsverbetering, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Inschrijver toont aan dat gegevensuitwisseling met bestaande of gelijkwaardige reanimatie-analyseplatformen mogelijk is zonder verlies van functionaliteit, datakwaliteit of analyse-informatie.
| E-16.16 | Indien Opdrachtgever gebruik maakt van mechanische thoraxcompressiesystemen dient de Monitor/defibrillator reanimatiegegevens te kunnen combineren, exporteren of synchroniseren met gegevens afkomstig van deze systemen ten behoeve van kwaliteitsanalyse en evaluatie.
| E-16.17 | De monitor/defibrillator is bij levering voorzien van de meest recente, door de fabrikant vrijgegeven stabiele softwareversie, inclusief alle op dat moment beschikbare updates en beveiligingspatches. Hiervoor mogen geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.
| E-16.18 | De aangeboden oplossing dient te zijn voorzien van software waarmee de door de monitor/defibrillator geregistreerde gegevens kunnen worden uitgelezen, opgeslagen, teruggekeken, geanalyseerd en geëxporteerd. Deze software dient bij levering de meest recente, stabiele en door de fabrikant ondersteunde versie te zijn en volledig compatibel te zijn met de aangeboden monitor/defibrillator. Alle voor de werking, compatibiliteit en informatiebeveiliging noodzakelijke software-updates en beveiligingspatches dienen gedurende de looptijd van de overeenkomst zonder aanvullende licentie- of implementatiekosten beschikbaar te worden gesteld.
Data en Connectiviteit | E-17.01 | De Monitor/defibrillator dient draadloos te kunnen koppelen met het digitale zorgdossier van de Opdrachtgever, conform NEN 7510, waarbij gebruik wordt gemaakt van mobiele data en/of Bluetooth 5.4 of hoger en/of Wi-Fi 6(e) of hoger.
| E-17.02 | Alle patiëntgerelateerde gegevens worden verzonden naar het digitaal zorgdossier.
| E-17.03 | De Monitor/defibrillator dient te beschikken over een tijdsregistratie die is gesynchroniseerd op basis van atoomtijd en leidend is voor de tijdregistratie in het digitale zorgdossier. Alle geregistreerde tijden moeten één-op-één overeenkomen met de tijden in het digitale zorgdossier. Indien tijdelijk offline wordt gewerkt, dient de Monitor/defibrillator de gegevens lokaal op te slaan en deze automatisch en volledig te synchroniseren met het digitale zorgdossier zodra de verbinding is hersteld, zonder verlies of wijziging van tijdsregistratie.
| E-17.04 | Indien tijdelijk offline wordt gewerkt: worden alle gegevens lokaal opgeslagen; blijven alle functionaliteiten beschikbaar; vindt na herstel van de verbinding automatische en volledige synchronisatie plaats; worden geen gegevens of tijdsregistraties gewijzigd of verloren.
| E-17.05 | De Monitor/defibrillator dient (real time) Monitor/defibrillator data te kunnen verzenden naar ziekenhuizen (bijvoorbeeld voor overleg bij interventie).
| E-17.06 | Alle mutaties in/op de Monitor/defibrillator dienen tijdssynchroon aangepast te worden in digitaal zorgdossier. Na herstel van een storing in de koppeling Monitor/defibrillator en digitaal zorgdossier worden uitgevoerde mutaties alsnog verwerkt zonder verlies van Monitor/defibrillator gegevens.
| E-17.07 | De Monitor/defibrillator kan na selectie alle gegevens naar het digitaal zorgdossier verzenden nadat de koppeling gerealiseerd is, onafhankelijk van tijdstip aanzetten van een van de beide apparaten (Monitor/defibrillator en digitaal zorgdossier).
| E-17.08 | De Monitor/defibrillator ondersteunt: HL7, FHIR, XML, DICOM, PDF-export van ECG’s (samenvatting, 4-, 6- en 12-afleidingen) en alle uit de Monitor/defibrillator verkregen data, CSV-export van ruwe data (per casus, periode of eventtype)
| E-17.09 | Het verzenden van gegevens/data vanuit de Monitor/defibrillator naar derde partijen (bijvoorbeeld ziekenhuizen) vindt plaats via een mobiel netwerk. De communicatiemodule ondersteunt minimaal 4G. Indien het modem bij inschrijving nog niet 5G-compatibel is, dient dit uiterlijk per 01-01-2028 kosteloos te worden omgezet naar minimaal 5G, in verband met toekomstige toepassingen zoals livestreaming.
| E-17.10 | Het systeem ondersteunt centraal device management voor configuratiebeheer, monitoring, software-updates en foutdiagnostiek van alle geleverde Monitoren/defibrillatoren
| E-17.11 | Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van alle door het systeem gegenereerde of opgeslagen gegevens. Gegevens dienen gedurende de contractperiode en bij beëindiging van de overeenkomst volledig exporteerbaar te zijn in een gangbaar en machineleesbaar formaat.
Data en Informatieveiligheid | E-18.01 | De door de Monitor/defibrillator vastgelegde patiëntgegevens en meetdata moeten achteraf via het back-office van de Monitor/defibrillator te allen tijde kunnen worden gekoppeld aan een rit in het digitale zorgdossier. Daarnaast moeten patiëntgegevens en meetdata rechtstreeks en veilig vanuit de Monitor/defibrillator kunnen worden verzonden naar het front-office van het EnigmaCare Digitaal Patiëntendossier.
| E-18.02 | Indien de Monitor/defibrillator onverhoopt wordt uitgeschakeld, blijven de gegevens van de voorgaande hulpverlening beschikbaar, opvraagbaar en verzendbaar naar het digitale zorgdossier en/of ketenpartners, dan wel uit te printen.
| E-18.03 | De Monitor/defibrillator beschikt over een ingebouwd geheugen voor de opslag van ongecomprimeerde patiëntgegevens van minimaal 72 uur (houdbare tijd).
| E-18.04 | De Monitor/defibrillator biedt de mogelijkheid om alle ruwe patiëntdata te exporteren: naar een cloudomgeving, en/of via een door de opdrachtnemer beschikbaar gesteld programma of platform (back-office), waarbij deze export kosteloos beschikbaar is.
| E-18.05 | Indien data door of namens Opdrachtnemer wordt opgeslagen, vindt de opslag plaats binnen de EER (Europese Economische Ruimte) en is voorzien in een back-up-/restorevoorziening. Indien aan de NEN 7510 wordt voldaan, is ISO 27001 niet noodzakelijk. Indien uitsluitend aan ISO 27001 wordt voldaan, dienen de zorgspecifieke maatregelen van de NEN 7510 te worden gevraagd en getoetst. De database en bijbehorende infrastructuur worden door Opdrachtnemer georganiseerd en onderhouden.
| E-18.06 | Gegevens van patienten dienen conform Nederlandse wet- en regelgeving uitsluitend opgeslagen te worden op de overeengekomen wijze en voldoen aan relevante wet- en regelgeving (o.a. maar niet uitputtend AVG, NEN 7510 / 7512 e.d. )
| E-18.07 | De communicatieverbindingen en opslag van gegevens voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging, waaronder (niet uitputtend): AVG, NEN 7510 / NEN 7512.
| E-18.08 | De opgeslagen data is beschikbaar voor dataverzameling en analyse, waarbij de gebruiker query’s kan uitvoeren op de geregistreerde gegevens.
| E-18.09 | Tijdens het verzenden van gegevens blijft de continuïteit van patiëntbewaking volledig gegarandeerd.
| E-18.10 | De opdrachtnemer voldoet aantoonbaar aan de normen voor informatiebeveiliging conform NEN 7510, gebaseerd op ISO/IEC 27001. De verwerking, opslag en overdracht van (medische) persoonsgegevens zijn ingericht conform deze normen. De opdrachtnemer overlegt een geldig certificaat of een aantoonbaar gelijkwaardig implementatiebewijs.
| E-18.11 | De Monitor/defibrillator (inclusief software en bijbehorende randapparatuur) voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen (MDR) en beschikt over een geldige CE-markering onder MDR. Dit wordt aangetoond op basis van officiële documenten en certificaten bij definitieve gunning.
| E-18.12 | Alle door de Monitor/defibrillator gegenereerde data, waaronder patiëntgegevens, meetgegevens en casusgegevens, zijn en blijven volledig eigendom van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever behoudt te allen tijde het recht op inzage, gebruik, opslag, export en verwijdering van deze data. De opdrachtnemer verkrijgt geen eigendomsrechten of intellectuele rechten op deze gegevens en mag deze uitsluitend verwerken in opdracht van en conform de instructies van de Opdrachtgever
| E-18.13 | Alle door de Monitor/defibrillator gegenereerde data dient op verzoek van de Opdrachtgever kosteloos beschikbaar te worden gesteld in een open en niet-proprietair bestandsformaat, dat zonder aanvullende licenties of beperkingen door derden kan worden ingezien, gebruikt en verwerkt.
Inkoopvoorwaarden | E-19.01 | Op deze aanbesteding zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden VRK 2018 van toepassing. Aangezien deze aanbesteding tevens een omvangrijk IT‑component bevat, zijn aanvullend ook de hieronder opgenomen bepalingen die gebaseerd zijn op de GIBIT van toepassing.
| E-19.02 | Na oplevering en afronding van de implementatie wordt een formele acceptatieprocedure uitgevoerd door de Opdrachtgever binnen 30 kalenderdagen op basis van een vooraf overeengekomen testprotocol.
| E-19.03 | Indien tijdens de acceptatie gebreken aan de ICT-oplossing of de implementatie worden vastgesteld, levert de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen een herstelplanning en biedt de oplossing opnieuw ter acceptatie aan.
| E-19.04 | Indien de oplossing na twee acceptatierondes nog gebreken bevat die het overeengekomen gebruik belemmeren, heeft de Opdrachtgever het recht de levering te weigeren of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Gebruik van de oplossing voor operationele doeleinden tijdens de acceptatieperiode betekent geen stilzwijgende acceptatie.
| E-19.05 | Opdrachtnemer levert uiterlijk 4 weken na gunning een implementatieplan op met: planning, mijlpalen, verantwoordelijkheden, risicoanalyse, testaanpak en opleidingsactiviteiten. De implementatie start pas na schriftelijke goedkeuring van het implementatieplan door de Opdrachtgever.
| E-19.06 | Opdrachtnemer stelt binnen 3 maanden na contract een exit-plan op waarin de overdracht van data, configuraties, documentatie en kennis is beschreven.
| E-19.07 | Bij beëindiging van de overeenkomst levert opdrachtnemer binnen 30 kalenderdagen: alle data volledig en kosteloos aan in een open, niet-proprietair en gedocumenteerd en gangbaar formaat, inclusief datamodel en metadata.
| E-19.08 | Opdrachtnemer verleent medewerking aan migratie en continuïteit van de dienstverlening naar een opvolgende Opdrachtnemer gedurende maximaal 3 maanden na beëindiging tijdens de exitfase.
| E-19.09 | Na succesvolle overdracht verwijdert opdrachtnemer alle data en verstrekt hiervan binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging/verwijderverklaring.
| E-19.10 | Opdrachtgever heeft het recht om maximaal één keer per jaar en daarnaast bij een (beveiligings)incident een audit uit te voeren of te laten uitvoeren ter controle van naleving van contractuele verplichtingen.
| E-19.11 | Opdrachtnemer verleent volledige medewerking aan audits en verstrekt op verzoek relevante informatie en rapportages binnen 10 werkdagen. Bij geconstateerde tekortkomingen levert de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen een verbeterplan en voert dit binnen een overeengekomen termijn uit.
| E-19.12 | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de oplossing gedurende de looptijd blijft voldoen aan relevante wet- en regelgeving.
| E-19.13 | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de oplossing tijdig wordt aangepast aan nieuwe versies van overeengekomen normen en beveiligingsrichtlijnen. Wijzigingen als gevolg van nieuwe wet- of normvereisten worden binnen 6 maanden geïmplementeerd, tenzij een kortere wettelijke termijn geldt.
| E-19.14 | Wijzigingen in kritische subleveranciers worden minimaal 30 dagen vooraf schriftelijk gemeld. De opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk voor de prestaties en naleving van verplichtingen door ingeschakelde derden.
Opleiden en trainen | E-20.01 | De Opdrachtnemer draagt zorg voor een actueel en volledig scholing en e-learningprogramma voor het gebruik van de Monitor/defibrillator. Het scholing- en e-learningprogramma is opgebouwd volgens een blended learning principe en omvat ten minste een combinatie van fysieke instructie, e-learningmodules, praktijkgerichte oefenopdrachten en toetsing van kennis en vaardigheden. Deze programma's zijn gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst beschikbaar voor de Opdrachtgever. Indien zich wijzigingen voordoen in: LPA, software, functionaliteit, configuratie of gebruikersinterface dan is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het tijdig actualiseren van alle bijbehorende scholings- en trainingsmaterialen. Dit betreft zowel: schriftelijke documentatie, digitale leermiddelen, e-learningmodules. Wanneer deze wijzigingen van invloed zijn op het gebruik van het apparaat, verzorgt de Opdrachtnemer aanvullende instructie zonder aanvullende kosten voor de Opdrachtgever.
| E-20.02 | Alle kosten voor initiële scholing, opleidingsmateriaal en instructie ten behoeve van de ingebruikname door het ambulancepersoneel zijn verdisconteerd in de opgegeven kosten in het prijzenblad. Scholing is onderdeel van de implementatie en levering. De Opdrachtnemer stelt hiervoor een opleidingsplan op waarin ten minste de inhoud, planning, werkvormen en de benodigde inzet van medewerkers van de Opdrachtgever zijn uitgewerkt en afgestemd met de Opdrachtgever. Kosten worden geacht in de aangeboden prijs te zijn inbegrepen en kunnen niet aanvullend in rekening worden gebracht.
| E-20.03 | De Opdrachtnemer draagt zorg voor scholing die is gericht op het veilig, effectief en zelfstandig gebruik van de Monitor/defibrillator conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA), en levert hiervoor een opleidingsopzet waarmee aantoonbaar wordt geborgd dat medewerkers bekwaam zijn in het gebruik van de Monitor/defibrillator
| E-20.04 | De Opdrachtnemer verzorgt een train-de-trainerprogramma dat erop is gericht dat, na het verzorgen van de initiële scholing door de Opdrachtnemer, de door Opdrachtgever aangewezen instructeurs zelfstandig in staat zijn om herhalings- en bijscholingen te verzorgen, zodat eindgebruikers blijvend bevoegd en bekwaam zijn en blijven in het gebruik van de door Opdrachtnemer geleverde Monitor/defibrillator
| E-20.05 | De Opdrachtnemer dient volledige rapportagemogelijkheden te bieden over de door gebruikers afgeronde e‑learnings. Rapportage dient beschikbaar te zijn via DocZero en/of SkyEva dan wel via een door de Opdrachtnemer aangeboden eigen rapportagetool met ten minste gelijkwaardige functionaliteit.
Acceptatie | E-21.01 | Aanvullend op E-19-02 t/m E-19-04, welke voortkomen uit de GIBIT zijn de hiernavolgende acceptatieeisen van toepassing.
| E-21.02 | De Opdrachtnemer levert voorafgaand aan Factory Acceptance Test (FAT)/Site Acceptance test (SAT) een overzicht van alle te testen functionaliteiten inclusief pass/fail-criteria. De acceptatie omvat ten minste: ECG, NIBP, SpO₂, EtCO₂, defibrillatie, pacing, alarmen, batterijduur, printer, koppeling digitaal zorgdossier, data-export en realtime monitoring.
| E-21.03 | Voor levering voert Opdrachtnemer een FAT uit waarin alle functionaliteiten aantoonbaar voldoen aan de gespecificeerde eisen. De volledige FAT-rapportage wordt vóór uitlevering aan Opdrachtgever verstrekt.
| E-21.04 | Na levering wordt een SAT uitgevoerd waarmee wordt vastgesteld dat de Monitor/defibrillator correct functioneert binnen de operationele omgeving van Opdrachtgever, inclusief alle koppelingen en voertuigcomponenten.
| E-21.05 | Alle FAT- en SAT-resultaten worden vastgelegd in een acceptatiedocument met meetrapporten, testdata, softwareversies, print-outs en logbestanden.
| E-21.06 | Bij afkeur levert Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een herstelplan en bewijs van oplossing. De afgekeurde onderdelen worden opnieuw getest tijdens een herhaalde SAT.
| E-21.07 | Een levering wordt pas geaccepteerd nadat Opdrachtgever een formeel acceptatieformulier heeft ondertekend. Gebruik of ingebruikname geldt nooit als stilzwijgende acceptatie.
| E-21.08 | Acceptatie vindt pas plaats als alle documentatie (handleidingen, certificaten, cybersecuritydocumentatie, SDK, onderhouds- en installatie-informatie) volledig is ontvangen.
| E-21.09 | De Monitor/defibrillator wordt pas geaccepteerd wanneer de koppeling met het digitaal zorgdossier volledig en foutloos functioneert.
Installatie en voertuigintegratie | E-22.01 | De bracketholder dient te voldoen aan de geldende voertuig- en veiligheidsnormen (o.a. crashveiligheid) en geschikt te zijn voor gebruik in ambulances.
| E-22.02 | Een brancardhaak of andere bevestigingsmogelijkheid voor bevestiging aan de Stryker-brancard kan worden geleverd, passend binnen de geldende veiligheidsnormen.
| E-22.03 | De Monitor/defibrillator en bijbehorende houder dienen geschikt te zijn voor automotive toepassing en veilig gebruikt te kunnen worden in ambulances en andere voertuigen. De houder dient: bestand te zijn tegen krachten conform minimaal 10G, de monitor stevig en spelingsvrij te fixeren, geschikt te zijn voor montage in ambulances, te voldoen aan geldende voertuig- en veiligheidseisen.
| E-22.04 | De Monitor/defibrillator moet zonder aanpassing van de bestaande schuifplaat of voertuigconstructie geplaatst kunnen worden op de door de ambulancebouwer reeds geïnstalleerde schuifplaat. Indien gewenst kunnen geinteresseerden op afspraak langskomen om de huidige schuifplaat te bekijken.
| E-22.05 | Na definitieve gunning werkt Opdrachtnemer kosteloos samen met de door Opdrachtgever aangewezen installatiepartner en verleent alle redelijkerwijs noodzakelijke technische ondersteuning voor de inbouw en voertuigintegratie van de Monitor/defibrillator en bijbehorende componenten.
SAAS-beleid Opdrachtgever | E-23.01 | De Opdrachtgever heeft een eigen SAAS-beleid, waaruit een aantal eisen van toepassing verklaard zijn op deze aanbesteding. Deze eisen zijn hieronder weergegeven.
B.05 | E-23.02 | In een contract met een derde partij voor de uitbestede levering of beheer van een (web)applicatie (als dienst) zijn de beveiligingseisen vastgelegd en op het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld.
U/TV.01 | E-23.03 | De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van de rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik van deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken.
U/WA.02 | E-23.04 | Wachtwoorden worden gebruikt op basis van de geldende beveiligingseisen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 2.0 en worden eenrichtingsversleuteld (hash en salt) opgeslagen.
U/WA.02 | E-23.05 | Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten.
U/WA.03 | E-23.06 | De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.
U/WA.04 | E-23.07 | De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.
U/WA.05 | E-23.08 | De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacy bevorderende en cryptografische technieken.
U/WA.05 | E-23.09 | Gevoelige (vertrouwelijke) gegevens worden beschermd door gebruik te maken van cryptografische technieken in de database, bestanden en communicatie.
U/PW.03 | E-23.10 | De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline.
U/PW.05 | E-23.11 | Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige (communicatie)protocollen voor het ontsluiten van beheermechanismen.
U/NW.04 | E-23.12 | De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van protectie- en detectiemechanismen.
P1 | E-23.13 | Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de grenzen van de EER.
P2 | E-23.14 | Opdrachtnemer treft alle noodzakelijke maatregelen conform de AVG om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever vertrouwelijk te houden.
P3 | E-23.15 | De Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om productiedata (of een subset) te anonimiseren of pseudonimiseren. Het is mogelijk de geanonimiseerde data te kopiëren naar een andere omgeving. De geanonimiseerde data mag niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.
P4 | E-23.16 | De Opdrachtnemer heeft een beschreven procedure voor de gegarandeerde vernietiging van productiegegevens uit de oplossing.
P5 | E-23.17 | Productiedata mag niet gedeeld/gebruikt worden buiten de productieomgeving om. Dus in acceptatie, test en ontwikkelomgeving mag alleen gepseudonimiseerde of geanonimiseerde data voorkomen waarvan geen enkel gegeven herleidbaar mag zijn naar een natuurlijk persoon.
P6 | E-23.18 | Opdrachtnemer heeft een proces voor het melden van datalekken aan verwerkingsverantwoordelijke ingericht.
P7 | E-23.19 | Toegang tot persoonsgegevens van de Opdrachtgever is door de Opdrachtnemer afgeschermd door versleuteling of autorisaties.
P8 | E-23.20 | De Opdrachtnemer heeft in de applicatie een proces ingebouwd zodat aan de vereisten van bewaartermijnen kan worden voldaan.
P9 | E-23.21 | De Opdrachtnemer heeft in de applicatie een proces ingericht om eenvoudig uitvoering te kunnen geven aan rechten van betrokkenen.
IB1 | E-23.22 | Iedere gebruiker beschikt over een uniek login-account.
IB2 | E-23.23 | Het gebruik van sterke wachtwoorden wordt door de oplossing afgedwongen.
IB3 | E-23.24 | De oplossing biedt een lock-out mogelijkheid van een door de Opdrachtgever te bepalen tijdsframe na minimaal 5 foutieve inlogpogingen.
IB4 | E-23.25 | Alle inlogpogingen (inclusief mislukte) van gebruikers worden gelogd. Minimaal wordt het volgende in de log vastgelegd: de accountnaam; de locatie; het tijdstip en het resultaat van de inlogpoging.
IB5 | E-23.26 | Het wachtwoord wordt niet getoond op het scherm tijdens het ingeven.
IB6 | E-23.27 | Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen op het apparaat waarmee ingelogd wordt en niet in de applicatie zelf.
IB7 | E-23.28 | De geleverde applicatie biedt standaard two-factor authenticatie (2FA). In situaties waar geen two-factor authenticatie mogelijk is, wordt minimaal iedere 90 dagen het wachtwoord vernieuwd.
IB8 | E-23.29 | De aangeboden MFA/2FA moet minimaal Microsoft Azure AD of vergelijkbaar ondersteunen.
IB9 | E-23.30 | De applicatie past encryptie toe op alle communicatie via netwerken.
IB10 | E-23.31 | De applicatie controleert tijdens het opzetten van een versleutelde verbinding of het servercertificaat vertrouwd is en neemt de nodige maatregelen bij afwijkingen.
IB11 | E-23.32 | De applicatie is ontwikkeld conform de richtlijn Secure Software Development (SSD) van het Forum Standaardisatie.
IB12 | E-23.33 | Opdrachtnemer toont periodiek aan, d.m.v. een TPM (ISAE 3402 of ISAE 3000 type 2) of anderzijds een audit verslag, dat de geleverde dienst(en) voldoen aan de ISO 27001 beveiligingseisen of de richtlijnen van het NCSC.
T.01 | E-23.34 | Opdrachtnemer maakt gebruik van webservices of web-api’s die hoofdzakelijk via het http-applicatie-protocol versleuteld worden aangeboden. Non-http-applicatie-protocollen worden alleen in overleg toegestaan.
T.02 | E-23.35 | Dataverkeer wordt versleuteld met PKI-certificaten, conform de richtlijnen van het NCSC (TLS 1.2 of hoger). Voor domeinnamen eindigend op vrk.nl worden PKI-Overheidscertificaten gebruikt. Https-verkeer verloopt over poort 443.
T.04 | E-23.36 | Communicatie met de Opdrachtgever-infrastructuur vindt alleen plaats via de daarvoor bestemde gateways en api-services.
T.05 | E-23.37 | Output, exports, of gecreëerde bestanden worden via de front-end van de Opdrachtnemer benaderbaar gemaakt.
T.06 | E-23.38 | Data van de Opdrachtgever mag niet voor andere gebruikers beschikbaar komen. In geval van multi-tenancy oplossingen mogen api-services en netwerkservices shared zijn, maar data niet. De data blijft alleen per tenant toegankelijk.
T.07 | E-23.39 | Er is zowel bij Opdrachtnemer als afnemer geen mogelijkheid voor het gebruik van files shares (o.a. WebDAV), ftp, remote access (RDP o.i.d.).
T.08 | E-23.40 | Geleverde diensten zijn compatible met minimaal de Microsoft Edge Chromium browser. Specifieke clientapplicaties of plugins zijn niet noodzakelijk om de SaaS-diensten te kunnen afnemen (zero footprint).
T.09 | E-23.41 | Indien SaaS-dienst output voor kantoortoepassingen levert, zijn deze compatible met MS Office 365.
T.12 | E-23.42 | Opdrachtnemer heeft netwerksegmentatie geïmplementeerd waarbij omgevingen met verschillende beveiligingsniveaus van elkaar gescheiden worden.
S-01 | E-23.43 | Opdrachtnemer beschikt over back-up- en herstelprocedures. Back-ups worden periodiek uitgevoerd en herstel wordt minimaal jaarlijks getest.
S-02 | E-23.44 | De SAAS dienst (geleverde software) heeft een minimale beschikbaarheid van 99,95% en Opdrachtnemer rapporteert hierover jaarlijks
S-03 | E-23.45 | De Opdrachtnemer registreert en bewaakt beveiligingsgebeurtenissen en stelt relevante loggegevens op verzoek beschikbaar aan Opdrachtgever.
C.03 | E-23.46 | Vulnerability assessments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope) conform de webrichtlijnen van het NCSC (of gelijkwaardig) en de OWASP top 10 2025 (of gelijkwaardig).
C.04 | E-23.47 | Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope). Specifiek: een penetratietest is uitgevoerd bij ingebruikname, door onafhankelijke derde partij. Alternatief is het kunnen overhandigen van een TPM (of gelijkwaardig) van maximaal 1 jaar.
C.06 | E-23.48 | In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht.
C.07 | E-23.49 | De logging- en detectie-informatie (registraties en alarmeringen) en de condities van de beveiliging van ICT-systemen worden regelmatig gemonitord (bewaakt, geanalyseerd) en de bevindingen gerapporteerd. De logs worden in een exporteerbaar formaat aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld op verzoek.
C.08 | E-23.50 | Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.
C.09 | E-23.51 | Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat de laatste (beveiliging) patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT-voorzieningen.