## Algemeen
Inleiding
De afdeling hartkatheterisatie van het UMCG van het UMCG is een gespecialiseerd centrum voor geavanceerde diagnostische en interventionele procedures bij cardiovasculaire aandoeningen.
De afdeling biedt 'state of the art' interventies, waaronder onder andere transkatheter klepimplementaties (TAVI, mitraclip en Triclip).
Beeldvormende apparatuur (röntgensystemen) met bijbehorde randapparatuur zijn een essentieel onderdeel, waarover de cardiologen te allen tijde moeten kunnen beschikken, teneinde de hiervoor beschreven inteventies veilig en met succes te kunnen uitvoeren.
De systemen dienen daarom uiterst betrouwbaar te zijn, eenvoudig te bedienen en gedurende de inteventies de juiste informatie te genereren.
Verstoringen in de planning van de afdeling voor storingen, periodiek en/of correctief onderhoud dienen tot een minimum beperkt te zijn.
Systeem
Het geheel van samenhangende onderdelen die samen een geheel vormen ten behoeve van het uitvoeren van de hiervoor beschreven interventies.
Indien in de eisen het woord systeem wordt gehanteerd wordt afhankelijk van de context het gehele systeem bedoeld maar het kan ook een specifiek onderdeel betreffen. Indien de leverancier twijfelt over welk (onderdeel van het) systeem wordt bedoeld dient hij deze vraag aan het UMCG voor te leggen.
Het gehele systeem omvat het röntgensysteem inclusief alle benodigde randapparatuur en aansluitingen die nodig zijn om het systeem te laten functioneren en te communiceren met het netwerk van het UMCG.
Scope
De scope bevat op hoofdlijnen de hieronder genoemde onderdelen. Sommige onderdelen zijn op het moment van aanbesteding nog optioneel. Deze optionele onderdelen kunnen onderdeel uitmaken van de uiteindelijke opdracht.
3x monoplane
1x biplane
Optie: 1x monoplane met OK-tafel (Maquet)
4x hemodynamische systeem (+1 optioneel)
3x contrast injector (MEDRAD Mark 7 Arterion of gelijkwaardig) (verrijdbaar)
4x Echo-systeem voor aanprikken patient (+1 optioneel)
3x echo systeem met TTE en TEE probe, fusie met rontgensysteem (verrijdbaar)
Daarnaast staan in de eisen verschillende onderdelen die ook onderdeel van de scope zijn en ingebegrepen moeten zijn in de aanbiediing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de loodschermen en de UPS.

## Systeem eisen
Nr. | Onderwerp | Sub-cat | Wens | Definitieve eistekst.
SYS010 | Systeem | Statief |  | De indeling op het scherm (large display) dient door de gebruiker te kunnen worden aangepast en als preset te kunnen worden opgeslagen. De gebruiker kan een naam aan de preset toekennen en/of aanpassen. Ook dient de gebruiker eerdere buisstanden terug te kunnen oproepen.
SYS020 | Systeem | Statief |  | Indien het systeem beschikt over beeld routering dient deze functionaliteit aan te sluiten op het systeem van het UMCG om de beelden live kunnen worden uitgezonden.
SYS030 | Systeem | Bediening |  | Het systeem dient een roadmap functionaliteit (buisstanden presets) hebben waarbij verschillende standen door de gebruiker / procedure afhankelijk kunnen worden opgeslagen. De gebruiker kan een naam aan de preset toekennen en/of aanpassen.
SYS040 | Systeem | Bediening |  | De leverancier ondersteunt gedurende de gehele levensduur van de apparatuur proces- en/of protocoloptimalisaties.
SYS050 | Systeem | Bediening |  | Het display dient gekalibreerd te kunnen worden volgens de zogenaamde GSDF of gelijkwaardig.
SYS060 | Systeem | Bediening |  | Het systeem bezit een zogenaamde "Stent visibility enhancing tool".
SYS070 | Systeem | Hemodynamiek |  | Het hemodynamisch systeem dient vanaf de tafel (rechts/links van de patiënt), vanuit de regieruimte naast de operatieruimte en vanuit de medicatieruimte bedient te kunnen worden.
SYS080 | Systeem | Hemodynamiek |  | Het hemodynamisch systeem dient ook geschikt te zijn voor rechts HC en is te koppelen aan EPIC.
SYS090 | Systeem | Bediening |  | De bediening van het systeem dient vanaf de tafel mogelijk te zijn. Ook de extern gekoppelde apparatuur (zoals bijv. IVUS, OCT, FFR, ECHO, contrast-injector en coroventus) zijn via een scherm aan tafel te bedienen. De voorkeur gaat uit naar een volledig geïntegreerde bediening aan de tafel via een touchscreen, maar functionele bediening via alternatieve oplossingen worden ook geaccepteerd mits de bediening vanaf de tafelpositie mogelijk is.
SYS100 | Systeem | Bediening |  | De extern gekoppelde apparatuur (zoals bijv. IVUS,OCT,FFR, ECHO, contract-injector en coroventus) dient ook vanuit de bediengsruimte en via de medicijnkeuken te kunnen worden bediend.
SYS110 | Systeem | Bediening |  | Leverancier dient de extern gekoppelde apparatuur die onderdeel van de levering zijn werkbaar op te leveren (turn-key), waarbij leverancier verantwoordelijk is voor de apparatuur en optreedt als hoofdaannemer.
SYS120 | Systeem | Bediening |  | Leverancier borgt gedurende de gehele gebruikersfase dat nieuw ontwikkelde externe apparatuur die op de markt komen op het systeem kunnen worden aangesloten.
SYS130 | Systeem | Bediening |  | Het systeem dient over voldoende lokale opslagcapaciteit te beschikken, zodat minimaal de beelden die in een tijdsbestek van twee weken zijn gemaakt kunnen lokaal kunnen worden opgeslagen en teruggehaald.
SYS140 | Systeem | Tafel |  | De tafel dient een minimale belasting van 200 kg patient gewicht te kunnen dragen. Bovendien dient de tafel de randapparatuur bevestigd aan de tafel mede te kunnen dragen.
SYS150 | Systeem | Tafel |  | De tafel dient is van het type free-floating.
SYS151 | Systeem | Tafel |  | De floating table top dient bedienbaar te zijn door middel van een knop.
SYS152 | Systeem | Tafel |  | De tafel voor de optionele hybride OK ient een Maquet tafel (type Magnus OR Table) te zijn en is onderdeel van de (optionele) levering.
SYS160 | Systeem | Tafel |  | De tafel dient minimale tafelbewegingen aan te kunnen zoals: (anti) trendelenburg, links, rechts, voor, achter (voor tavi) en cradle functie.
SYS170 | Systeem | Tafel |  | Eis is vervallen
SYS180 | Systeem | Tafel |  | Procedures dienen kunnen zowel van de linker als de rechter zijde van de tafel worden verricht. Het bedieningspaneel kan van zijde worden gewisseld. Het scherm (large display) moet aan beide kanten van de patient opgesteld kunnen worden.
SYS190 | Systeem | Tafel |  | Het systeem dient voorzien te zijn van een matras passend bij het beoogde gebruik, zonder dat het matras de rontgenbeelden op enigerlei wijze verstoort en artefacten in het beeld veroorzaakt.
SYS200 | Systeem | Statief |  | Het systeem dient te beschikken over sensoren die voorkomen dat (onderdelen van) het systeem in botsing met de patient, gebruikers of de andere objecten in de omgeving kunnen komen. Toelichting: Voor systeemonderdelen onderling, statief/tafel en frontale/lateraal statief, sensoren. Voor overige systeemonderdelen is fysieke botsbeveiliging toegestaan, mist de bewegingen acuut worden gestopt.
SYS210 | systeem | Statief |  | De botsbeveiliging dient eenvoudig en tijdelijk (bv. 3 minuten) overruled te kunnen worden door de gebruiker.
SYS220 | Systeem | Tafel |  | De draaibere tafel dient bedienbaar te zijn aan de tafel.
SYS230 | Systeem | Tafel |  | De tafelhoogte dient instelbaar te zijn tussen 80 en 100 cm
SYS240 | Systeem | Hemodynamiek |  | De meetapparatuur voor de bewaking van de patient dient vanaf de tafel aangestuurd te kunnen worden (nullen, NIBD etc).
SYS250 | Systeem | Hemodynamiek |  | Het systeem dient gekoppeld te kunnen worden met de meetapparatuur voor de bewaking van de patient, welke tenminste 12 lead ECG, twee kanalen voor invasieve bloeddruk, NIBD en saturatie omvat. Bij voorkeur beschikt het systeem over twee extra kanalen voor invasieve bloeddruk.
SYS260 | Systeem | Hemodynamiek |  | De meetapparatuur en bewakingsmogelijkheden van het systeem dienen gekoppeld te kunnen worden met de anesthesie apparatuur.
SYS270 | Systeem | Bediening |  | De tafel dient over een rail te beschikken die geschikt is om randapparatuur aan te bevestigen.
SYS280 | Systeem | Tafel |  | Rondom de tafel dienen de kabels zodanig te zijn weggewerkt dat deze geen obstakel vormen of struikelgevaar oplveren.
SYS290 | Systeem | Bediening |  | Het hemodynamisch systeem en overige randapparatuur (IVUS/OCT etc) dienen bedient te kunnen worden vanuit de keuken (medicijnvoorbereiding) en bedienruimte. De beweging van de C-boog kan enkel vanaf de tafel geschieden.
SYS300 | Systeem | Detector |  | De rontgenbuis en tafel dienen in verschillende posities te plaasten zijn, zodat de het gehele vaat traject van art femoralis beiderzijds tot aan het hoofd, en het traject van art radialis tot aan het hart beiderzijds goed in beeld te krijgen is.
SYS310 | Systeem | Detector |  | De grootformaat detector dient tot minimale vergroting 48 te in beeld te kunnen brengen. Toelichting: de eis is van toepassing voor de biplane, de optionele hybride kamer en optioneel voor een monoplane kamer.
SYS320 | Systeem | Algemeen |  | Het systeem dient gedurende de levensduur "State of Art" te zijn. In het kader van dit PvE dient "State of Art" als volgt te worden uitgelegd: Het systeem integreert de modernste en meest verfijnde oplossingen en technologieën, die zijn gebaseerd op methoden en technologieën die hun betrouwbaarheid en functionaliteit al hebben bewezen in praktijktoepassingen. Het systeem combineert innovatie met stabiliteit en duurzaamheid en de gebruikte technieken zijn uitgebreid getest en werken effectief gelet op het beoogde gebruik. De benadering garandeert een systeem dat niet alleen innovatief is maar ook robuust en duurzaam in de praktijk.
SYS330 | Systeem | Bediening |  | Het systeem dient te voorzien in de mogelijkheid tot het aansluiten van een extra doorlichtpedaal in de bedienruimte.
SYS340 | Systeem | Hemodynamiek |  | Vanaf de tafel dient de gebruiker de bloeddruk van de patient te kunnen meten, het hemodynamisch systeem te kunnen ijken en afstandsmetingen te kunnen doen op het scherm (large display).
SYS350 | Systeem | Statief |  | Diafragma; wiggen, zowel gekoppeld als onafhankelijk draaibaar
SYS360 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om na afronden casus om een Radiation Dose Structured Report (RDSR) te genereren en naar deze mee verzenden naar PACS.
SYS370 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | De dosis reducerende technieken zijn in het systeem geintegreerd.
SYS380 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | Het systeem dient te voldoen aan alle in Nederland en Europa geldende wet- en regelgeving en normstellingen waaronder RP 162. (RP162= publicatie Radiation Protection 162)
SYS390 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | De levering omvat één glasloodscherm met onderhangende loodflappen, die aan een pendel hangt welke aan de rechterzijde van de tafel kan worden gebruikt.
SYS400 | Systeem | Bediening |  | Het systeem beschikt over een schakelaar of knop waarmee het straling van het rontgensysteem wordt geblokkeerd, zowel aan de tafel als ook in de meetruimte.
SYS420 | Systeem | Bediening |  | Leverancier stelt Opdrachtgever in de gelegenheid, als onderdeel van de aanbieding, een praktische beoordeling van het aangebodene uit te kunnen voeren ten aanzien van functionaliteit, gebruikersgemak en kwaliteit.
SYS430 | Systeem | Statief |  | Eis is vervallen
SYS431 | Systeem | Statief |  | De C-boog dient met een bedienbaar te zijn met een joy-stick.
SYS440 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | Het systeem is geluidsarm en veroorzaakt geen storende of afwijkende geluiden.
SYS450 | Systeem | Bediening |  | Het volume van het waarschuwingssignaal bij hoge dosis, radioscope of interventionele fluorscopie is instelbaar binnen door de fabrikant vastgestelde grenzen. Deze instellingen kunnen uitsluitend door een geautoriseerde applicatiespecialist worden gewijzigd. Tijdens actieve stralingsproductie blijft het waarschuwingssignaal hoorbaar. Het signaal kan niet volledig worden uitgeschakeld, maar het systeem beschikt wel over een volumeregeling binnen de vastgestelde grenzen.
SYS460 | Systeem | Bediening |  | De gebruiker kan in het systeem verschillende presets voorprogrammeren voor de diverse (pediatrische) procedures en aanpassen. Tevens kan naam van de preset door de gebruiker worden aangepast.
SYS470 | Systeem | Bediening |  | De patiëntengegevens en overige aanvraaggegevens, kunnen handmatig ingevoerd worden in het apparaat, wanneer bijv. het elektronisch patiëntendossier EPIC niet beschikbaar is. Ook kunnen de gegevens naderhand worden toegevoegd aan ean patientendossier.
SYS480 | Systeem | Bediening |  | De beeldfrequentie dient minimaal tussen 0,5 fps en 30 fps ingesteld te kunnen worden.
SYS500 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | De gebruiker dient het systeem vanaf de tafel naar een hoger of lager dosisniveau te kunnen schakelen.
SYS510 | Systeem | Bediening |  | De gebruiker dient handmatig aan tafel het diafragma/collimatoren van het systeem aan te kunnen passen.
SYS520 | Systeem | Bediening |  | De gebruiker dient handmatig aan tafel de diafragma shutters van het systeem aan te kunnen passen.
SYS530 | Systeem | Bediening |  | De collimator (diafragma unit) is voorzien van wiggen (wedges).
SYS540 | Systeem | Bediening |  | De filters van de detector dienen handmatig verwijderd te kunnen worden.
SYS550 | Systeem | Bediening |  | Het systeem dient na het doorlichten een vooraf ingesteld aantal seconden van de run alsnog op te kunnen slaan en te versturen richting het PACS.
SYS560 | Systeem | Bediening |  | In de post-processing dient de mogelijkheid te bestaan om vastgelegde beelden op te roepen, beeld vergroten, annotaties plaatsen, invert, flippen beelden, metingen doen, window en level aanpassen, beelden opslaan, terug kunnen gaan naar uitgangsafbeelding.
SYS570 | Systeem | Bediening |  | Het systeem voorziet in de mogelijkheid tot het gelijktijdig vergelijken van twee scènes tijdens post-processing.
SYS580 | Systeem | Bediening |  | Beelden kunnen "live" via beeldroutering worden verstuurd en dient gekoppeld te kunnen worden aan het systeem van het UMCG, waarvan de huidige leverancier voor beeldroutering is Inter, Ratio 1 te Duiven.
SYS590 | Systeem | Randapparatuur |  | Op het systeem dienen ten minste 24 externe systemen te kunnen worden aangesloten. Dit aantal is inclusief de videosignalen van het systeem zelf.
SYS600 | Systeem | Bediening |  | De voeding van de contrastinjector kan worden opgenomen in het röntgen systeem zowel fysiek (ruimte in cabinet) als elektrisch (voedingsspanning wordt voorzien vanuit het röntgen systeem). Het huidig systeem is van MEDRAD.
SYS610 | Systeem | Monitor |  | Het röntgensysteem heeft een "direct acces" met het PACS, zodat beelden uit het PACS kunnen worden ingeladen op het röntgensysteem en getoond kunnen worden op het large display
SYS620 | Systeem | Monitor |  | Het systeem heeft een scherm (large display) welke uit één monitor dient te bestaan van 58 inch. Het large display dient gemonteerd te worden aan het plafond en kan aan beide kanten van de tafel worden gepositioneerd. Minimaal 55 inch is ook akkoord mits functioneel gelijkwaardig en voldoet aan de klinische gebruiksdoelen. Wordt aangepast in het PvE bij publicatie van de aanbestedingsdocumenten.
SYS630 | Systeem | Monitor |  | De Large Display monitoren kan minimaal afgeregeld worden op 400 candela / m2.
SYS631 | Systeem | Monitor |  | Naast het Large Display dienen in de OK ruimte twee monitoren te worden gemonteerd van circa 25 inch als back-up voor het large display. Op de ene monitor dienen de röntgenbeelden te worden weergegeven en op de tweede de gegevens van het hemodynamische systeem.
SYS640 | Systeem | Monitor |  | Het systeem dient de mogelijkheid te bieden voor montage van een extra monitor in de OK-ruimte, waarop rontgenbeelden en hemodynamiek is te zien.
SYS650 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | De dosis, zowel cummulatief als ook het actuele dosis tempo, dienen te worden weergegeven op het Large Display tijdens de procedure, alsmede het dosisoppervlakte product.
SYS660 | Systeem | Hemodynamiek |  | De hemodynamische meetsystemen zijn onderdeel van de levering.
SYS670 | Systeem | Bediening |  | Het systeem dient te beschikken over een intercom systeem die een verbinding heeft tussen OK-ruimte en bedieningsruimte.
SYS680 | Systeem | Bediening |  | Het systeem voert bij opstarten een zelftest uit. In deze zelftest worden relevante parameters getest.
SYS690 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | Het systeem dient relevante dosis informatie te rapporteren in een RDSR format, welke gebruikt wordt voor analyse door het UMCG.
SYS700 | Systeem | Detector |  | Het systeem dient te functioneren bij gebruik van verschillende formaten detectoren.
SYS710 | Systeem | Detector |  | Rechthoekige detectoren dienen minimaal 90' graden te kunnen draaien.
SYS720 | Systeem | Detector |  | Het systeem dient te beschikken over een eenvoudig te verwijderen grid.
SYS730 | Systeem | Detector |  | Het apparaat heeft een CsI of CMOS detector of minimaal gelijkwaardig
SYS740 | Systeem | Bediening |  | Het systeem dient voor één patient meerdere opdrachten afzonderlijk te kunnen verwerken en de data afzonderlijk naar het PACS te sturen.
SYS750 | Systeem | Bediening |  | Het systeem dient de lokaal opgeslagen beelden te kunnen exporteren naar CD/DVD RW drive, USB of UMCG netwerkshare, zodanig dat de beelden met daarbij behorende image viewer zijn te zien.
SYS760 | Systeem | Bediening |  | Het systeem dient bij uitvallen van het netwerk / ICT-koppelingen de patientgegevens lokaal op te slaan en te versturen zodra de verbindingen zijn hersteld.
SYS770 | Systeem | Bouwtechnisch |  | Indien voor het systeem een vaste aansluiting op het drinkwaternet een vereiste is, dient het systeem te zijn voorzien van een terugslagklep, zowel in behandelkamer, bedienruimte als in de technische ruimte.
SYS780 | Systeem | Bouwtechnisch |  | Leveranciers dient een volledige site planning beschikbaar met alle relevantie data nodig voor installatie.
SYS790 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | De maximale energie van de röntgenbundel bedraagt 150 kV (maximaal toegestane energie van een rontgensysteem conform de voorwaarden van de kernenergiewet vergunning)
SYS800 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | Op de bedieningsconsoles en monitor dient een indicatie aanwezig te zijn die aangeeft dat straling gegenereerd wordt.
SYS810 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | Het röntgentoestel heeft een startknop die ingedrukt gehouden dient te worden bij het genereren van de straling. Het loslaten van de knop moet tot gevolg hebben dat het genereren van straling wordt onderbroken.
SYS820 | Systeem | Stralingshygiëne & veiligheid |  | Het systeem dient beveiligd tegen het onbevoegd in werking zetten van de straling, doordat bijvoorbeeld per abuis het voetpedaal wordt bediend.
SYS830 | Systeem | Bediening |  | Het geintergreerd ECHO systeem kan de beelden fuseren van echo met de beelden van het röntgensysteem
SYS840 | Systeem | Tafel |  | Eis vervalt.
SYS850 | Systeem | Bouwtechnisch |  | De meetruimte dient vrij te worden gehouden van warmte- en/of stof producerende apparatuur, zoals PC's. Uitzondering zijn de monitoren.
SYS860 | Systeem | Beschikbaarheid |  | Het röntgensysteem (statief), tafel en computerapparatuur dienen tijdens uitval van de netspanning minimaal 25 seconden onder spanning te blijven staan door middel van een "Uninterruptable Power Supply" (UPS) voorziening. Na terugkeer van de netspanning of noodspanning kan gelijk verder worden gewerkt zonder bijvoorbeeld opnieuw starten van (onderdelen van) het systeem. Een UPS is onderdeel van de levering.
SYS870 | Systeem | Beschikbaarheid |  | De computers voor de bediening (ophalen en versturen van beelden en patientgegevens) van het röntgensysteem en het hemodynamisch systeem dienen gedurende minimaal 5 minuten standalone te kunnen functioneren (bijvoorbeeld bij stroomuitval).
SYS880 | Systeem | Beschikbaarheid |  | Het systeem voorziet erin dat bij uitval van netspanning alle bewegingen die noodzakelijk zijn om patiënt vrij te krijgen, eenvoudig en handmatig te realiseren zijn.
SYS890 | Systeem | Bediening |  | Mechanische reanimatie is in elke stand van de tafel mogelijk.
SYS900 | Systeem | Tafel |  | Het systeem is voorzien van een inrichting om kabels zodanig te bevestigen en te geleiden dat deze niet in de weg hangen.
SYS910 | Systeem | Tafel |  | Het systeem voorziet in de mogelijkheid om een magnetisch veld detectie pad (LP) ter hoogte van het bovenlichaam onder de tafel te monteren, zoals bijvoorbeeld een systeem van Carto3 of Ensite Precision.
SYS920 | Systeem | Bediening |  | De echo systemen die worden gebruikt voor het aanprikken van de patient dienen onderdeel van de levering te zijn waarbij bedrade of draadloze systemen zijn toegestaan.
SYS930 | Systeem | Bediening |  | Een draadloos echo's systeem dient over een voorziening te beschikken die het zoekraken van de handheld voorkomen.
SYS940 | Systeem | Bediening |  | Een draadloos echo systeem dient over een voorziening te beschikken die een acoustisch signaal afgeven als de verbinding tussen het systeem en de draadloze handheld hapert of uitvalt.

## Onderhoud en opleiding eisen
Nr. | Onderwerp | Sub-cat | Definitieve eistekst.
OND010 | Ondersteuning | Opleiding en ondersteuning | Scholing voor gebruikers is integraal onderdeel van de aanbieding. Een aantal medewerkers / gebruikers worden opgeleid tot key-users
OND020 | Ondersteuning | Opleiding en ondersteuning | De leverancier dient productspecialisten met kennis van het medisch hulpmiddel beschikbaar te stellen voor ondersteuning, protocoloptimalisatie en opleiding van gebruikers tijdens de levernsduur van het systeem.
OND030 | Ondersteuning | Opleiding en ondersteuning | De leverancier dient literatuur en/of studies met betrekking tot het systeem te delen met UMCG.
OND040 | Ondersteuning | Opleiding en ondersteuning | Leverancier dient Nederlands- en Engelstalige gebruikershandleiding ter beschikking te stellen en in eqube op te nemen.
OND050 | Ondersteuning | Opleiding en ondersteuning | Een Quick Guidance kaart is onderdeel van de levering.
OND060 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier is verplicht er voor te zorgen dat haar personeel herkenbaar is en representatief, bijvoorbeeld door middel van de werkkleding, zichtbaar voorzien van de bedrijfsnaam en/of pas.
OND070 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier is verantwoordelijk ervoor te zorgen dat al haar personeel de Nederlandse en/of Engelse taal voldoende beheerst.
OND080 | Ondersteuning | Kwaliteitsborging | Het systeem dient te worden geleverd met een Dicom Conformance Statement, waarin minimaal is opgenomen DICOM STORE, DICOM QUERY RETRIEVE, DICOM ECHO en DICOM COMMITMENT.
OND090 | Ondersteuning | Kwaliteitsborging | Het systeem dient alle gegeneerde data te kunnen opslaan en versturen naar het EPD volgens het HL7 protocol en levert een overzicht van alle waarden inclusief unieke identifier ten behoeve van de mapping richting EPD.
OND100 | Ondersteuning | Kwaliteitsborging | Na elke demontage en/of reparatie aan het toestel wordt een rapportage geleverd van eventuele gebreken en aard van reparaties, resultaten van de controle op de goede werking van het toestel
OND110 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier dient de verwachte levensduur van het systeem, garantie inclusief de garantievoorwaarden en de prijzen van de dure onderdelen, waaronder de rontgenbuis en de detector, te verstrekken. Bij de prijzen van de dure onderdelen ook voorraad en levertijden benoemen inclusief eventuele andere voorwaarden.
OND120 | Ondersteuning | Onderhoud | De leverancier dient alle gangbare systeemonderdelen binnen 8 uur te kunnen leveren.
OND130 | Ondersteuning | Onderhoud | De leverancier dient de Standaard Service Overeenkomst (SSO) te hanteren zoals opgenomen in de bijlage.
OND140 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier dient een volledig service manual in de Nederlandse en/of Engelse taal ter beschikking te stellen.
OND150 | Ondersteuning | Onderhoud | Indien de leverancier werkzaamheden aan het systeem verricht (onderhoud, storingen of modificaties), levert deze een digitaal servicerapport. In dit servicerapport staat tenminste vermeld: - naam technicus - gewerkte uren - omschrijving medisch systeem - verrichte werkzaamheden - verificatiemetingen incl. toleranties indien van toepassing - indien van toepassing gemeten waarden incl eenheid (in SI eenheden) - goedkeur/afkeur meetwaarden en eindoordeel medisch systeem
OND160 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier biedt de mogelijkheid om via een online omgeving de actuele onderhoudsstatus van de apparatuur te monitoren, evenals zaken zoals bijvoorbeeld het preventief en correctief gepland onderhoud, storingen, upgrades etc.
OND170 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier levert als onderdeel van de aanbieding een overzicht met meetprotocollen die van toepassing zijn voor het onderhoud van het systeem / de systemen.
OND180 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier stelt een kopie van alle op het systeem geinstalleerde software op locatie UMCG beschikbaar. Indien patches uitsluitend via een beveiligde remote serviceomgeving worden geleverd, hoeft hiervan geen afzonderlijke kopie beschikbaar te worden gesteld, mits beschikbaarheid voor installatie en herstel gedurende de serviceperiode is geborgd.
OND190 | Ondersteuning | Onderhoud | Indien binnen twee jaar na installatie van de systemen software en/of hardware upgrades beschikbaar komen worden deze kosteloos geleverd en geïnstalleerd op het systeem / de systemen. Updates worden gedurende de looptijd kostenloos geleverd en geinstalleerd. Release notes van de updates worden vooraf ter beoordeling aan het UMCG voorgelegd. Indien nodig wordt een volwaardige test en/of acceptatie omgeving geleverd.
OND200 | Ondersteuning | Onderhoud | Ten behoeve van software en hardware updates van randapparatuur, zoals bijvoorbeeld het hemodynamisch meetsysteem, en/of informatie bronnen zoals het EPD die nodig zijn voor het goed functioneren van het gehele systeem, dient een volwaardige test en/of acceptatie omgeving te worden geleverd.
OND210 | Ondersteuning | Onderhoud | De leverancier dient te zijn gecertificeerd volgens ISO 13485 en/of ISO 9001 norm.
OND220 | Ondersteuning | Onderhoud | De technici van de leverancier zijn aantoonbaar bevoegd en bekwaam om aan het systeem servicewerkzaamheden te verrichten. Certificaten van technici worden op verzoek van het UMCG overlegd.
OND230 | Ondersteuning | Opleiding en ondersteuning | De leverancier levert als onderdeel van de aanbieding 1e en 2e lijns storings- en onderhoudstrainingen incl. certificering voor 4 medische technici van het UMCG voor het gehele systeem. Deze opleiding start in het eerste jaar na installatie inclusief herhalingstrainingen gedurende de looptijd.
OND240 | Ondersteuning | Kwaliteitsborging | Het systeem dient te zijn voorzien van een CE markering en een conformiteitsverklaring.
OND250 | Ondersteuning | Kwaliteitsborging | Leverancier produceert op milieuvriendelijke wijze en is in het bezit van een ISO14001 certificaat of andere, gelijkwaardige standaard, waaruit blijkt dat de fabrikant of leverancier een milieuzorgsysteem voeren dat is geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast levert de leverancier een notitie waarin leverancier aantoonbaar laat zien dat tenminste de volgende aspecten daarin zijn opgenomen: - energiezuinigheid - gebruik hernieuwbare energie - adequaat afvalstoffenbeheer richting optimale recycling - zo min mogelijk gebruik van water - zo min mogelijke emissie naar de lucht, bodem of oppervlaktewater - bij voorkeur geen of indien aantoonbaar niet anders kan, zo min mogelijk gebruik van milieuschadelijke stoffen.
OND260 | Ondersteuning | Onderhoud | Remote support wordt uitgevoerd conform aansluitvoorwaarden van het UMCG, volgens het vigerende IM-MIT beleid.
OND270 | Ondersteuning | Onderhoud | Het onderhoud aan het systeem kan met gangbaar gereedschap worden uitgevoerd. Indien speciale gereedschappen of meetapparatuur (of software) nodig is worden deze door leverancier geleverd, zodat medewerkers van opdrachtgever 1e en 2e lijns onderhoud kunnen uitvoeren, nadat zij daartoe door leverancier zijn opgeleid.
OND280 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier dient een opgave te verstrekken van de frequentie voor preventief onderhoud en de benodigde tijd voor dit onderhoud.
OND290 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier dient te garanderen voldoende onderdelen van de systemen op voorraad te houden en te kunnen leveren, zolang deze systemen functioneel in gebruik zijn bij Opdrachtgever en indien nodig de service te kunnen verlenen.
OND300 | Ondersteuning | Opleiding en ondersteuning | De leverancier levert als onderdeel van de aanbieding een scholingsplan en applicatietrainingen inclusief certficaat voor (nieuwe) gebruikers van de systemen met als doel dat de systemen na installatie direct effectief kunnen worden ingezet.
OND310 | Ondersteuning | Opleiding en ondersteuning | De leverancier levert als onderdeel van de aanbieding naar behoefte van Opdrachtgever applicatietrainingen voor (nieuwe) gebruikers van de systemen, inclusief bij implementatie van protocollen.
OND320 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier dient per kwartaal een voortgangsrapportage op te stellen en uiterlijk 5 werkdagen na afloop van het kwartaal aan opdrachtgever te verstrekken. Minimaal de volgende onderwerpen dienen aan de orde te komen: - voortgang op projectdoelstellingen - overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen - te nemen besluiten en/of acties van opdrachtgever - overzicht en status van (voorstellen tot) wijziging - verbeteracties ten aanzien van de door opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen - overzicht van storingen, klachten en de status ervan - overzicht van knelpunten in uitvoering en onderhoud - overzicht van maatregelen in het kader van duurzaamheid ten aanzien van de systemen en het onderhoud ervan - afwijkingen op of risico's ten aanzien van de op het dashboard geplubliceerde onderhoudsplanning inclusief correctieve en preventieve maatregelen - financiele status - personeel en middelen met betrekking tot beschikbaarheid, opleiding etc. - vooruitblik richting het volgende kwartaal (concreet) en het komende jaar.
OND330 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier dient via een online omgeving een dashboard te presenteren waarin minimaal de volgende aspecten zijn te raadplegen: - de actuele status van alle systemen is te zien - de onderhoudsplanning voor preventief en gepland onderhoud - de planning voor herstel van storingen zodra deze zijn gemeld - operationele status van de systemen - systeem informatie inclusief software en firmware versies - uptime en beschikbaarheid - prestaties; stroomverbruik, temperaturen, levensduurverwachting - actuele gebruikers activiteit - auditlogboeken - status van koppelingen met het netwerk en randapparatuur
OND340 | Ondersteuning | Opleiding en ondersteuning | Leverancier dient E-learningsprogrammas zonder bijkomende kosten met betrekking tot de bediening van het apparaat te leveren en te onderhouden, die door de gebruikers zijn te raadplegen. Deze dienen kort en bondig te zijn, zodat deze ook bij kleine vragen of storingen gedurende een procedure geraadpleegd kunnen worden.
OND350 | Ondersteuning | Onderhoud | Leverancier organiseert maandelijks met (vertegenwoordigers van) opdrachtgever een overleg om de prestatie en achterliggende data met elkaar te bespreken en eventuele verbeterpunten vast te stellen ten kantore van het UMCG.

## Inkoop eisen
Nr. | Onderwerp | Sub-cat | Definitieve eistekst.
INK010 | Inkoop | Duurzaamheid | Het aangebodene is aantoonbaar ontworpen voor een lange levensduur doordat: 1. het robuust is ontworpen en geproduceerd (bestand tegen slijtage en ruw gebruik) 2. het eenvoudig kan worden onderhouden 3. het eenvoudig kan worden gerepareerd (bijv. modulair ontwerp en het gedurende de gehele levensduur beschikbaar zijn van betaalbare reserveonderdelen) 4. het eenvoudig kan worden gereviseerd en daarbij kan worden aangepast aan nieuwe technologieën of veranderende functionele eisen 5. het is ontworpen en geproduceerd conform principes van circulariteit zoals gebruikelijk binnen de branche of anders overeenkomstig de principes van circulaire economie ontwikkeld door de Ellen Macarthur Foundation. Zie bijvoorbeeld https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Floras-CEIP-report-Designing-for-a-Circular-Economy.pdf.
INK011 | Inkoop | Duurzaamheid | Deze eis vervalt.
INK020 | Inkoop | Duurzaamheid | Leverancier dient de componenten van het systeem die tijdens onderhoud zijn gedemonteerd en vervangen terug te nemen en zorg te dragen voor het recyclen, refurbishen ervan. Als recycling of refubishment van de componenten niet meer mogelijk is dient leverancier zorg te dragen voor de correcte afvalverwerking.
INK030 | Inkoop | Algemeen | De vigerende versie van de Algemene Inkoopvoorwaarden UMCG zijn van toepassing.
INK040 | Inkoop | Algemeen | De verkoopvoorwaarden of algemene leveringsvoorwaarden van Leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
INK050 | Inkoop | Algemeen | Opdrachtgever behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen de offerteprocedure tijdelijk of definitief te staken.
INK060 | Inkoop | Algemeen | De uit te brengen offerte dient voor geheel kosteloos te zijn voor Opdrachtgever.
INK070 | Inkoop | Algemeen | U mag de gegevens die u in verband met deze offerte aanvraag ter beschikking hebt gekregen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
INK080 | Inkoop | Algemeen | Opdrachtgever behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen c.q. van de planning af te wijken. In dergelijke gevallen vindt communicatie richting alle gegadigden of inschrijvers plaats.
INK090 | Inkoop | Algemeen | De leverancier garandeert dat voor zover hij als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming persoonsgegevens namens Opdrachtgever verwerkt, er een op het vigerende “Model verwerkersovereenkomst Brancheorganisaties ZORG NFU variant” gebaseerde verwerkersovereenkomst ondertekent als onderdeel van het contract. Het format is als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.
INK100 | Inkoop | Algemeen | De Leverancier meldt (beveiligings)incidenten en/of datalekken direct en - voorzover wettelijk verplicht - ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of overige bevoegde gezagen indien nodig.
INK110 | Inkoop | Algemeen | Leverancier dient te garanderen dat alle relevante voorwaarden en eisen uit deze overeenkomst back-to-back worden overgenomen in overeenkomsten met onderaannemers en leveranciers van leverancier, overige personeelsleden en derden, die in opdracht van de leverancier diensten verrichten of onderdelen fabriceren of leveren of op een of andere manier betrokken zijn bij de opdracht.
INK115 | Inkoop | Algemeen | Leverancier dient de Leidraad Medische Technologie als uitgangspunt te hanteren. Deze Leidraad vervangt het 'Convenant Veilige toepassing van medische technologie (2016)'. De eisen in INK120, INK130 en INK140, zijn gebaseerd op het Convenant dienen te worden gelezen in samenhang met de actuele Leidraad en de daarin gehanteerde risicogestuurde en proportionele benadering. Waar relevant wordt de concrete invulling afgestemd op het risicoprofiel van de betreffende medische technologie en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Leverancier.
INK120 | Inkoop | Algemeen | Leverancier zal conform de artikelen van de leidraad handelen. Hierbij wijzen wij u erop dat onder medisch hulpmiddel niet alleen een medisch apparaat valt maar ook ICT, verbruiksartikelen en overige zaken die gebruikt worden voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten ed.
INK130 | Inkoop | Algemeen | Leverancier verklaart dat de door Leverancier ingezette technici aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn op niveau van technicus (dus niet alleen op niveau van firma) om zelfstandig technische werkzaamheden te verrichten. De door Leverancier ingezette technici zullen zich bij de technische dienst van Opdrachtgever melden en de vereiste documenten tonen/overleggen vóórdat de werkzaamheden worden uitgevoerd.
INK140 | Inkoop | Algemeen | Leverancier verklaart dat de door Leverancier aangeboden opleiding(en) voor het technisch personeel van Opdrachtgever en gebruikers van het betreffende medische hulpmiddel in staat stelt om het hulpmiddel veilig en adequaat te gebruiken en onderhouden. Daarbij specificeert de Leverancier de aanbevolen herhalingsperiode voor een training en m.b.t. de technische training welke handelingen de technici (niet) zelfstandig uit mogen voeren. Opdrachtgever ontvangt na afronding van de training een overzicht/certificaat van de medewerkers die de training gevolgd hebben.
INK150 | Inkoop | Algemeen | Leverancier dient voor de prijsopgave gebruik te maken van het format "Financieel Overzicht". In de door de leverancier aangeboden totaalsom van de prijs zijn alle kosten inbegrepen. De opties, zowel software als hardware, zijn apart gespecificeerd in het prijzenblad.
INK160 | Inkoop | Algemeen | Leverancier dient na gunning te rapporten op welke wijze invulling is, wordt of zal worden gegeven en hoe hij borgt dat aan alle eisen uit de overeenkomst wordt voldaan.
INK170 | Inkoop | Algemeen | De Inschrijver dient het prijzenblad volledig in te vullen met inachtneming van de toelichting.
INK180 | Inkoop | Algemeen | Na voorlopige gunning dient Inschrijver een volledige detailbegroting in te dienen, die aansluit op de bedragen in het prijzenblad.

## ICT eisen
Nr. | Onderwerp | Sub-cat | Definitieve eistekst.
ICT010 | ICT | ICT-koppelingen | Het systeem dient gebruik te kunnen maken van de DMWL (Dicom worklist) informatie, welke vanuit EPIC wordt aangeboden.
ICT020 | ICT | ICT-koppelingen | Na het ophalen van de DICOM Worklist dienen de gegevens velden door de gebruiker gewijzigd kunnen worden met vrije tekst of tekst uit een voorgeprogrammeerde lijst.
ICT030 | ICT | ICT-koppelingen | Het systeem dient gegenereerde beelden en data te kunnen sturen naar ISCV.
ICT040 | ICT | ICT-koppelingen | Het systeem dient verschillende extern apparatuur te kunnen koppelen.
ICT050 | ICT | ICT-koppelingen | Het scherm (large display) dient minimaal 2 addiotinele poorten te hebben waarmee informatie vanaf een externe bron (bijv. computer/laptop) kunnen worden getoond op het scherm via HDMI/DVI.
ICT060 | ICT | ICT-security | Leverancier brengt het UMCG direct op de hoogte van alle kwetsbaarheden die leverancier al dan niet zelf heeft geconstateerd of is aangegeven door andere gebruikers, marktpartijen of (overheids)instanties. Dit geldt voor het gehele systeem inclusief software.
ICT070 | ICT | ICT-security | Leverancier en diens leveranciers gaan vertrouwelijk om met alle informatie die in het kader van de levering van het systeem en bijbehorende randapparatuur en software wordt verstrekt of anderzins verkregen. UMCG behoudt zich het recht voor audits bij leverancier of diens leveranciers uit te (laten) voeren om te borgen dat aan alle beveiligingseisen wordt voldaan en de vertrouwelijkheidsregels worden gerespecteerd. Leverancier en diens leveranciers zullen ingeval alle medewerking verlenen om een dergelijke audit uit te kunnen voeren.
ICT080 | ICT | ICT-netwerk | Leverancier dient bij levering aan te geven welke firewall poorten open moeten staan voor de communicatie tussen het systeem en het UMCG netwerk via een ethernet verbinding.
ICT090 | ICT | ICT-netwerk | Het systeem dient een koppeling met PACS te ondersteunen waardoor de uitwisseling van data mogelijk is.
ICT100 | ICT | ICT-dataopslag | Er is een protocol waarmee overeenkomstig het opschonen van de data op het rontgensysteem plaatsvindt. Na levering vindt nadere afstemming over het protocol met de gebruiker plaats.
ICT110 | ICT | ICT-netwerk | Relevante IHE integration statements voor het Radiologie (of Cardio Vasculair) domein zijn 'state-of-the-art' op moment van levering en worden gedurende de levensduur van het systeem zodanig onderhouden dat deze blijvend 'state-of-the-art" zijn.
ICT120 | ICT | ICT-security | De opslag van data gebeurt veillig en binnen de EU. Leverancier dient aan te gegeven waar en hoe de gegevens worden opgeslagen (Geografisch/Medium/Encryptie) en op welke manier de data veiligheid is geborgd.
ICT130 | ICT | ICT-security | Leverancier dient een specificatie aan te leveren hoe de security (data veiligheid specifiek met betrekking tot patiëntendata) is geborgd conform vigerende wet- en regelgeving en eventuele aanvullende eisen vanuit het UMCG.
ICT140 | ICT | ICT-security | Het systeem is voorzien van een log functionaliteit met adequate logging.
ICT150 | ICT | ICT-security | Het systeem dient voldoende afgeschermd tegen signalen van buitenaf, denk aan EMC bescherming.
ICT160 | ICT | ICT-netwerk | De data uitwisseling via ethernet verbinding dient 'state of art' te zijn, minimale eis is full duplex in 1000 Mbps.
ICT170 | ICT | ICT-netwerk | Leverancier neemt maatregelen die moeten voorkomen dat netwerkvirussen de systeemwerking in gevaar brengen en/of verspreiding van data toestaan.
ICT180 | ICT | ICT-netwerk | Het systeem dient beveiligd zijn tegen virussen.
ICT190 | ICT | ICT-netwerk | Het systeem is voorzien van anti-virus software die gedurende de gehele levensduur door leverancier dient te worden onderhouden en up-to-date is.
ICT200 | ICT | ICT-netwerk | Dataverlies wordt te allen tijden voorkomen en leverancier geeft aan welke procedure hiervoor geldt. Ook conform NEN 7510
ICT210 | ICT | ICT-netwerk | Het systeem dient inlog voor verschillende gebruikersniveaus te ondersteunen.
ICT220 | ICT | ICT-netwerk | I.v.m. NEN 7510 is er een mogelijkheid tot lock en unlock van het systeem zonder dat dit invloed heeft op de applicatie. Dus applicatie loopt door.
ICT230 | ICT | ICT-netwerk | Op systeemniveau wordt het volgende wachtwoordbeleid gehanteerd: a) 5 foutieve inlogpogingen worden toegelaten b) een wachtwoord wordt bij de eerste login door de gebruiker gewijzigd c) een wachtwoord is maximaal 60 dagen geldig, d) een wachtwoord heeft een lengte van minimaal 6 en maximaal 12 karakters e) een wachtwoord bevat minimaal 1 letter, 1 cijfer en 1 ander teken f) een wachtwoord bevat niet de gebruikers inlognaam.
ICT240 | ICT | ICT-netwerk | Ziekenhuis technici kunnen zelfstandig inloggen op het systeem in volledige service mode t.b.v. preventief en corectief onderhoud (zonder beperkingen en zonder tussenkomst van de leverancier/service organisatie).
ICT250 | ICT | ICT-netwerk | Wanneer er gebruik wordt gemaakt van wachtwoorden die verlopen, is het de verantwoordelijkheid van de leverancier dat er ten alle tijden een werkend wachtwoord voorhanden is in het ziekenhuis.

## Eisen infectiepreventie
Nr. | Onderwerp | Sub-cat | Definitieve eistekst.
INF010 | Infectiepreventie | Algemeen | Het systeem is schoon te maken de gangbare desinfectiemiddelen.
INF020 | Infectiepreventie | Algemeen | De reiningings- en desinfectievoorschriften dienen te zijn beschreven in de gebruikershandsleiding
INF030 | Infectiepreventie | Algemeen | Het systeem is te reiningen en/of te desinfecteren zonder dat demontage van onderdelen noodzakelijk is.
INF040 | Infectiepreventie | Algemeen | Het systeem dient klamvochtig gereinigd te kunnen worden met microvezeldoeken.
INF050 | Infectiepreventie | Algemeen | Het door de fabrikant geadviseerde desinfectans dient in Nederland toegelaten te zijn voor de beoogde toepassing en het desinfectans beschikt over een N-nummer of CE-markering.
INF060 | Infectiepreventie | Algemeen | Alle onderdelen en de te leveren accessoires dienen bestand te zijn tegen de in het UMCG gebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen zoals bijvoorbeeld Incidin Oxy NG/S of Bacillol Sensitive Tissues en/of alcohol 70%. Met de documentatie van het systeem dient bewijsvoering te worden meegeleverd dat het systeem niet door deze middelen worden aangetast.
INF070 | Infectiepreventie | Algemeen | Alle onderdelen en de te leveren accessoires dienen vrij te zijn van scherpe randen, zodanig dat deze handmatig te reinigen en te desinfecteren zijn.
INF080 | Infectiepreventie | Algemeen | Alle naden van het systeem en de te leveren accessoires dienen glad te zijn afgewerkt en vrij zijn van ritsen, richels en randen, zodanig dat na reiniging geen vuil en/of water achter blijft.
INF090 | Infectiepreventie | Algemeen | De constructie en materiaalgebruik dient zodanig te zijn dat reinigen en desinfectie van alle relevante onderdelen en oppervlakten kan worden uitgevoerd en goed benaderbaar zijn. Dit geldt voor het totale behandelunit inclusief eventuele wielen. Een en ander ter beoordeling van de afdeling infectiepreventie in samenspraak met de facilitaire dienst.
INF100 | Infectiepreventie | Algemeen | Indien er aan het systeem of op onderdelen van het systeem wielen en wielkappen zijn gemonteerd, dan dienen deze zodanig te zijn geconstruceerd dat vuil (bijv. haren en stof) zich niet vasthecht aan de wielen, as of in de wielkappen achterblijven.
INF110 | Infectiepreventie | Algemeen | Het gehele oppervlakte van de matras dient vochtondoorlaatbaar en bacteriostatisch te zijn. Licht dit toe.
INF120 | Infectiepreventie | Algemeen | De afwerking van het apparaat dient zodanig te zijn dat er vanuit het onderzoeksgebied geen (vloei)stoffen het apparaat binnen kunnen dringen. De kappen zijn glad afgewerkt en sluiten naadloos op elkaar en het systeem aan.

## Eisen hemodynamisch
Nr. | Onderwerp | Definitieve eistekst.
HEM010 | Hemodynamisch systeem | Het systeem dient hemodynamische berekeningen uit te kunnen voeren in normale en congenitaal afwijkende harten en circulaties, waaronder tenminste:
HEM010-1 |  | - Cardiac output, systeem- en lung flows en shunt ratio berekeningen met behulp van oxymetrie en de Fick-methode
HEM010-2 |  | - Cardiac outputmeting met behulp van thermodilutie.
HEM020 | Hemodynamisch systeem | Ten aanzien van de berekeningen met behulp van oxymetrie:
HEM020-1 |  | - Het systeem moet shunts (links-rechts en rechts-links) kunnen detecteren met een instelbare drempelwaarde. Oxygen step up & step down grenzen.
HEM020-2 |  | - Er dient een mogelijkheid te bestaan om gemengd veneuze zuurstof content te kunnen berekenen, bij voorkeur met de mogelijkheid om hiervoor verschillende formules te kunnen gebruiken. Bijv. (2xVCS+ 1xVCI)/3).
HEM020-3 |  | - Vereist is de mogelijkheid om een voor de patiënt geindividualiseerde zuurstofconsumptie aan te nemen (assumed VO2) met behulp van predictie tabellen of formules, waarbij de mogelijkheid bestaat om verschillende tabellen of formules te gebruiken (Bijv LaFarge en Miettinen met aanvulling voor kinderen < 4 jaar; Krovetz-Goldbloom en anderen)
HEM020-4 |  | - Het systeem dient de variabelen, benodigd voor schatting van de zuurstof consumptie automatisch te registreren. (Geen manuele invoer)
HEM020-5 |  | - Tevens dient de mogelijkheid te bestaan om “gemeten zuurstof consumptie” in te voeren en te gebruiken voor de berekeningen.
HEM020-6 |  | - Het systeem biedt de mogelijkheid om de variabelen benodigd voor de berekeningen in te voeren in in NL gangbare eenheden (en deze eenheden zonodig aan te passen). Dit betreft Hb in mmol/L; SO2 in % of decimalen, PO2 in KPa of mmHg; PVR.m2 in WU en dynes.s.cm-5 De berekeningen (Fick equation) dient vervolgens rekening te houden met de ingevoerde eenheden.
HEM020-7 |  | - De gebruikte Fick-formule dient de variabele pO2 te bevatten.
HEM020-8 |  | Er dient de mogelijkheid te bestaan om BSA te berekenen (bij voorkeur mbv verschillende formules: Mosteller formula,Haycock formula Boyd, du Bois)
HEM030 | Hemodynamisch systeem | Er dient een volledige lijst van anatomische sites, inclusief congenitale anomalieën, beschikbaar te zijn, waar drukmetingen en zuurstof gehalte (SO2 en pO2) kunnen worden geregistreerd en calculaties (bijv. Fick) mee kunnen worden verricht.
HEM040 | Hemodynamisch systeem | Lijst van te berekenen hemodynamische variabelen omvat:
HEM040-1 |  | - Cardiac output
HEM040-2 |  | - Cardiac index
HEM040-3 |  | - Systolic Area Index
HEM040-4 |  | - Shunt-ratio
HEM040-5 |  | - Qp/Qs-ratio
HEM040-6 |  | - Pulmonale bloed stroom
HEM040-7 |  | - Geindexeerde pulmonale bloed stroom
HEM040-8 |  | - Systeem bloedstroom
HEM040-9 |  | - Geindexeerde systeem bloedstroom
HEM040-10 |  | - Shunt stroom
HEM040-11 |  | - Shunt ratio L-R
HEM040-12 |  | - Shunt ratio R-L
HEM040-13 |  | - Systemische vaatweerstand
HEM040-14 |  | - geindexeerde systemische vaatweerstand
HEM040-15 |  | - Pulmonale vaatweerstand
HEM040-16 |  | - Geindexeerde pulmonale vaatweerstand
HEM040-17 |  | - Totale longweerstand
HEM040-18 |  | - Totale systemische weerstand
HEM050 | Hemodynamisch systeem | Het is een voorwaarde om naast een automatische selectie door het systeem, ook manueel de sites te kunnen kiezen, welke gebruikt dienen te worden voor de hemodynamische berekeningen (zowel drukmetingen als SO2/pO2 metingen).
HEM060 | Hemodynamisch systeem | Benodigde FFR-metingen: zie systeemeisen
HEM070 | Hemodynamisch systeem | Druk(verschil) berekeningen:
HEM070-1 |  | Timeshifts in drukgolven zijn juist ingesteld of kunnen ingesteld worden.
HEM070-2 |  | - Zowel peak-systolische als mean-gradienten kunnen berekend worden met behulp van terugtrek-curves over alle hartkleppen en vaten. Tevens kan hierbij het klepoppervlak middels gangbare formules (bijv. Hakki of Gorlin) berekend worden.
HEM070-3 |  | - Virtuele gradienten over alle hartkleppen en vaten kunnen berekend worden, door een druk in volgorde na de andere te plaatsen. (Virtuele terugtrekcurve)
HEM070-4 |  | - Simultane metingen van gradienten over kleppen met twee drukken in real time.
HEM080 | Hemodynamisch systeem | Communicatie met EPIC en PACS: zie ICT eisen
HEM080-1 |  | - DICOM worklist
HEM080-2 |  | - Export of vital signs to Epic
HEM080-3 |  | - Export of a report to Epic
HEM080-4 |  | - Export of report incorporated in the x-ray images (and x-ray-report)
HEM080-5 |  | - Export of all (integer) variables and calculations to Epic. HL7.
HEM090 | Hemodynamisch systeem | Toegankelijkheid van de opgebouwde database met hemodynamische data, gegarandeerd in de tijd, voor nadere analyses.
HEM100 | Hemodynamisch systeem | Het systeem dient een Simultane Drukmeting in beide vertrikels te kunnen uitvoeren.
HEM110 | Hemodynamisch systeem | Het systeem dient ECG signalen, bloeddruk, etc door te kunnen leiden naar het ziekenhuis systeem / anasthesie apparatuur.
HEM120 | Hemodynamisch systeem | De kabels van het hemodynamisch systeem dienen niet zichtbaar te zijn op de beelden van het röntgensysteem. Dit betreft alle ECG kabels en voedingskabels.
HEM130 | Hemodynamisch systeem | De NIBD waarden dienen ook handmatig ingevoerd te kunnen worden in het hemodynamisch systeem bij het ontbreken van invasieve arteriele bloeddruk.
HEM140 | Hemodynamisch systeem | Het systeem dient de ECG op 150mm/sec of 200mm/sec weer te geven
HEM150 | Hemodynamisch systeem | De gebruiker kan het systeem een momentopname (snapshot) laten maken op elk willekeurig moment.
HEM160 | Hemodynamisch systeem | De gebruiker kan op het systeem met calipers het aantal milliseconden meten tussen twee punten op het ECG.
HEM170 | Hemodynamisch systeem | Het systeem dient naast de extremiteitsafleidingen ook een volledig 12 afleidingen ECG te ondersteunen