## Instructies
Instructie Bijlage: Programma van Eisen
Instructies De Inschrijving dient onvoorwaardelijk te voldoen aan de minimumeisen die door het LUMC wordt gesteld aan de uitvoering van de Opdracht. Dat wil zeggen dat alle eisen met “ja” dienen te worden beantwoord. Indien de Inschrijving hier niet aan voldoet wordt deze terzijde gelegd. Geef aan in het werkblad 'Programma van Eisen' in kolom C of uw inschrijving voldoet aan de gestelde eis. In kolom D vindt u verdere toelichting óf wijze van bewijsvoering De inschrijver verklaart met zijn inschrijving dat alle beantwoorde wensen onderdeel uitmaken van zijn aanbieding. Indien een wens met 'Ja' wordt beantwoord of een bepaalde functionaliteit, dienst, eigenschap of werkwijze wordt beschreven, dient deze zonder aanvullende voorwaarden daadwerkelijk te worden geleverd of uitgevoerd indien de opdracht aan de inschrijver wordt gegund. Onvolledig ingevulde antwoorden, antwoorden die niet aansluiten op de gestelde eis of antwoorden die in strijd zijn met de aangeboden oplossing kunnen leiden tot terzijdelegging van de inschrijving. Wijzig geen andere onderdelen van het Excel-bestand dan de daarvoor bestemde invulvelden. Het aanpassen van formules, kolommen, rijen, tabbladen of de structuur van het bestand is niet toegestaan.

## Programma van Eisen
Programma van Eisen
Europese aanbesteding Immunostainers
Datum: 2026
Nummer | Omschrijving | Antwoord leverancier | Toelichting door het LUMC
A | Uitvoering
A1 | Inschrijver biedt een totaaloplossing waarmee per jaar onderstaande aantallen coupes volautomatisch immunohistochemisch gekleurd kunnen worden (deparaffineren > IHC > haematoxyline) : LUMC 65.000 * per jaar (met een verwachte stijging van 5% per jaar). * Aan deze aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. | Kies Ja/Nee
A2 | Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, en diens mogelijke verlengingen (zie bijlage O 'Raamovereenkomst L-EU-26-04') worden de reagentia en disposables tegen een vaste prijs geleverd. De prijzen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd conform de NZA met een maximum van 2%. | Kies Ja/Nee
A3 | De prijs per coupe/test (zoals opgenomen in het prijzenblad) garandeert een volledige dekking van het objectglasoppervlak bij alle incubatiestappen. | Kies Ja/Nee
A4 | Apparatuur kan volautomatisch paraffinecoupes immuunhistochemisch kleuren inclusief de voorbehandeling en tegenkleuring. | Kies Ja/Nee
A5 | Apparatuur kan volautomatisch vriescoupes immuunhistochemisch kleuren. | Kies Ja/Nee
A6 | Apparatuur kan volautomatisch immuunfluorescentie uitvoeren (zowel directe als indirecte immunofluorescentie). | Kies Ja/Nee
A7 | Apparatuur kan volautomatisch dubbelkleuringen uitvoeren inclusief de voorbehandeling en tegenkleuring. | Kies Ja/Nee
A8 | Apparatuur dient geschikt te zijn voor continue laden in verband met spoedgevallen zonder procesonderbreking. | Kies Ja/Nee
A9 | Apparatuur moet zo werken dat per PA-nummer wordt gekeken en verwerkt, en niet per soort antilichaam. Dat betekent: het apparaat behandelt eerst alle testen van één patiënt tegelijk, in plaats van steeds één antilichaam voor meerdere patiënten achter elkaar te analyseren. | Kies Ja/Nee
A10 | Apparatuur dient geschikt te zijn voor objectglazen van andere leveranciers en is niet gebonden aan een type objectglas. | Kies Ja/Nee
A11 | De glazen dienen geschikt te zijn om geprint te worden met de apparatuur van het LUMC, niet met stickers. | Kies Ja/Nee
A12 | IVD(R)-wetgeving in achtnemen voor apparatuur en de reagentia (met uitzondering voor antilichamen) | Kies Ja/Nee
A13 | Inschrijver dient tenminste 60% van het gevraagde assortiment* antilichamen Ready To Use (RTU) te kunnen leveren. Met RTU wordt bedoeld dat het binnengekomen artikel direct in het apparaat kan worden geplaatst. Geef in het prijzenblad Bijlage G aan welke van deze antilichamen RTU worden aangeboden. Aanbiedingen met een hogere prijs dan de maximale stuksprijs worden als niet aangeboden beschouwd. | Kies Ja/Nee
A14 | Alle antilichamen in ons assortiment (Zie Bijlage J "Overzicht Procedures) moeten kunnen worden gekleurd op de aangeboden apparatuur ongeacht IVD(R) of RUO (research use only). | Kies Ja/Nee
A15 | Detectie met poly- en monoclonalen van muis, konijn en geit moet mogelijk zijn. | Kies Ja/Nee
A16 | Naast chromogeen DAB (bruin) dient er ook een oplossing in rood/roze/magenta geleverd te kunnen worden. | Kies Ja/Nee
A17 | De runtijd bedraagt voor ten minste 80% van de enkelkleuringen maximaal 3 uur per kleuring. Uitzondering: dubbelkleuringen. Geef in Bijlage C 'Gunningscriterium K1 Programma van wensen' de gemiddelde runtijd voor dubbelkleuringen aan die u kunt garanderen. | Kies Ja/Nee
A18 | Alle protocollen voor het kleuren van de coupes moeten aanpasbaar zijn ongeacht concentraat, prediluted of RTU. | Kies Ja/Nee
A19 | Het moet mogelijk zijn FISH volautomatisch uit te voeren. | Kies Ja/Nee
A20 | Het moet mogelijk zijn FISH en immunohistochemie gelijktijdig uit te voeren. | Kies Ja/Nee
A21 | Alle huidige probes (zie bijlage J 'overzicht procedures') moeten beschikbaar zijn bij de inschrijver | Kies Ja/Nee
A22 | Het apparaat geeft automatisch melding van (bijna) lege containers. | Kies Ja/Nee
A23 | Dood containervolume moet verdisconteerd in de prijs per verbruiksmateriaal. | Kies Ja/Nee
A24 | Het apparaat hervat de run volautomatisch wanneer de (bijna) lege containers aangevuld zijn. | Kies Ja/Nee
A25 | Het apparaat geeft een continue visuele alarmering bij elke foutmelding/storing/waarschuwing. Deze melding dient op minimaal 2 meter afstand in normale omstandigheden duidelijk zichtbaar te zijn aan de voorkant van het apparaat. | Kies Ja/Nee
A26 | De apparatuur houdt een logboek en storingslogboek bij over de apparaten en de processen. In dit logboek worden ten minste de volgende 7 processen bijgehouden: - Locatie glas in de machine; - Alle protocollaire stappen (met bijbehorende reagentia/antilichamen moeten per glas herleidbaar zijn en vice versa); - Aanpassingen aan protocollen moeten gedurende de looptijd van contract worden gelogd; - Aantallen van de kleuringen moeten minimaal bijgehouden worden gedurende de looptijd van contract; - Storingen aan onderdelen van het apparaat moet als een errormelding zichtbaar zijn; - Lekkages moeten als errormelding zichtbaar zijn; - Logfiles moeten op externe workstation toegankelijk zijn. | Kies Ja/Nee
A27 | Inschrijver is verantwoordelijk voor het assisteren/uitvoeren van de verificatie/validatie van de antilichamen uit het gevraagde assortiment (zie bijlage J Overzicht Procedures) bij de overgang naar de te leveren apparatuur. | Kies Ja/Nee
A28 | Verificatie/validatie moet binnen 3 maanden afgerond zijn voor meer dan 80% van de IHC-procedures. Een implementatieplan moet worden aangeleverd (Zie bijlage F 'Gunningscriterium K3 Implementatieplan') | Kies Ja/Nee
A29 | Verificatie/validatie moet binnen 6 maanden afgerond zijn voor 100% van de IHC-procedures. Een implementatieplan moet worden aangeleverd (Zie bijlage F 'Gunningscriterium K3 Implementatieplan') | Kies Ja/Nee
A30 | Beoordeling bij externe kwaliteitsrondzendingen moet minimaal als een 'goed' beoordeeld zijn. | Kies Ja/Nee | Voeg een bewijs van deelname en beoordeling hiervan toe.
A31 | De inschrijver denkt tijdens de ontwerpfase proactief mee over de meest efficiënte indeling van de nog te verbouwen laboratoriumruimte, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. | Kies Ja/Nee
B | Energie, milieu en arbeidsomstandigheden
B1 | Apparatuur dient te voldoen aan Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (CE-markering). | Kies Ja/Nee
B2 | Apparatuur voldoet minimaal aan de volgende veiligheids- en kwaliteitsnormen: ISO9001, ISO13485, ISO27001, IVD EC en ISO17025 | Kies Ja/Nee
B3 | De toxische chemicaliën (oa chromogenen en substraatbuffer) moeten veilig te gebruiken zijn door de gebruikers. Het dient in een veilige en afgesloten container aangeleverd te worden. De toxische chemicaliën moeten als RTU (Ready to use) beschikbaar zijn. | Kies Ja/Nee
B4 | Het chemisch afval dient gescheiden te worden in toxisch (oa chromogenen en substraatbuffer) en niet-toxisch chemisch afval tijdens de uitvoering van een kleuring. | Kies Ja/Nee
B5 | Aan de ruimte waarin de apparatuur wordt geplaatst worden geen bijzondere eisen gesteld, zoals geluidsafscherming, constante temperatuur, etc. | Kies Ja/Nee
B6 | Geluid is < 70 dBA per apparaat. | Kies Ja/Nee
B7 | Warmteontwikkeling is < 7 MJ per apparaat. | Kies Ja/Nee
B8 | Energieverbruik is maximaal 2000 W per apparaat. | Kies Ja/Nee
B9 | De richtlijnen van de Arbowet dienen te worden gehandhaafd. Een (afval/bulk)vat mag maximaal 5 kilo wegen bij een eenhandige handeling. | Kies Ja/Nee
B10 | Technici van Opdrachtnemer die op de werkvloer van het LUMC actief zijn, zijn op de hoogte van en handelen te allen tijde conform vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving. | Kies Ja/Nee
B11 | De Apparatuur dient geplaatst te worden in ruimte 02-R-03-004 in het LUMC, de apparatuur dient hier in te passen op een wijze waardoor er nog met elk geleverd apparaat gewerkt kan worden (zie bijlage E.1. t/m E.8.) | Kies Ja/Nee
C | Garantie, beschikbaarheid, storingen en onderhoud
C1 | Software updates worden gedurende de looptijd van het contract kosteloos verzorgd. | Kies Ja/Nee
C2 | Gedurende de garantieperiode zal het LUMC geen enkele kosten hebben met betrekking tot onderhoud. | Kies Ja/Nee
C3 | Er wordt een up-time gegarandeerd van tenminste 98%, inclusief de te verrichten onderhoudsbeurten. | Kies Ja/Nee
C4 | De telefonische reactietijd bij een storingsmelding is minder dan 1 uur. | Kies Ja/Nee
C5 | Service monteurs moet Nederlandssprekend zijn.
C6 | Alle reparaties dienen binnen 16 werkuren voltooid te zijn vanaf melding. | Kies Ja/Nee
C7 | Indien geen passende oplossing binnen de gestelde termijn gevonden wordt, zorgt opdrachtnemer voor een kosteloos (gelijkwaardig) alternatief. | Kies Ja/Nee
C8 | Inschrijver garandeert een garantietermijn van tenminste 24 maanden, welke ingaat na Acceptatie. | Kies Ja/Nee
C9 | Tijdens de garantieperiode dient op basis van het hoogste serviceniveau zowel correctief als preventief onderhoud kosteloos te worden uitgevoerd. | Kies Ja/Nee
C10 | Opdrachtnemer kan op afstand systeemfouten oplossen (remote control). | Kies Ja/Nee
C11 | Van alle apparatuur moet Engels en Nederlandse documentatie aanwezig zijn. | Kies Ja/Nee
C12 | Inschrijver verzorgt bij aanvang kosteloos gebruikerstrainingen voor alle medewerkers (gebruikers) van de locaties. | Kies Ja/Nee
C13 | Alle geleverde apparatuur dient bestand te zijn tegen reinigingsmiddelen (wecoline blauw of microvezel) en desinfectantia. Als desinfectantia worden in het LUMC o.a. de volgende middelen gebruikt; alcohol 70%, en een chlooroplossing. | Kies Ja/Nee
C14 | Reinigings- en desinfectieprocedure met de daartoe geschikte middelen dient beschreven te zijn in de handleiding | Kies Ja/Nee
C15 | Voor de reiniging en desinfectie van alle geleverde apparatuur zijn de SRI-richtlijnen van kracht. Het uitgangspunt voor reiniging is een klamvochtige microvezeldoek met water of Wecoline Blauw. Het uitgangspunt voor desinfectie is alcohol 70%, chloor 1000 ppm Indien de fabrikant afwijkende reiniging/desinfectie methodieken hanteert dienen deze voorafgaand te worden goedgekeurd door de Reiniging-, desinfectie- en sterilisatie-commissie van het LUMC. De middelen dienen toegelaten te zijn tot de Nederlandse of Europese markt. | Kies Ja/Nee
C16 | Opdrachtnemer geeft Out of Service datum minimaal 12 maanden vooraf door aan de afdeling Medische Technologie van het LUMC. | Kies Ja/Nee
C17 | Opdrachtnemer zal Service verlenen en de Apparatuur voor het LUMC niet als 'out of service' kenmerken gedurende ten minste 120 maanden na de definitieve gunning van de Opdracht | Kies Ja/Nee
C18 | Opdrachtnemer verstrekt een bruto prijslijst van onderdelen en/of Apparaat gebonden disposables van de Apparatuur. | Kies Ja/Nee
C19 | Opdrachtnemer is in staat zowel een preventief als all-in onderhoudscontract te leveren op aangeboden apparatuur. | Kies Ja/Nee
C20 | Binnen het onderhoudscontract valt ook het benodigde onderhoud (door Opdrachtnemer) aan de meegeleverde randapparatuur. | Kies Ja/Nee
C21 | De accessoires en alle onderdelen zijn minimaal 15 jaar na aanschaf productie nog beschikbaar en leverbaar, ook aan derde partijen. | Kies Ja/Nee
C22 | De technici moet bij aanvang van de werkzaamheden een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. | Kies Ja/Nee
C23 | De technicus van Opdrachtnemer draagt bedrijfskleding met zichtbare tekst of bedrijflogo, zodat hij herkenbaar is. | Kies Ja/Nee
C24 | Opdrachtnemer levert bij Inschrijving per serviceniveau een checklist aan met een volledige uitwerking van de inbegrepen werkzaamheden en de te vervangen onderdelen. | Kies Ja/Nee
D | Logistiek
D1 | De apparatuur wordt kosteloos op locatie geleverd en bedrijfsklaar opgeleverd. | Kies Ja/Nee
D2 | Opdrachtnemer stelt één vast contactpersoon aan voor levering en plaatsing van de Apparatuur | Kies Ja/Nee
D3 | Reagentia dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na bestelling op locatie franco huis geleverd. | Kies Ja/Nee
D4 | Re-allocaties van de apparatuur wordt door Opdrachtnemer kosteloos verzorgd. | Kies Ja/Nee
D5 | De levertermijn van de Apparatuur bedraagt maximaal 8 weken na orderdatum. | Kies Ja/Nee
D6 | De apparatuur wordt voorafgaand aan oplevering uitgepakt door de Opdrachtnemer | Kies Ja/Nee
D7 | Verpakkingsmateriaal wordt afgevoerd en meegenomen door Opdrachtnemer. | Kies Ja/Nee
E | ICT
E1 | PCs en apparaten die gekoppeld worden aan het netwerk van het LUMC moeten voldoen aan de eisen gesteld in bijlage K ‘Standaard voor systeemhardening ISMS 115’. PCs worden bij voorkeur gekoppeld aan het AD domain van het LUMC, en vanuit het LUMC voorzien van Windows updates. | Kies Ja/Nee
E2 | Als een PC of apparaat ook moet aangrijpen op externe servers, dient ook voldaan te worden aan de eisen gesteld in bijlage L ‘Webapplicaties – ISMS 126’ | Kies Ja/Nee
E3 | Alle kosten (ook indirecte) voortvloeiende uit fouten in de software van opdrachtnemer zijn voor rekening van opdrachtnemer | Kies Ja/Nee
E4 | Het apparaat is in staat om data te ontvangen en/of te verzenden, apparaat moet volautomatisch kunnen werken op basis van barcode op coupe. Status van de run moet op een computer op afstand inzichtelijk zijn | Kies Ja/Nee
E5 | Back-up systeem in geval van netwerkstoring of computeruitval. De gegevens van de laatste run moeten opnieuw opgehaald (opvraagbaar zijn) kunnen worden uit het apparaat. | Kies Ja/Nee
E6 | Apparatuur verschaft eenvoudig de benodigde managementinformatie, waaronder maar niet beperkt tot aantal storingen met verklaring, foutmeldingen, productieaantallen, verbruik reagentia, uitval, runtijden. | Kies Ja/Nee
E7 | Apparatuur moet gekoppeld kunnen worden aan de volgende managementsystemen (LMS5, Delphic, Da Vinci) | Kies Ja/Nee
E8 | LUMC Apparatuur rechtstreeks in LUMC netwerk, zonder firewall/eigen NAT | Kies Ja/Nee

## Perceel 2 (nog niet relevant) (hidden)
| Programma van Eisen | Perceel 2: Speciale huurbedden
Huurbedden in het Leids Universitair Medisch Centrum
| Datum: | [7 empty] | Opmerkingen projectleden aanbesteding 2016
Nummer | Vraagstelling | Minimum eis | Antwoord leverancier | Specificatie | Weegfactor | Onderdeel test | max | Opmerkingen | Alex Vernooij | Marianne Westerman | Iris van Rijn
1 | Levering speciale huurbedden
1.1 | Uw firma is bereid om anti-decubitus matrassen voor kinderen te leveren. Het matras is goed rontgendoorlaatbaar en laat geen profiel van de matras zien op een rongenfoto, bij gebruik van een lade onder de matras voor de rontgenplaat. | wens | J/N |  |  | n | 0 | Indien uw firma niet over door het LUMC geschikt bevonden anti-decubitus kindermatrassen beschikt, loopt deze levering via een andere leverancier |  | Weet jij hier iets over Marianne?
1.2 | U levert alternerende matras-systemen in de maten van de kinderbedden; mini 73x48cm; midi 140x70x8cm | wens | J/N |  | 0=nee, 1= ja | n | 1
1.3 | Wat is de functionaliteit van uw matrassystemen voor kinderen? De systemen en prijzen neemt u op in het prijzenblad. | wens |  |  |  | n |  | Voeg een beschrijving van de functionaliteit van het matrassysteem toe
1.4 | Uw firma is bereid een bed & matrassysteem voor hoogwaardige intensieve zorg te leveren. Dit systeem heeft in elk geval een aparte hielzone, zitfunctie, turnassist en automatische wisseligging. | KO | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4 | De systemen en prijzen neemt u op in het prijzenblad. Indien uw firma niet over door het LUMC geschikt bevonden product beschikt, kan levering via een andere leverancier verlopen. Voeg productinformatie toe. De kosten van deze aanvullende systemen neemt u op in het kostenoverzicht van uw aanbieding
1.5 | Uw firma is bereid Air Fluidized 'zand'-bedden te leveren. | KO | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4
1.6 | Uw firma is bereid laag of ultra lage bedden te leveren, met een hoogte van minstens 25 cm vanaf de matrasrand gemeten. | KO | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4
1.7 | Uw firma is bereid obesicare of bariatrische bedden en daarbij behorende bariatrische hulpmiddelen op aanvraag te leveren (douchebank, rolstoel, looprek xl, postoel xl en xxl, po/douche stoel, patientlift). | KO | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4
1.8 | Uw firma is bereid anti-decubitus zitkussens (foam of alternerend) te leveren. | KO | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4 |  |  | Is dit belangrijk Marianne? Zo ja, kan je de omschrijving kloppend maken?
5 | Gebruiksaanwijzing
5.1 | Bij alle hulpmiddelen beschreven onder "1" wordt een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing geleverd. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
5.2 | De gebruiksaanwijzing wordt ook digitaal aangeleverd, zodat deze op het LUMC intranet geplaatst kan worden | wens | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4
6 | Reanimatie
6.1 | De bedden genoemd onder "1" hebben allen een reanimatie/CPR stand | KO
6.2 | De bedden genoemd onder "1" staan binnen 30 seconden na activering van de reanimatieknop op de reanimatiestand | KO | [5 empty] | De wijze waarop moet in een toelichting zijn beschreven. Geen toelichting = geen punten
6.3 | Het reanimatiesysteem van de bedden genoemd onder "1" kan met één handeling ingeschakeld worden | KO
6.4 | De reanimatiefunctie van de bedden functioneert tijdens een stroomstoring. | KO
7 | Wet en regelgeving
7.1 | De speciale huurbedden en bariatrische hulpmiddelen hebben een CE-markering volgens Medical Device Directive 93/42. | KO |  |  | 0 | n | 0
7.2 | De speciale huurbedden en bariatrische hulpmiddelen voldoen aan de geldende NEN-normering, EN 597-1 en EN 597-2, ten aanzien van brandveiligheid. Beschrijf indien hoogwaardiger dan de geldende norm. | KO |  |  | 0 | n | 0 |  | Zoekt dit uit
7.3 | De leverancier dient bij de levering van de speciale bedden en hulpmiddelen en de vastlegging van de hiervoor benodigde (patiënt)gegevens te voldoen aan hetgeen over de omgang met persoonsgegevens is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). (Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens, www.cbpweb.nl). | KO |  |  | 0 | n | 0 |  |  |  |  | Privacy, hoe zit het hiermee qua herleidbaarheid e.d.?
7.4 | Eventuele losse onderdelen van de speciale bedden en hulpmiddelen zijn, onafhankelijk van elkaar traceerbaar. | KO |  |  | 0 | n | 0 | geen beschrijving = KO
8 | Onderzoek
8.1 | De firma levert relevant (wetenschappelijk) onderzoek over het product aan, met betrekking tot pijnreducerende werking en/of het geven van extra comfort. De pijnreducerende werking en/of het extra comfort zijn bewezen. Onafhankelijk onderzoeksrapport toevoegen. | KO |  |  | 0=nee, 2= ja | n | 2 | Beoordeling o.b.v. wetenschappelijke niveaus
9 | Service en Kwaliteit (hier de standaard van Instrumentele Zaken invoegen) | [7 empty] | Stuurt Niels de IZ standaard voor service en kwaliteit toe
9.1 | Uw firma levert bij elke levering van een speciaal bed of hulpmiddel een technisch rapport. o.a. registratie benodigheden voor IZ | KO |  |  | 0 | n | 0
9.2 | Uw firma levert een technisch registratie over de routine controles die op matrassystemen worden uitgevoerd of heeft deze digitaal en kan ze indien gevraagd aanleveren. | KO |  |  | 0 | n | 0
9.3 | De productiedatum moet voor elk individueel deel van het systeem traceerbaar zijn. De wijze waarop moet in een toelichting zijn beschreven. Ook geeft de firma bij elke levering van matras een serienummer op zodat registratie via IZ mogelijk is. | KO |  |  | 0 | n | 0 | De wijze waarop moet in een toelichting zijn beschreven.
10 | Scholing
10.2 | De leverancier participeert in de implementatie na de aanbesteding. | KO |  |  | 0 | n | 0
10.1 | Op afroep is scholing van LUMC personeel kosteloos mogelijk ten behoeve van het gebruik van de speciale huurbedden en hulpmiddelen gedurende de looptijd van het contract. | KO
11 | Arbo-eisen
11.1 | De afzonderlijke delen van het matrassysteem wegen niet meer dan 25kg | KO |  | kg | 0 | j | 0
11.2 | De slangen van het matras naar de pomp kunnen dusdanig opgehangen worden dat zij in de laagste stand van het bed de grond niet raken. | KO | Kies Ja/Nee |  | nee=0, ja= 6 | j | 6
12 | Logistiek en ICT
12.1 | Het proces van bestellen en afmelden van speciale bedden en hulpmiddelen (ordercommunicatie) vindt telefonisch of via email plaats. | KO |  |  | 0 | n | 0
12.2 | Uw gaat akkoord met het bevestigen (plakken) van stickers op de speciale huurbedden en hulpmiddelen ter registratie door Instrumentele Zaken van het LUMC. | KO |  |  | 0 | n | 0
12.4 | Uw depot ter beschikking voor het LUMC dient ten aller tijden toereikend te zijn om aan de aanvragen binnen kantooruren van het LUMC te voldoen. Op basis van historische gegevens en kennis en ervaring van de leverancier verwachten wij dat er nooit misgegrepen zal worden binnen de kantooruren. | KO |  |  | 0 | n | 0
12.5 | U levert de systemen tijdens kantooruren (8.00u-16.30u) en buiten kantoren direct aan de aanvragende afdeling. | KO |  |  | 0 | n | 0
12.6 | Buiten deze kantooruren levert u binnen 4 uur op de aanvragende afdelingen. De 4 uur gaat in vanaf het moment dat de order is geplaatst middels telefoon/email. | KO |  |  | 0 | n | 0
12.7 | Bij aanvragen buiten kantooruren houdt u zelf bij welke afdeling speciaal bed of hulpmiddel heeft aangevraagd, inclusief patiëntennummer en serienummer. Deze gegevens mailt u naar de Beddencentrale | KO |  |  | 0 | n | 0
12.8 | Cummulatieve kwartaaloverzichten en een jaaroverzicht worden digitaal aangeleverd in Excel. Zij bevatten de brongegevens op patiëntniveau; unit, patientnummer, datum huur patient, tijdstip levering, datum huur unit, einddatum huur, product, ligdagen, kosten en serienummer van het bedsysteem. De gegevens worden binnen 2 weken na het verstrijken van het kwartaal aangeleverd. | KO |  |  | 0 | n | 0 | In de kwartaaloverzichten betrekt u alle einde huur patiënten. Voor het jaaroverzicht alle patiënten (inclusief nog in huur).
12.10 | De leverancier voorziet de factuur van een LUMC kostenplaatsnummer. | KO |  |  | 0 | n | 0
13 | Communicatie
13.1 | Het LUMC werkt met een prestatiemonitor. Gedurende de contractperiode wordt deze prestatiemonitor ieder kwartaal ingevuld waarna het zal dienen als basis voor het regulier voortgangsoverleg tussen het LUMC en de leverancier. Na gunning wordt de prestatiemonitor in overleg met de leverancier definitief vastgesteld. Het format dat gehanteerd zal worden is te vinden onder bijlage 4c. | KO | [5 empty] | Nagevraagd aan Rachel, nog geen eenduidig antwoord.
13.2 | De leverancier wijst een vaste accountmanager toe waarmee het LUMC ieder jaar overleg voert. | KO
14 | Klachten procedure + storingen
14.1 | één centraal meldpunt waar klachten en storingen gemeld kunnen worden | KO
14.2 | Bij een koopmatras storing krijgt het LUMC een vervangend matras ter beschikking.
14.3 | Bij een huurmatras storing krijgt het LUMC een vervangend matras ter beschikking
14.4 | heldere klachtenprocedure is omgeschreven | KO
14.5 | hoe snel wordt een storing verholpen door de leverancier (binnen een werkdag verholpen ) | KO
15 | Veiligheid
15.1 | Fixatie van patiënten is op een veilige wijze mogelijk is, met de in het LUMC gebruikte materialen: o.a. zweedse band, pols en enkelfixatie. | KO |  |  | 2 | j | 2 | Tijdens de test beoordeelt het LUMC deze wens en de noodzaak voor alternatieve oplossingen.
15.2 | De speciale bedden en hulpmiddelen zijn niet statisch elektrisch. | KO |  |  | 0 | n | 0
15.3 | Indien motorsysteem: De aangeboden speciale bedden voldoen aan NEN-EN-IEC 60601-1 Algemene veiligheidseisen voor medische elektrische systemen, inclusief verwijzende normen en/of verbijzonderende delen. | KO |  |  | 0 | n | 0
15.4 | De aangeboden speciale bedden en hulpmiddelen zijn brandvertragend en vlamdovend, zodanig dat ze minimaal voldoen aan de BS 5852, bron 1 en 2, crib 5 of vergelijkbaar. Ten bewijze hiervan dient aanbieder een certificaat of een verklaring bij de aanbieding mee te zenden. | KO |  |  | 0 | n | 0
15.5 | De aangeboden speciale bedden en hulpmiddelen kunnen – met behoud van alle elektrische en mechanische bedfuncties - gebruikt worden in combinatie met tractiematerialen en röntgenapparatuur waaronder de C-boog. | KO |  |  | 0 | n | 0 |  |  | Uitzoeken welke tractiematerialen er zijn!
|  |  |  | Totaal |  |  | #REF! | punten (= 100%)

## Back up org. Perceel 2 (hidden)
| Programma van Eisen | Perceel 2: Speciale huurmatrassen
Huurbedden in het Leids Universitair Medisch Centrum
Datum:
Nummer | Vraagstelling | Minimum eis | Antwoord leverancier | Specificatie | Weegfactor | Onderdeel test | max | Opmerkingen
1 | AD-systeem
1.1 | Het systeem heeft een automatische druk instelling waarbij het systeem zich automatisch aanpast aan het gewicht én de houding van de patiënt in de verschillende zones van het matras. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 10=ja |  | 10 | We bedoelen hier een autosupport functie. De systeem past de druk automatisch aan op het gewicht én de houding van de patiënt.
1.2 | Matras algemeen
1.2.1 | Het matras is geschikt voor een volwassen bed van 198 bij 88 cm. Het matras heeft een minimale breedte van 88 cm. Noteer tevens de matras afmetingen (lengte, breedte) | KO | J/N | I;b cm | 0 | j | 0
1.2.2 | Het matras heeft in opgeblazen toestand een maximale hoogte van 24 cm zonder patiënt. | KO | J/N | cm | 0 | j | 0
1.2.3 | Geef de uitvoering aan: wisseldruk of een combinatie van meerdere functionaliteiten (denk aan alternerend en low air loss) | KO | J/N | Toevoegen beschrijving systeem zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0 | geen beschrijving = KO
1.2.4 | Systeemweging | wens |  | systeem | wisseldruk=3, combinatie van low air loss en wisseldruk=6 | n | 6
1.2.5 | Wat is de wisseldruk cyclus en de cyclustijd van het matras? | wens |  | wisseldruk cyclus | 1:2=0, 1:3=1, 1:4=2, instelbaar=4 | n | 4 | geen beschrijving = geen punten
1.2.6 | Het matras heeft een drukmat met gegevens over interfacedruk. | wens | J/N | Toevoegen beschrijving systeem zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 5=ja | n | 5 | geen beschrijving = geen punten
1.2.7 | Het matras heeft geen ondermatras nodig. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
1.2.8 | Het maximale draagvermogen van het matras is > 150 kg. | KO | J/N | max = kg | 0 | n | 0
1.2.9 | Het matras kan vanaf CPR-stand binnen 1/2 uur op druk komen met een patiënt van 80 kilo erop. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
1.2.10 | Het minimale draagvermogen van het matras is 20 kg. Dat wil zeggen dat het matras geschikt moet zijn voor kinderen vanaf 20 kg. | wens | J/N | min = kg | 0=nee, 5= ja | n | 5
1.2.11 | Het zitgedeelte van het matras moet leeggemaakt kunnen worden i.v.m. de transfer van patiënten in en uit bed. Of uw systeem ondersteund de transfer van de patiënt in en uit bed, waardoor leegmaken van het matras niet nodig is. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 10= ja | j | 10 | max. aantal punten in gebruikerstest toe te kennen
1.2.12 | Het zitgedeelte is apart op druk in te stellen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2 | geen toelichting = geen punten.
1.2.13 | Het matras heeft een zitstand voorziening. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 5= ja | n | 5 | geen toelichting = geen punten.
1.2.14 | De hielzone is apart op druk in te stellen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 1= ja | n | 1 | geen toelichting = geen punten.
1.2.15 | Het matras heeft de mogelijkheid van een statische instelling. Controle op de instelling statisch, inclusief alarmering die default aan staat, maar uitgezet kan worden. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2=ja | n | 2 | geen toelichting = geen punten.
1.2.16 | Het matras heeft een verzorgfunctie (statisch) die automatisch na 20 minuten hersteld. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
1.2.17 | Het matras heeft een stabilisatierand. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2=ja | n | 2 | geen toelichting = geen punten.
1.3 | Hoes
1.3.1 | Het matras heeft een verwisselbare hoes. | KO | J/N |  | 0 | j | 0 | beide hoezen bij de test meeleveren.
1.3.2 | Wat is het materiaal waarvan uw hoes is gemaakt en welke bijdrage levert dit materiaal aan het zweten of het microklimaat van de patiënt? Voeg een beschrijving van het materiaal van de hoes toe. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2=ja | n | 2 | geen toelichting= geen punten.
1.3.3 | Voeg informatie over de te leveren hoezen toe, met daarin; rekbaarheid in meerdere richtingen om het hangmat effect te vermijden | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A |  | j | 2 | max aantal punten in de test toe te kennen
1.3.4 | De hoes is dampdoorlatend. Onderbouw uw antwoord. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2=ja | n | 2 | geen toelichting = geen punten.
1.3.5 | De hoes is bacteriewerend. Onderbouw uw antwoord. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2=ja | n | 2 | geen toelichting = geen punten.
1.3.6 | Het ligoppervlak van de hoes is stof- en waterdicht van buiten naar binnen. | KO | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0 | j | 0
1.3.7 | De hoes is leverbaar in gladde en stroeve uitvoering. Wat is de wrijvingscoëfficient van de hoes die u aanbied? Voor de test beide hoezen aanleveren. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A |  | j | 2 | max aantal punten in de test toe te kennen
1.3.8 | De hoes is latex vrij. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
2.1 | Pomp en display
2.1.1 | Het geluidsniveau van de pomp is < 15 dB , 15-30 dB, > 30 dB, gemeten onder huiskamer condities op 1 meter afstand van de pomp. | wens | J/N | dB | < 15 dB=2 15-30 dB=1 > 30 dB=0 | j | 2 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.1.2 | De pomp mag aan het bed hangend geen resonantie veroorzaken. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
2.1.3 | De pomp kan worden opgehangen aan het bed. Beschrijving van de bedbevestiging toevoegen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 1=ja | n | 1 | geen toelichting = geen punten.
2.1.4 | Als de pomp aan het bed hangt is deze door één persoon te verwijderen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 1=ja | j | 1 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.1.5 | De pomp heeft een accu om de preventieve functionaliteit ook tijdens vervoer te continueren. De back-up tijd van de accu is minimaal 3 uur | wens | J/N |  | 0=nee, 2= ja | n | 2
2.1.6 | Het AD-systeem heeft in gebruik zijnde geen uitstekende delen (anders dan de pomp) ook niet tijdens transport. | wens | J/N |  |  | j | 4 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.1.7 | De pomp moet ontkoppeld kunnen worden, waarna het matras gevuld blijft en minimale druk verliest of de slangen worden op elkaar te worden aangesloten om leeglopen te voorkomen | KO | J/N |  | 0 | j | 0
2.1.8 | Pomp en display zijn geïntegreerd of pomp en matras zijn geïntegreerd met aparte display. Beschrijving toevoegen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 1= ja | j | 1 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.2 | Display
2.2.1 | Het display is Nederlandstalig of bevat Internationaal bekende symbolen/iconen. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
2.2.2 | De bedieningstoetsen kunnen geblokkeerd worden. | wens | J/N |  | 0=nee, 5= ja | j | 5 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.2.3 | De display beschikt over een instelbare lichtintensiteit, zodanig dat deze bijvoorbeeld ‘s nachts gedimd kan worden of uw display heeft verlichting achter de functieknoppen waardoor deze géén dimfunctie behoeft. | wens | J/N | Toevoegen beschrijving zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 1= ja | n | 1 | geen beschrijving = geen punten
2.2.4 | In bedrijf zijn – onder normale omstandigheden - op een afstand van 1 meter de volgende zaken goed afleesbaar:aan en uit functie en het alarm | wens | J/N |  | 0=nee, 1= ja | j | 1 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.3 | Functies van het matras getoond op het display:
2.3.1 | Zitstandfunctie. | wens | J/N |  | 0=nee, 2= ja | j | 2 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.3.2 | Gewichtsinstelling of automatische drukinstelling. | wens | J/N |  | 0=nee, 2= ja | j | 2 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.3.3 | Instellingsmodus (dynamisch/statisch) | wens | J/N |  | 0=nee, 5= ja | j | 5 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.3.4 | Drukinstelling in de verschillende drukzones. | wens | J/N |  | 0=nee, 5= ja | j | 5 | max aantal punten in de test toe te kennen
2.3.5 | Interfacedruk of andere vorm van drukmeting. | wens | J/N |  | 0=nee, 5= ja | n | 5
3 | Functioneel: reductie van drukkrachten bij mensen van 80 kg in liggende houding.
3.1 | Indien uw firma een alternerend matrassysteem levert gaarne eis 3.1.1 - 3.1.4 beantwoorden.
3.1.1 | De PRI-index (pressure relief index) of vergelijkbare drukmeting bij de hiel is tussen de 30 en 50 mmHg voor > 10 min/uur. (Geef tevens aan voor hoeveel minuten per uur de PRI-index ≤ 50 mmHg is). | wens | J/N | min/uur | 0=nee, 5= ja | n | 5 | De firma wordt verzocht de meetgegens aan te leveren zoals vermeld in bijlage A. Geen gegevens = geen punten
3.1.2 | De PRI-index of vergelijkbare drukmeting bij het sacrum is tussen de 30 en 50 mmHg voor > 10 min/uur. (Geef tevens aan voor hoeveel minuten per uur de PRI-index ≤ 50 mmHg is). | wens | J/N | min/uur | 0=nee, 5= ja | n | 5 | De firma wordt verzocht de meetgegens aan te leveren zoals vermeld in bijlage A. Geen gegevens = geen punten
3.1.3 | De PRI-index of vergelijkbare drukmeting bij de schouderbladen is tussen de 30 en 50 mmHg voor > 10 min/uur. (Geef tevens aan voor hoeveel minuten per uur de PRI-index ≤ 50 mmHg is). | wens | J/N | min/uur | 0=nee, 5= ja | n | 5 | De firma wordt verzocht de meetgegens aan te leveren zoals vermeld in bijlage A. Geen gegevens = geen punten
3.1.4 | De PRI-index of vergelijkbare drukmeting bij het hoofd is tussen de 30 en 50 mmHg voor > 10 min/uur. (Geef tevens aan voor hoeveel minuten per uur de PRI-index ≤ 50 mmHg is). | wens | J/N | min/uur | 0=nee, 5= ja | n | 5 | De firma wordt verzocht de meetgegens aan te leveren zoals vermeld in bijlage A. Geen gegevens = geen punten
3.3 | Meetinstrument
3.3.1 | Geef merk en type van het meetinstrument aan. | wens | J/N | merk, type | 0 | n | 0 | De firma wordt verzocht de meetinstrumentgegevens aan te leveren.
3.3.2 | De metingen zijn verricht door een onafhankelijk testinstituut. Geef aan welk testinstituut dit is. Indien de metingen niet door een onafhankelijk instituut is uitgevoerd maar naderhand beoordeeld door een onafhankelijk instituut (denk aan keurmerk) voeg dan de beoordeling van dit instituut toe. | wens | J/N | instituut | 0=nee, 2= ja | n | 2 | Geen onafhankelijk instituut = 0 punten
3.3.3 | Er is een meetprotocol. (Voeg dit protocol toe aan de offerte). | wens | J/N | Toevoegen protocol zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2
3.3.4 | Er is een ijkprotocol. (Voeg dit protocol toe aan de offerte). | wens | J/N | Toevoegen protocol zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2
3.3.5 | Er zijn validatie procedures. (Voeg deze procedures toe aan de offerte). | wens | J/N | Toevoegen procedure zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2
4 | Reiniging
4.1 | Reinigings- en desinfectieprocedures zijn beschreven in een protocol/werkwijze voor matras, hoes, pomp en slangen. | KO | J/N | Toevoegen protocol zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0 | Voeg bovenstaande protocollen of werkwijzen toe aan de offerte.
4.2 | Het matrassysteem is bestand tegen desinfectie met alcohol 70% en chloor 250 ppm. | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | Standaard desinfectie in het infectieprotocol en MRSA protocol
5 | Gebruiksaanwijzing
5.1 | Bij het matrassysteem wordt een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing geleverd. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
5.2 | De gebruiksaanwijzing wordt ook digitaal aangeleverd, zodat deze op het Erasmus MC intranet geplaatst kan worden | wens | J/N |  | 0=nee, 4= ja | n | 4
6 | Reanimatie
6.1 | Het reanimatiesysteem bevat een snelontgrendeling die met één handeling te ontkoppelen is. | KO | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0 | j | 0 | De wijze waarop moet in een toelichting zijn beschreven. Geen toelichting = geen punten
6.2 | Het matras van systemen met pomp loopt binnen 30 seconden leeg na activering van de reanimatieknop met op het matras een persoon van gem. 80 kg. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
6.3 | De reanimatiefunctie functioneert tijdens een stroomstoring. | KO | J/N |  | 0 | j | 0
7 | Wet en regelgeving
7.1 | Het matrassysteem heeft een CE-merk volgens Medical Device Directive 2007/47. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
7.2 | Het matrassysteem voldoet aan de geldende NEN-normering, EN 597-1 en EN 597-2, ten aanzien van brandveiligheid. Beschrijf indien hoogwaardiger dan de geldende norm. | KO | J/N | Beschrijving indien hoogwaardiger dan norm zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
7.3 | De leverancier dient bij de levering van de matrassen en de vastlegging van de hiervoor benodigde (patiënt)gegevens te voldoen aan hetgeen over de omgang met persoonsgegevens is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). (Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens, www.cbpweb.nl). | KO | J/N |  | 0 | n | 0
7.4 | AD, buitenhoezen, pompen en slangen moeten, onafhankelijk van elkaar, traceerbaar te zijn. | KO | J/N | Toevoegen beschrijving zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
8 | Onderzoek
8.1 | De firma levert relevant wetenschappelijk onderzoek over het product aan. Denk aan werking, inzet | wens | J/N | Toevoegen relevant wetenschappelijk onderzoek zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2 | Beoordeling o.b.v. wetenschappelijke niveaus
8.2 | De pijnreducerende werking en/of het extra comfort zijn bewezen. Onafhankelijk onderzoeksrapport toevoegen. | wens | J/N | Toevoegen onafhankelijk onderzoeksrapport zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 2= ja | n | 2 | Deze worden gewaardeerd aan de hand van het wetenschappelijke bewijsniveau.
9 | Service en Kwaliteit
9.1 | Uw firma levert een technisch rapport bij het matrassysteem. | KO | J/N | Toevoegen technisch rapport zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
9.2 | Uw firma levert een technisch registratie over de routine controles die op matrassystemen worden uitgevoerd of heeft deze digitaal en kan ze indien gevraagd aanleveren. | KO | J/N | Toevoegen technische registratie zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
9.3 | De productiedatum moet voor elke deel traceerbaar zijn | KO | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0 | De wijze waarop moet in een toelichting zijn beschreven.
10 | Scholing
10.1 | Op afroep is scholing kosteloos mogelijk ten behoeve van het gebruik van het matrassysteem. | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | Het gaat hier om klinische lessen over het AD-systeem op verzoek van units (max 3 per jaar).
10.2 | De leveranciers participeert in de implementatie na de aanbesteding. | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | De Werkgroep decubitus- en wondzorg stelt hiervoor een projectplan op waarin ongeveer 100 uur is begroot voor de bijdrage van de leverancier bij de invoering van de nieuwe AD-systemen op alle locaties van het Erasmus MC
11 | Arbo-eisen
11.1 | Het matrassysteem inclusief pomp weegt max. 25 kg. | KO | J/N | kg | 0 | n | 0
11.2 | De slangen van het matras naar de pomp kunnen dusdanig opgehangen worden dat zij in de laagste stand van het bed de grond niet raken. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | nee=0, ja= 6 | j | 6 | Een ophangsysteem of beugel kan hier ook als oplossing voor deze eis opgevoerd worden. max aantal punten in de test toe te kennen
12 | Logistiek en ICT
12.1 | Het proces van bestellen en afmelden van matrassen (ordercommunicatie) vindt digitaal (via email) plaats. De leverancier heeft hiervoor een beveiligde server (http-s) of is bereid deze te realiseren (zie ook wet beveiliging persoonsgegevens). | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | Onze software voor ordercommunicatie (i-transport www.diractive.nl), stuurt een email met daarin de benodgde gegevens voor levering en facturering.
12.2 | Uw gaat akkoord met het bevestigen (plakken) van QR-code sticker op de pomp/matras van het systeem | KO | J/N |  | 0 | n | 0
12.3 | Systemen voor de Centrumlocatie levert u tijdens kantooruren (7.30-16.00 uur) aan de Beddencentrale. In de Daniel den Hoed kliniek en Sophia Kinderziekenhuis levert u op de klinische unit. | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | De Beddencentrale verzorgt de uitgifte van bedden met matrassystenen in deze uren, inclusief de ordercommunicatie.
12.4 | Het depot van de Beddencentrale dient ten aller tijden toereikend te zijn om aan de aanvragen binnen kantooruren in ErasmusMC te voldoen. Op basis van historische gegevens en kennis en ervaring van de leverancier verwachten wij dat er nooit misgegrepen zal worden binnen de kantooruren. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
12.5 | U levert aan 5 depots in het Erasmus MC; Intensive Coronary Care Unit Thoraxcentrum (1e etage) ICV- 2 en 3 op 10 midden Centrumlocatie; 9M (7N) Traumatologie Centrumlocatie; IC Kinderen, Sophia Kinderziekenhuis | KO | J/N |  | 0 | n | 0
12.6 | Buiten deze kantooruren levert u binnen 4 uur op de aanvragende unit. De 4 uur gaat in vanaf het moment dat de order is geplaatst middels telefoon/email. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
12.7 | Bij aanvragen buiten kantooruren houdt u zelf bij welke unit een systeem heeft aangevraagd, inclusief patiëntennummer en pompnummer. Deze gegevens mailt u naar de Beddencentrale. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
12.8 | Cummulatieve kwartaaloverzichten en een jaaroverzicht worden digitaal aangeleverd in Excel. Zij bevatten de brongegevens op patiëntniveau; unit, patientnummer, datum huur patient, tijdstip levering, datum huur unit, einddatum huur, product, ligdagen, kosten. De gegevens worden binnen 2 weken na het verstrijken van het kwartaal aangeleverd. | KO | J/N |  | 0 | n | 0 | In de kwartaaloverzichten betrekt u alle einde huur patiënten. Voor het jaaroverzicht alle patiënten (inclusief nog in huur).
12.9 | De units kunnen zelfstandig informatie verkrijgen over uitstaande systemen op de unit of u levert wekelijks overzichten. | KO | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0 | licht toe hoe u dit realiseert
12.10 | De aanbieder voorziet de factuur van een Erasmus MC kostenplaatsnummer. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
13 | Communicatie
13.1 | Het Erasmus MC werkt met een prestatiemonitor. Gedurende de contractperiode wordt deze prestatiemonitor ieder kwartaal ingevuld waarna het zal dienen als basis voor het regulier voortgangsoverleg tussen het Erasmus MC en de leverancier. Na gunning wordt de prestatiemonitor in overleg met de leverancier definitief vastgesteld. Het format dat gehanteerd zal worden is te vinden onder bijlage 4c. | KO | J/N
13.2 | De leverancier wijst een vaste accountmanager toe waarmee het Erasmus MC ieder kwartaal/halfjaar/jaar overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. In bijlage 4d vindt u de communicatiematrix. | KO | J/N
13.3 | 1x per contractjaar wordt strategisch overleg gevoerd tussen het Erasmus MC en de leverancier. | KO | J/N
13.4 | Voor contact over de dagelijkse gang van zaken dient bij de leverancier een vast aanspreekpunt te zijn. | KO | J/N
13.5 | De leverancier maakt verslag van de periodieke overleggen met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen een kopie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC. | KO | J/N
14 | Veiligheid
14.1 | Fixatie van patiënten is op een veilige wijze mogelijk is, met de in het Erasmus MC gebruikte materialen. | wens | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 2 | j | 2 | Materialen zijn Zweedse band, pols en enkelfixatie. Tijdens de test beoordeelt het Erasmus MC deze wens en de noodzaak voor alternatieve oplossingen.
14.2 | Het matrassysteem is niet statisch elektrisch. | KO | J/N | Toevoegen toelichting zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
14.3 | Indien motorsysteem: De aangeboden matrasvervangers voldoen aan NEN-EN-IEC 60601-1 Algemene veiligheidseisen voor medische elektrische systemen, inclusief verwijzende normen en/of verbijzonderende delen. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
14.4 | De aangeboden matrasvervangers zijn brandvertragend en vlamdovend, zodanig dat ze minimaal voldoen aan de BS 5852, bron 1 en 2, crib 5 of vergelijkbaar. Ten bewijze hiervan dient aanbieder een certificaat of een verklaring bij de aanbieding mee te zenden. | KO | J/N | Toevoegen certificaat of verklaring zoals vermeld in bijlage A | 0 | n | 0
14.5 | De aangeboden matrasvervangers kunnen – met behoud van alle elektrische en mechanische bedfuncties - gebruikt worden in combinatie met tractiematerialen en röntgenapparatuur waaronder de C-boog. | KO | J/N |  | 0 | n | 0
15 | Levering speciale systemen/bedden perceel 2
15.1 | Uw firma is bereid om anti-decubitus matrassen voor kinderen te leveren. Het matras is goed rontgendoorlaatbaar en laat geen profiel van de matras zien op een rongenfoto, bij gebruik van een lade onder de matras voor de rontgenplaat. | wens | J/N | Toevoegen beschrijving systeem zoals vermeld in bijlage A |  | n | 0 | Indien uw firma niet over door het Erasmus MC geschikt bevonden anti-decubitus kindermatrassen beschikt, loopt deze levering via een andere leverancier
15.2 | U levert alternerende matras-systemen in de maten van de kinderbedden; mini 73x48cm; midi 140x70x8cm | wens | J/N |  | 0=nee, 1= ja | n | 1
15.3 | Wat is de functionaliteit van uw matrassystemen voor kinderen? De systemen en prijzen neemt u op in het prijzenblad. | wens |  | Toevoegen beschrijving systeem zoals vermeld in bijlage A |  | n |  | Voeg een beschrijving van de functionaliteit van het matrassysteem toe
15.4 | Uw firma is bereid om andere aanvullende anti-decubitus systemen te leveren; 1) AD-systeem voor hoogwaardige intensieve zorg te leveren. Dit systeem heeft in elk geval een aparte hielzone en zitfunctie. 2) Air fluidized "zandbedden" 3) Laag of ultra laag bedden 4) Obesicare of bariatrische bedden 5) Zitkussens (foam en alternerend) De systemen en prijzen neemt u op in het prijzenblad. Indien uw firma niet over door het Erasmus MC geschikt bevonden producten beschikt, kan deze levering via een andere leverancier verlopen. | wens | J/N | Toevoegen beschrijving systeem zoals vermeld in bijlage A | 0=nee, 4= ja | n | 4 | voeg productinformatie toe. De kosten van deze aanvullende systemen neemt u op in kostenoverzicht van uw aanbieding.
[6 empty] | Totaal | 148 | punten

## Sheet1 (hidden)
Kies Ja/Nee
Ja
Nee