## Blad1
Bijlage A2 Programma van wensen Pacemakers en ICD's
Wens | Omschrijving | Aanbieder voegt bijlage(n) toe ter evaluatie/ verificatie * |  | Antwoord |  | Antwoord
Algemene wensen
W 1. | Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat het UMCG zoveel mogelijk rekening houdt met de effecten van haar inkoop op milieu en sociale aspecten. Het UMCG koopt in principe duurzaam in en neemt duurzaamheid in het gehele inkoopproces mee. Regulier vragen wij aan leveranciers hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelen uit ons duurzaamheidsbeleid, zoals reduceren van CO2 emissies en minder gebruik van primaire grondstoffen. Het UMCG zal inschijver niet hierop beoordelen, maar is wel zeer geinteresseerd, aangezien wordt ingezet op een langdurige samenwerking. Graag op max 1 A4 een toelichting geven op uw duurzaamheidsbeleid. | Ja | FALSE | Dit is een Informatieve vraag, er zijn geen punten te behalen
W 2. | Inschrijver heeft voor alle aangeboden devices een up-to-date short-, en long term product performance report digitaal beschikbaar, uiterlijk 2 jaar na introductie gedateerd. Inschrijver dient deze ter beoordeling bij te voegen. Deze vraag wordt als volgt gescoord: *Uitstekend; Als aan de wens wordt voldaan, *Goed; Als voor alle devices een rapport beschikbaar is, maar niet kan worden voldaan aan het gevraagde van uiterlijk 2 jaar na introductie, *Matig; Als niet voor alle devices een rapport beschikbaar is, maar de beschikbare rapporten zijn wel uiterlijk 2 jaar na introductie gedateerd, Onvoldoende; Als niet voor alle devices een rapport beschikbaar is en ook voor de beschikbare rapporten niet wordt voldaan aan het gevraagde van uiterlijk 2 jaar na introductie. | Ja | FALSE | Uitstekend (62 punten) | FALSE | Goed (47 punten) | FALSE | Matig (16 punten) | FALSE | Onvoldoende (0 punten) | in te vullen door aanbestedende dienst
W 3. | Inschrijver levert programmers (incl. toebehoren; kabels etc.), die in staat zijn tot Pacing System Analyse ten behoeve van implantatie. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4) | Ja | FALSE | Ja (62 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 4. | Inschrijver garandeert, dat de programmers in staat zijn om zowel ruwe data als Pdf's te verzenden aan het EPD van het UMCG. Inschrijver dient ter beoordeling een toelichting bij te voegen.De vraag wordt als volgt gescoord:Als inschrijver aan het gevraagde kan voldoen bedraagt de score goed.Als inschrijver meer aanbiedt wordt de maximale score van uitstekend behaald.Als inschrijver alleen ruwe data kan verzenden bedraagt de score matig.Als zowel aan de wens voor ruwe data als Pdf's niet kan worden voldaan bedraagt de score onvoldoende. | Ja | FALSE | Uitstekend (62 punten) | FALSE | Goed (47 punten) | FALSE | Matig (16 punten) | FALSE | Onvoldoende (0 punten) | in te vullen door aanbestedende dienst
W 5. | Inschrijver kan garanderen, dat de programmers alle gewenste data uiterlijk binnen 3 minuten aan het EPD van het UMCG hebben verzonden, zonder dat aanvullende interrogatie van het device nodig is en het niet noodzakelijk is dat betrokken patiënt hierbij aanwezig is. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (77 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 6. | Inschrijver garandeert dat het aangeboden remote-monitoringsysteem compatibel is met het EPD van het UMCG. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (62 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 7. | Inschrijver garandeert, dat bij alle aangeboden devices waarmee remote monitoring mogelijk is, m.b.v. door inschrijver te leveren hardware, de patiënt de mogelijkheid heeft om zelfstandig thuiscontrole geforceerd uit te voeren. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (62 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 8. | Alle aangeboden devices leveren 1x per 24 uur automatische remote transmissie, ook zonder dat er sprake is van een voorgeprogrammeerde alert en zonder dat hiervoor actie van de patiënt nodig is. | Nee | FALSE | Ja (115 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
(Bij)scholing, Service, Ondersteuning
W 9. | Inschrijver zal halfjaarlijks een accountoverzicht indienen bij de afdeling Inkoop van het UMCG, bestaande uit: (1) de afgenomen aantallen per type device en leads, (2) het actuele aantal remote monitoring patiënten, (3) de geleverde en (indien van toepassing) in rekening gebrachte trainingen en (indien van toepassing) het aantal en de aard van de geleverde fysieke, on-line of telefonische ondersteuningen door een gekwalificeerd product specialist. | Nee | FALSE | Ja (100 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
Algemene Functionaliteitswensen voor álle devices (PM's en ICD's)
W 10. | Alle door Inschrijver aangeboden devices beschikken over de mogelijkheid tot het invoeren van alle relevante patiënt- en implantatiegegevens (naam, geboortedatum en umcg nummer van patiënt, type lead, serienummer lead, implantatiedatum en positie lead). Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (45 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 11. | Indien de rate response functie (2.3.2) een twee-sensor functie is, dan is tenminste één van deze twee een fysiologische sensor, die een biologische stress functie meet (bijv. hart-minuut volume/adem-minuut volume of spierkracht) | Nee | FALSE | Ja (279 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 12. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types kunnen het gedrag van de rate response (sensor) modus diagnosticeren. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (89 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 13. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types beschikken over een automatische aanpassing van zowel A- als V-gevoeligheid. | Nee | FALSE | Ja (67 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 14. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types hebben de beschikbaarheid van draadloze telemetrie, inclusief de mogelijkheid voor thuis-controle en thuis-monitoring. | Nee | FALSE | Ja (279 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 15. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemakers en ICD types beschikken over een 'full body MRI-conditional' model voor 3.0 Tesla MRI scanners.. | Nee | FALSE | Ja (89 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 16 | Bij alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types kan, zonder technische aanpassingen, het lichaam 100% (3.0 Tesla) MRI gescand worden. | Nee | FALSE | Ja (89 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 17. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types meten automatisch actuele batterij spanning of batterij impedantie. | Nee | FALSE | Ja (89 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 18. | Alle door Inschrijver aangeboden tweekamer pacemaker en ICD types beschikken over een AV-hysteresis tot minimaal 200 ms. | Nee | FALSE | Ja (89punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 19. | Alle door Inschrijver aangeboden tweekamer pacemaker en ICD types beschikken over adaptieve AV-duur. | Nee | FALSE | Ja (89 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 20. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types hebben een atriale capture verificatie functie met automatische aanpassing van de pacing output. | Nee | FALSE | Ja (67 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 21. | Alle door Inschrijver aangeboden tweekamer pacemaker en ICD types, alsmede alle CRT types beschikken over algoritmen ter automatische behandeling van boezemritmestoornissen, zoals b.v. atriale ATP | Nee | FALSE | Ja (67 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 22. | Alle door Inschrijver aangeboden tweekamer pacemaker en ICD types, alsmede alle CRT types hebben een automatische mode switch functie naar DDI(R) bij atriale ritmestoornissen cq. atriumfibrilleren. | Nee | FALSE | Ja (8 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 23. | Zowel alle door Inschrijver aangeboden tweekamer pacemaker en ICD types als alle CRT types kunnen atriale ritmestoornissen diagnosticeren (minimaal: burden, aantal episodes en langste episodes). | Nee | FALSE | Ja (89 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 24. | Zowel alle door Inschrijver aangeboden tweekamer pacemaker en ICD types als alle CRT types kunnen de ventriculaire frequentie tijdens atriale ritmestoornissen diagnosticeren. | Nee | FALSE | Ja (89 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 25. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types beschikken over diagnostiek voor percentage pacing. | Nee | FALSE | Ja (67 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 26. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types beschikken over diagnostiek voor frequentiespreiding op korte (1 dag) en lange termijn ( 2 - 6 maanden). | Nee | FALSE | Ja (67 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 27. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types beschikken over diagnostiek voor leadimpedantie trend. | Nee | FALSE | Ja (67 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 28. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types beschikken over diagnostiek voor stimulatiedrempel trend. | Nee | FALSE | Ja (67 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 29. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types beschikken over diagnostiek voor sensitivity trend. | Nee | FALSE | Ja (67 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 30. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types beschikken over diagnostiek voor batterijlevensduur. | Nee | FALSE | Ja (67 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 31. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker- en ICD types kunnen tijdens follow-up continue alle (A- en) V-intracardiale signalen weergeven. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (112 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 32. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker en ICD types kunnen spontane hartritme variaties (hartfrequentie variabiliteit) diagnosticeren. | Nee | FALSE | Ja (67 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 33. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker- en ICD types beschikken over opslagcapaciteit voor het intracardiale IEGM van alle kanalen met even zovele markerkanalen, ten behoeve van de adequate beoordeling van atriale en ventriculaire ritmestoornissen (minimaal alle noise-episodes en ventriculaire episodes met therapie en 5 episodes van resp. AT/AF, PMT, non-sustained VT en SVT). Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (112 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
Specifieke Functionaliteitswensen PM's
W 34. | Alle door Inschrijver aangeboden tweekamer pacemaker types beschikken over algoritmen, bijv. waarbij er minimaal in de kamer gepaced wordt. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (176 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 35. | Alle door Inschrijver aangeboden tweekamer pacemaker types beschikken over een algoritme waarbij er minimaal in de kamer gepaced wordt, zonder dat er niet gevolgde P-toppen optreden. | Nee | FALSE | Ja (176 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 36. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker types schakelen automatisch polariteit om (bipolair naar unipolair) als de impedantie buiten grenswaardes komt. | Nee | FALSE | Ja (176 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 37. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker types beschikken over de functie om op verhoogde frequentie te stimuleren bij plotselinge frequentiedaling. | Nee | FALSE | Ja (106 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 38. | Bij alle door Inschrijver aangeboden pacemaker types bedraagt het volume maximaal 16 cc. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (106 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 39. | Bij alle door Inschrijver aangeboden pacemaker types bestaat de mogelijkheid om de upper rate te programmeren tot 185 PPM. | Nee | FALSE | Ja (141 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 40. | Alle aangeboden 2-kamer pacemaker types hebben, naast nauwkeurige weergave van de batterijstatus en/of geschatte levensduur, minstens 1 parameter waarmee een technicus de batterijfunctie d.m.v. meetwaarden kan beoordelen (impedantie en/of voltage). | Nee | FALSE | Ja (141 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 41. | Alle door Inschrijver aangeboden pacemaker types gaan bij het bereiken van de RRT (recommended replacement time) over in een veilige modus. | Nee | FALSE | Ja (106 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 42. | Bij alle door Inschrijver aangeboden pacemaker types bestaat de mogelijkheid om in RRT modus te her-programmeren. | Nee | FALSE | Ja (176 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 43. | Bij alle door Inschrijver aangeboden pacemaker types bestaat de mogelijkheid om de ERI-modus op voorhand te deactiveren (op indicatie nodig bij bepaalde patënten), indien ERI een instellingsverandering tot gevolg heeft. | Nee | FALSE | Ja (176 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 44. | Alle door Inschrijver aangeboden 1-kamer, 2-kamer en 3-kamer pacemaker types hebben een ventriculaire capture verificatie functie met een automatische aanpassing van de pacing output, die zowel bij bi-polaire als quadripolaire leads werkt. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (141 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 45. | Alle door Inschrijver aangeboden 1-kamer, 2-kamer en 3-kamer pacemaker types hebben een beat-to-beat ventriculaire capture verificatie functie (bij de 3-kamer pacemaker in elk geval op de RV lead). Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (283 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 46. | Inschrijver garandeert dat ze een elektrode (lead) ten behoeve van Conduction System Pacing kan leveren. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (176 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 47. | Inschrijver garandeert dat ze de benodigde tools voor Conduction System Pacing kan leveren. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (176 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 48. | Met alle door Inschrijver aangeboden 2- en 3-kamer pacemaker types kan handmatig ATP in het atriale kanaal gegeven worden. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4) | Ja | FALSE | Ja (141 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
Specifieke Functionaliteitswensen ICD's
W 49. | Inschrijver garandeert dat een transveneuze ICD elektrode (lead) geleverd kan worden, die true bipolair (dedicated) kan waarnemen zonder gebruik te maken van de RV coil | Nee | FALSE | Ja (63 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 50. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types beschikken over algoritmen ten behoeve van maximale reductie van onterechte shocks. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4) | Ja | FALSE | Ja (105 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 51. | Bij alle door Inschrijver aangeboden ICD types worden de 5 meest recente tachy episodes volledig opgeslagen in het geheugen (incl. intracardiale electrogrammen); ten behoeve van adequate diagnostiek en beoordeling van ritmestoornis-episodes. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4) | Ja | FALSE | Ja (157 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 52. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types beschikken over de mogelijkheid om de shockvector elektronisch te her-programmeren. | Nee | FALSE | Ja (84 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 53. | Bij alle door Inschrijver aangeboden ICD types is het mogelijk om verschillende shockvectoren te programmeren binnen één therapie zone. | Nee | FALSE | Ja (84 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 54. | Bij alle door Inschrijver aangeboden ICD types is het in elke therapiezone mogelijk minimaal zes shocks te programmeren, ook als er naast shocks ATP's zijn geprogrammeerd | Nee | FALSE | Ja (84 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 55. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types beschikken over ATP in alle therapie-zones. | Nee | FALSE | Ja (84 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 56. | alle ICDs beschikken over programmeerbare ATPs voor zowel aantal pulsen, cycluslengte en afname cycluslengte tijdens ATP | Nee | FALSE | Ja (84 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 57. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types beschikken over ATP voorafgaand aan het laden van de shock in de VF zone. | Nee | FALSE | Ja (105 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 58. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types kunnen tijdens laden van de shock in de VF zone ATP afgeven | Nee | FALSE | Ja (105 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 59. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types beschikken over de functie om intrinsieke geleiding op te sporen en te bevoorrechten bij een pacing indicatie. | Nee | FALSE | Ja (84 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 60. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types hebben de beschikbaarheid over een handmatige ATP functie, die ook tijdens VT gebruikt kan worden zonder noodzakelijke aanpassingen in de programmering. | Nee | FALSE | Ja (84 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 61. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types beschikken over de mogelijkheid van NIPS met minimaal 3 extra pulsen en handmatige ATP | Nee | FALSE | Ja (84 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 62. | Alle door Inschrijver aangeboden 2- en 3-kamer ICD types beschikken over een handmatige atriale ATP functie | Nee | FALSE | Ja (63 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 63. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types beschikken over relevante hartfalendiagnostiek ten behoeve van het totaalbeleid rond hartfalen.Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4) | Ja | FALSE | Ja (42 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 64. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types beschikken over een signaleringssysteem voor de patiënt, waarbij uiterlijk binnen 24 uur het disfunctioneren van het device (hoorbaar of voelbaar) kan worden gesignaleerd. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (105 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 65. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types beschikken over de mogelijkheid tot Integrated Bipolar Sensing. | Nee | FALSE | Ja (63 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 66. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types beschikken over een functie voor detectie van en alarmering bij short interval counts. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (105 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 67. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types zijn in staat Far-field R-wave (FFRW) oversensing op het RV kanaal te verifieren en met dit algoritme shock therapie te voorkomen. Alle door Inschrijver aangeboden ICD types zijn in staat om, via een extra kanaal (b.v. coil naar device), sensing van noise of oversensing (b.v. T-top of far-field P waves) te herkennen en inappropriate therapieën te voorkomen. | Nee | FALSE | Ja (84 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 68. | Bij alle door Inschrijver aangeboden ICD types bedraagt het volume maximaal 40 cc. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (63 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 69. | Inschrijver garandeert, dat een ICD-type geleverd kan worden, met de mogelijkheid tot het geven van boezeminformatie bij een 1-kamersysteem, d.w.z. (afwijkende) boezemritme informatie. | Nee | FALSE | Ja (21 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 70. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types beschikken over morfologieherkenning ter preventie van shocks bij SVT. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (209 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 71. | Alle door Inschrijver aangeboden icd's zijn voorzien van internationaal geaccepteerde koppelingen (resp. IS-1, DF-1, DF-4, IS-4). U dient dit per type te specificeren. Inschrijver dient ter beoordeling een toelichting bij te voegen.Het UMCG zal dit beoordelen aan de hand van het aangeboden aantal koppelingen en combinaties hiervan.Als inschrijver kan voldoen aan alle gevraagde koppelingen, bedraagt de score goed.Als inschrijver meer koppelingen kan aanbieden wordt de maximale score van uitstekend behaald.Als 1 gevraagde koppeling ontbreekt bedraagt de score matig.Ontbreken meerdere koppelingen dan bedraagt de score onvoldoende. | Ja | FALSE | Uitstekend (157 punten) | FALSE | Goed (90 punten) | FALSE | Matig (40 punten) | FALSE | Onvoldoende (0 punten) | in te vullen door aanbestedende dienst
W 72. | Alle door Inschrijver aangeboden ICD types hebben een ventriculaire capture verificatie functie met een automatische aanpassing van de pacing output. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4).n. | Ja | FALSE | Ja (63 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 73. | De door de Inschrijver aangeboden 1 en 2 kamer ICD types hebben een beat-to-beat ventriculaire capture verificatie functie. Inschrijver dient dit ter verificatie toe te lichten (max. 1/2 A4). | Ja | FALSE | Ja (63 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 74. | Bij alle door Inschrijver aangeboden ICD types blijven na een MRI álle functionaliteiten aanwezig, inclusief de alarmeringsfunctie. | Nee | FALSE | Ja (63 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
Specifieke Functionaliteitswensen CRT
W 75. | Bij alle door Inschrijver aangeboden CRT types is sensing en IEGM op het linkerkamer-kanaal mogelijk voor diagnostiek door de behandelend cardioloog. | Nee | FALSE | Ja (192 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 76. | Bij alle door Inschrijver aangeboden CRT types zijn van opgeslagen ritmestoornissen IEGMS van alle kanalen te zien. | Nee | FALSE | Ja (192 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 77. | Alle door Inschrijver aangeboden CRT types beschikken over een getriggerde bi-ventriculaire modus (DDT-BIV). | Nee | FALSE | Ja (144 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 78. | Alle door Inschrijver aangeboden CRT types beschikken over de mogelijkheid tot AV- en VV-optimalisatie. | Nee | FALSE | Ja (192 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 79. | Alle door Inschrijver aangeboden CRT types beschikken over de mogelijkheid tot elektronisch her-programmeren van pacing vectoren, ter preventie en behandeling van nervus phrenicus prikkeling. Inschrijver dient ter beoordeling een toelichting bij te voegen.Het criterium waarop het UMCG dit zal beoordelen is het aantal elektronisch te her-programmeren pacing vectoren dat door inschrijver wordt aangeboden. Indien het aantal electronisch te herprogrammeren pacing vectoren 8 bedraagt, wordt de score goed behaald. Bij een aanbod van meer dan 8 vectoren wordt de maximale score van uitstekend behaald .Bij een aanbod van 5 - 7 vectoren bedraagt de score matig. Bij minder dan 5 vectoren bedraagt de score onvoldoende. | Ja | FALSE | Uitstekend (192 punten) | FALSE | Goed (144 punten) | FALSE | Matig (48 punten) | FALSE | Onvoldoende (0 punten) | in te vullen door aanbestedende dienst
W 80. | Alle door Inschrijver aangeboden CRT-D en CRT-P types beschikken over een linker-ventriculaire capture verificatie functie met automatische aanpassing van de pacing output. | Nee | FALSE | Ja (144 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 81. | Alle door Inschrijver aangeboden CRT types hebben een atriale capture verificatie functie met automatisch aanpassing van de pacing output. | Nee | FALSE | Ja (144 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 82. | Alle aangeboden CRT devices hebben de mogelijkheid om op twee verschillende polen van quadripolaire elektroden te pacen. | Nee | FALSE | Ja (240 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 83. | Alle aangeboden CRT devices hebben de mogelijkheid om een dynamische AV tijd te programmeren met KORTERE AV delays tijdens hogere hartfrequenties | Nee | FALSE | Ja (240 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 83. | Omdat sommige patiënten gebaat zijn bij een langere AV-tijd bij inspanning, moeten alle aangeboden CRT devices de mogelijkheid hebben om een dynamische AV tijd te programmeren met LANGERE AV delays tijdens hogere hartfrequenties. | Nee | FALSE | Ja (240 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 84. | Alle aangeboden CRT devices hebben een automatisch algoritme om behoud van AV geleiding vast te stellen en dan alleen op de LV te pacen | Nee | FALSE | Ja (240 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
W 85. | Inschrijver garandeert dat een bipolaire linker ventriculaire pacing leads (met IS-1) t.b.v. Novo CRT-D implants geleverd kunnen worden. | Nee | FALSE | Ja (240 punten) | FALSE | Nee (0 punten)
*aanlevering van bewijsvoering, graag onder vermelding van de desbetreffende wens (Bijv. W85) in de naam van het te uploaden document