## Blad1
Project: Wervelkolomimplantaten
TenderNed kenmerk: TN 605930
Ref. Nr. | Individueel | Motivatie | Onderwerp | Document | Artikel, paragraaf of document | Vraag | Antwoord: | Ontvangen op
1 | Nee | Vraag | Bijlagen bij PVE |  | Bijlage 5 Programma van Eisen | Op het instructieblad is aangegeven dat wordt aangegeven in het document waar bijlagen dienen te worden toegevoegd. Dit wordt echter niet expliciet aangegeven in het bestand. Kunt u expliciet de eisen aangeven waarvoor bijlagen bij de inschrijving moeten worden toegevoegd? | Eis 3.9 (nu eis 3.10) in het programma van eisen dient uitgewerkt te worden zoals omschreven in de eis zelf. Deze uitwerking moet bij de inschrijving worden bijgevoegd, zoals beschreven in paragraaf 3.2 van de leidraad. | 2026-08-20
2 | Nee | Vraag | SBTi waardering |  | Bijlage 6.0 Kwaliteitscriteria | In Bijlage 4 wordt een milieumanagementsysteem conform NEN-EN-ISO 14001, EMAS of gelijkwaardig als geschiktheidseis gesteld. Onder K3 Duurzaamheid worden vervolgens 65 punten toegekend aan een inschrijver die beschikt over gevalideerde SBTi-doelstellingen, terwijl geen punten worden toegekend voor andere objectief verifieerbare vormen van duurzaamheidsborging. ISO 14001 en SBTi hebben weliswaar een verschillend toepassingsgebied, maar kunnen beide onderdeel vormen van aantoonbaar en structureel duurzaamheidsbeleid. ISO 14001 omvat een onafhankelijk gecertificeerd milieumanagementsysteem met milieudoelstellingen, monitoring en continue verbetering. Kan aanbestedende dienst toelichten waarom binnen K3 uitsluitend gevalideerde SBTi-doelstellingen met 65 punten worden gewaardeerd en waarom geen waardering wordt toegekend aan een ISO 14001-gecertificeerd milieumanagementsysteem in combinatie met concrete, meetbare en periodiek gemonitorde CO₂-reductiedoelstellingen? Is aanbestedende dienst bereid de beoordelingssystematiek aan te passen en naast SBTi ook functioneel gelijkwaardige, objectief verifieerbare duurzaamheidsborging te waarderen, mits daarmee aantoonbaar wordt gestuurd op CO₂-reductie? Zo nee, kan aanbestedende dienst gemotiveerd toelichten waarom SBTi-validatie als enige route naar deze 65 punten wordt gehanteerd? | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. De aanbestedende dienst heeft bewust gekozen voor een SBTi als objectief en extern verifieerbaar criterium voor wetenschappelijk onderbouwede klimaatdoelstellingen. SBTi geeft ons het vertrouwen dat uw klimaatdoelen bijdragen aan de klimaatopgave zoals in het klimaat akkoord vastgelegd. ISO 14001 of vergelijkbaar zegt alleen iets over je monitort en niet over de inhoud. Het milieumanagementsysteem is reeds als minimumeis opgenomen; afzondelijke CO2-reductiemaatregelen worden daarom niet aanvullend met punten gewaardeerd. Het werken met derden in de keten staat het beschikken over SBTi-gevalideerde klimaatdoelstellingen niet in de weg. Een getrapte puntentoekenning achten wij niet wenselijk, omdat dit de objectieve en onderling vergelijkbare beoordeling van verschillende vormen van klimaatbeleid bemoeilijkt. | 2026-08-20
3 | Nee | Vraag | Proportionaliteit voor distributeurs |  | Bijlage 6.0 Kwaliteitscriteria | Onder K3 Duurzaamheid worden 65 punten uitsluitend toegekend indien de inschrijvende organisatie beschikt over gevalideerde SBTi-doelstellingen. Bij het ontbreken daarvan worden voor dit onderdeel geen punten toegekend. Kan aanbestedende dienst toelichten waarom deze alles-of-nietsbeoordeling proportioneel wordt geacht voor een opdracht die openstaat voor ondernemingen met verschillende posities en schaalgroottes binnen de keten, waaronder distributeurs van medische hulpmiddelen met beperkte directe emissies en beperkte zelfstandige invloed op product- en ketenemissies? Hoe voorkomt aanbestedende dienst dat deze systematiek ondernemingen bevoordeelt die vanwege hun schaal, concernstructuur of positie als fabrikant over SBTi-validatie beschikken, ten opzichte van inschrijvers die aantoonbaar CO₂-reductiemaatregelen uitvoeren en beschikken over onafhankelijk gecertificeerd milieumanagement, maar niet over SBTi-validatie? Is aanbestedende dienst bereid voor dit onderdeel een getrapte of proportionele puntentoekenning toe te passen, waarbij naast SBTi ook punten worden toegekend voor andere concrete, meetbare en verifieerbare niveaus van klimaatbeleid? | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. De aanbestedende dienst heeft bewust gekozen voor een SBTi als objectief en extern verifieerbaar criterium voor wetenschappelijk onderbouwede klimaatdoelstellingen. SBTi geeft ons het vertrouwen dat uw klimaatdoelen bijdragen aan de klimaatopgave zoals in het klimaat akkoord vastgelegd. ISO 14001 of vergelijkbaar zegt alleen iets over je monitort en niet over de inhoud. Het milieumanagementsysteem is reeds als minimumeis opgenomen; afzondelijke CO2-reductiemaatregelen worden daarom niet aanvullend met punten gewaardeerd. Het werken met derden in de keten staat het beschikken over SBTi-gevalideerde klimaatdoelstellingen niet in de weg. Een getrapte puntentoekenning achten wij niet wenselijk, omdat dit de objectieve en onderling vergelijkbare beoordeling van verschillende vormen van klimaatbeleid bemoeilijkt. | 2026-08-20
4 | Nee | Vraag | EPD en fabrikantbewijs |  | Bijlage 6.0 | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat een EPD, LCA of ISO 14025-verklaring op productfamilieniveau van de fabrikant volstaat voor de puntentoekenning onder “Beschikbaarheid EPD”, indien de inschrijver optreedt als distributeur en niet als fabrikant? | Nee, voor de toekenning van punten op dit onderdeel worden uitsluitend Environmental Product Declarations (EPD type III) meegewogen die voldoen aan ISO-norm 14025 en de voorwaarden zoals omschreven in Bijlage 6.0 Kwaliteitscriteria. Andere levenscyclusanalyses of rapportages zonder een conforme EPD type III worden niet geaccepteerd. Een EPD type III op Productfamilieniveau is toegestaan conform omschreven in bijlage 6.1 De EPD type III mag van de fabrikant komen. | 2026-08-20
5 | Nee | Vraag | PFAS verklaring fabrikant |  | Bijlage 6.0 | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat een verklaring van de fabrikant over PFAS-houdende stoffen in het implantaatsysteem volstaat, gezien de inschrijver als distributeur doorgaans niet zelf de materiaal- en componentensamenstelling vaststelt? | Aanbestedende dienst bevestigt dat een verklaring van de fabrikant over PFAS-houdende stoffen in het implantaatsysteem volstaat. | 2026-08-20
6 | Nee | Vraag | Objectieve verificatiecriteria Brainlab |  | Bijlage 5, punt 3.9 | In Bijlage 5 Programma van Eisen - Wervelkolomimplantaten wordt geëist dat de producten veilig, stabiel en effectief bruikbaar zijn met het Brainlab Curve navigatiesysteem. Kan aanbestedende dienst nader specificeren welke objectieve criteria, testscenario’s of acceptatiecriteria worden gehanteerd om te bepalen of sprake is van voldoende integratie en compatibiliteit? | De aanbestedende dienst verwijst naar de eis en het bijbehorende indelingsvereiste zoals opgenomen in Bijlage 5 van het PvE. De beoordeling van de integratie en compatibiliteit met het Brainlab Curve navigatiesysteem vindt plaats aan de hand van de daar genoemde onderdelen: de technische integratie (koppeling, tracking, registratiemethoden, software-instellingen), de praktische bruikbaarheid in de OK-workflow, de klinische onderbouwing (bestaande ervaring, validatierapporten, certificeringen of testresultaten) en de risicobeheersing. De beoordelingscommissie toetst de beschrijving op duidelijkheid, volledigheid en aannemelijkheid van de integratie in de dagelijkse praktijk. | 2026-08-20
7 | Nee | Vraag | Verificatieperiode en kostenrisico |  | Bijlage 8a | De modelovereenkomsten bepalen dat de overeenkomst tijdens de eerste drie maanden kan worden ontbonden indien de integratie/compatibiliteit niet volledig voldoet, zonder recht op schadevergoeding of vergoeding van gemaakte kosten. Kan aanbestedende dienst verduidelijken welke toetsingscriteria, herstelmogelijkheden en overlegmomenten gelden voordat tot ontbinding wordt overgegaan? | Leverancier krijgt indien de integratie/compatibiliteit niet volledig voldoet een formele kennisgeving van de tekortkoming, een hersteltermijn, gezamenlijk overleg, en een gemotiveerde beslissing na afloop van de hersteltermijn. Dit is toegevoegd als artikel 4.5. in modelovereenkomsten 8a en 8b. | 2026-08-20
8 | Nee | Vraag | Herstelmogelijkheid bij technische onduidelijkheid |  | Bijlage 5, eis 3.9, Leidraad 4.1 | Is aanbestedende dienst bereid te bevestigen dat bij technische onduidelijkheden of herstelbare tekortkomingen in de Brainlab-integratie eerst een redelijke hersteltermijn wordt geboden voordat uitsluiting, terzijdelegging of ontbinding plaatsvindt? | Indien een tekortkoming wordt geconstateerd in de Brainlab-integratie, wordt na formele kennisgeving een termijn van 3 weken toegekend om deze te herstellen. | 2026-08-20
9 | Nee | Vraag | Geen minimumafname |  | Bijlage 8a, Leidraad 1.5 | De stukken bepalen dat historische aantallen indicatief zijn en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Kan aanbestedende dienst aangeven of er enige minimumafname, minimumomzet of bandbreedte wordt gegarandeerd, gelet op de aanzienlijke investeringen in consignatievoorraad, instrumentensets, implementatie en klinische ondersteuning | Nee, de aanbestedende dienst garandeert geen minimumafname, minimumomzet of bandbreedte. De verstrekte historische gegevens zijn uitsluitend indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. | 2026-08-20
10 | Nee | Vraag | Buitencontractuele inkoop 15% / 5% |  | Bijlage 5, punt 2.9 /2.10 | Het PvE geeft Amsterdam UMC het recht om tot 15% en Dijklander tot 5% buiten de gecontracteerde leverancier om in te kopen op medische gronden. Kan aanbestedende dienst verduidelijken hoe dit percentage wordt berekend, per ziekenhuis, per kalenderjaar en over welke omzetbasis? | Het genoemde percentage voor inkoop buiten de gecontracteerde leverancier om op medische gronden wordt per instelling berekend per kalenderjaar op basis van de totale gerealiseerde jaaromzet binnen de betreffende overeenkomst van het desbetreffende ziekenhuis. | 2026-08-20
11 | Nee | Vraag | Innovatie zonder prijsverhoging |  | Bijlage 5, punt 2.6, 2.7 | In het PvE en de overeenkomsten staat dat toekomstige innovaties, productverbeteringen en nieuwe generaties tegen maximaal de prijs van het oorspronkelijke vergelijkbare product moeten worden aangeboden. Kan aanbestedende dienst verduidelijken of dit ook geldt voor wezenlijk nieuwe producten met aantoonbaar hogere kostprijs of klinische meerwaarde, of alleen voor één-op-één vervanging van uitlopende producten? | De aanbestedende dienst kan bevestigen dat het uitgangspunt van kostenneutraliteit uitsluitend geldt voor producten die een eerder gecontracteerd product direct vervangen, in de zin dat de vorige versie uit de handel wordt genomen. Voor deze één-op-één vervangingen blijft het uitgangspunt van kostenneutraliteit van kracht. Voor wezenlijk nieuwe producten, nieuwe generaties of innovaties met aantoonbare meerwaarde wordt de prijsstelling niet vooraf begrensd. De inschrijver werkt de prijsstelling uit en motiveert deze conform de criteria zoals beschreven in bijlage 6.0, onderdeel K2 Innovatie, punt 4 (Prijsbeleid bij innovatie). Hierbij gaat de inschrijver in op aspecten als prijstransparantie, de verhouding van de prijs van het innovatieve product ten opzichte van het te vervangen product, eventuele introductiekortingen of evaluatieprijzen, de contractuele borging van prijzen en het voorkomen van eenzijdige doorbelasting van innovatiekosten. De aanbestedende dienst toetst een voorgestelde prijsstelling op proportionaliteit, waarbij rekening wordt gehouden met de aantoonbare meerwaarde en eventueel hogere kostprijs van het betreffende product. Aangepaste eis 2.7 is dienovereenkomstig aangepast en sluit naadloos aan op de uitvraag onder K2 Innovatie. | 2026-08-20
12 | Nee | Vraag | Tegenstrijdigheid 24 uur versus 48 uur |  | Bijlage 5, punt 10.1 | Bijlage 5 Programma van Eisen - Wervelkolomimplantaten bepaalt dat bestellingen vóór 14.00 uur binnen 24 uur worden geleverd, terwijl Bijlage 8a model raamovereenkomst Amsterdam UMC Wervelkolomimplantaten bepaalt dat producten besteld vóór 12.00 uur maximaal 48 uur later vóór 14.00 uur worden geleverd. Welke termijn prevaleert? | De modelovereenkomst is aangepast, 48 is nu 24 uur. | 2026-08-20
13 | Nee | Vraag | Leverbetrouwbaarheid 95% |  | Bijlage 5 punt 10.2 | Kan aanbestedende dienst specificeren hoe de leverbetrouwbaarheid van 95% wordt gemeten: per orderregel, per order, per ziekenhuis, per kwartaal of per jaar? | De leverbetrouwbaarheid van 95% wordt gemeten op basis van het percentage tijdig en volledig geleverde orderregels per kwartaal per deelnemende ziekenhuislocatie. | 2026-08-20
14 | Nee | Vraag | Extra instrumentensets |  | Bijlage 5 punt 2.11 / 2.12 | Het PvE bepaalt dat aanvullende instrumentensets die tijdens de looptijd noodzakelijk blijken kosteloos in bruikleen moeten worden verstrekt. Kan aanbestedende dienst aangeven welke objectieve criteria gelden voor “noodzakelijk”, hoeveel aanvullende sets redelijkerwijs kunnen worden verlangd, en of hiervoor een plafond of overlegmechanisme geldt | De aanbestedende dienst bevestigt dat er geen sprake is van een onbeperkte verplichting. De behoefte aan aanvullende instrumentensets moet voortvloeien uit een objectieve noodzaak, zoals een toename van het aantal ingrepen of de introductie van een nieuwe operatietechniek met de gecontracteerde implantaten. Het uitgangspunt is dat de kosten van bruikleensets zijn verdisconteerd in de prijzen van de implantaten. Aanvullende sets worden daarom kosteloos in bruikleen verstrekt onder dezelfde condities als overeengekomen in de raamovereenkomst. Indien onvoorziene ontwikkelingen leiden tot een behoefte aan extra sets zonder evenredige volumegroei, treedt de aanbestedende dienst vooraf in overleg met de leverancier over de noodzaak, omvang en eventuele afwijkende financiële condities, alvorens een verdere verplichting ontstaat. | 2026-08-20
15 | Nee | Vraag | Innovatieroadmap en inspanningsverplichting |  | Bijlage 6.0 K2 | Onder K2 Innovatie wordt gevraagd om een innovatieroadmap, introductieplan en uitfaseringsplan voor de looptijd van de overeenkomst. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat een inschrijver die optreedt als distributeur deze onderdelen mag invullen op basis van de actuele roadmap, productinformatie en planning van de fabrikant van de aangeboden producten? Kan aanbestedende dienst tevens bevestigen dat toekomstige productontwikkelingen en verwachte introductiemomenten in de innovatieroadmap worden beoordeeld op concreetheid en realiteitswaarde, maar niet worden aangemerkt als een onvoorwaardelijke resultaatsverplichting van inschrijver, nu productontwikkeling, marktintroductie en de daarvoor vereiste CE-markering en MDR-conformiteit mede afhankelijk zijn van omstandigheden en besluitvorming bij de fabrikant en, waar van toepassing, de notified body? Kan aanbestedende dienst bevestigen dat wijzigingen in een bij inschrijving realistisch onderbouwde roadmap niet als tekortkoming worden aangemerkt, mits inschrijver aanbestedende dienst daarover tijdig en transparant informeert en waar mogelijk een passend alternatief aanbiedt? | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. 1. Aanbestedende dienst bevestigt dat een inschrijver die als distributeur optreedt de innovatieroadmap, het introductieplan en het uitfaseringsplan mag baseren op de informatie en planning van de fabrikant. 2. De plannen worden beoordeeld op basis van de gunningscriteria zoals vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten. 3. De innovatieroadmap betreft een inspanningsverplichting en planning naar de huidige stand van zaken; wijzigingen hierop vormen geen tekortkoming, mits inschrijver de aanbestedende dienst hierover tijdig en transparant informeert en passende oplossingen aandraagt. De roadmap dient echter als houvast voor een langetermijnsamenwerking, waarin aanbestedende dienst en leverancier samen optrekken bij toekomstige innovaties. Een onrealistisch plan bij inschrijving is niet gewenst. Herhaalde of onvoldoende onderbouwde afwijkingen kunnen leiden tot een tekortkoming. | 2026-08-20
16 | Nee | Vraag | Weging kwaliteitscriteria |  | Bijlage 6.0 K1 | In Bijlage 6.0 worden per kwaliteitscriterium verschillende beoordelingsaspecten genoemd. Voor K1 betreft dit onder meer verpakking, hanteerbaarheid, robuustheid, intuïtiviteit, correctiemogelijkheden en overzichtelijkheid van de netten. Voor K2 betreft dit onder meer innovatieroadmap, introductieplan, uitfaseringsplan, prijsbeleid, duurzaamheid van innovaties en opleiding/kennisoverdracht. Kan aanbestedende dienst per kwaliteitscriterium verduidelijken of deze beoordelingsaspecten onderling gelijk wegen, dan wel of bepaalde aspecten zwaarder meewegen dan andere? Indien sprake is van een verschillende weging, kan aanbestedende dienst deze weging of relatieve zwaarte nader toelichten? Daarnaast verzoeken wij aanbestedende dienst toe te lichten hoe de beoordelingscommissie, mede gelet op de consensusbeoordeling, waarborgt dat de scoretoekenning voor alle inschrijvers op een transparante, consistente en controleerbare wijze plaatsvindt. | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. De in Bijlage 6.0 genoemde beoordelingsaspecten per kwaliteitscriterium wegen in beginsel gelijk. De beoordelingscommissie beoordeelt de inschrijving integraal op het betreffende kwaliteitscriterium (K1 respectievelijk K2), waarbij alle genoemde aspecten in onderlinge samenhang worden bezien. Er is geen sprake van een afzonderlijke mathematische (sub)weging per individueel aspect. De beoordelingsprocedure vindt plaats zoals beschreven in paragraaf 4.2 (Fase 4a) in de leidraad. De in bijlage 6.0 genoemde beoordelingsaspecten dienen als leidraad en concrete handvatten voor de commissie om tot een evenwichtig oordeel te komen over de kwaliteit van de inschrijving op dat criterium. De motivering voor de toegekende scores per inschrijver en per criterium, inclusief eventuele discussiepunten en de wijze van consensusbereiking, wordt vastgelegd in een verslag van de consensusbespreking, welke de basis vormt voor de gunningsbeslissing en controleerbaarheid biedt. | 2026-08-20
17 | Nee | Vraag | IEC 60601 |  | Bijlage 5 punt 1.1 | In PvE-eis 1.1 wordt naast MDR ook IEC 60601 genoemd als toepasselijke norm voor het aangeboden pakket wervelkolomimplantaten en instrumentarium. Kan aanbestedende dienst verduidelijken op welke onderdelen van het aangeboden pakket IEC 60601 van toepassing wordt geacht? Begrijpen wij juist dat IEC 60601 uitsluitend relevant is voor medische elektrische apparatuur of systemen, en niet voor passieve implantaten en niet-elektrisch handinstrumentarium? Indien IEC 60601 toch als eis wordt gehandhaafd, kan aanbestedende dienst aangeven welk specifiek elektrisch medisch hulpmiddel door inschrijver wordt geacht te leveren? | De IEC 60601 is niet van toepassing op de implantaten en het conventionele instrumentarium zelf, maar wel op de Brainlab navigatieapparatuur en op het gehele medisch elektrische systeem dat ontstaat wanneer deze componenten samen worden gebruikt. De systeemveiligheid van de combinatie moet worden beoordeeld volgens IEC 60601-1, waarbij de fabrikant van het navigatiesysteem de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor de elektrische veiligheid en prestaties van het systeem. | 2026-08-20
18 | Nee | Vraag | Indexatie |  | Bijlage 5 punt 2.5 | In de conceptovereenkomst is bepaald dat gedurende de eerste twee contractjaren geen prijsindexatie mogelijk is en dat eventuele prijsaanpassingen daarna zijn gemaximeerd op 1,5% per jaar. Gezien de meerjarige looptijd van de overeenkomst en de aanzienlijke kostenontwikkelingen binnen de medische hulpmiddelensector, waaronder loon-, productie-, logistieke en MDR-gerelateerde kosten, verzoeken wij aanbestedende dienst toe te lichten op welke gronden voor deze beperking is gekozen. Is aanbestedende dienst bereid de indexatiebepaling aan te passen en prijsaanpassingen toe te staan op basis van een objectieve externe indexeringsmethodiek, bijvoorbeeld de jaarlijkse NZa-indexatie dan wel een andere algemeen aanvaarde index, zonder toepassing van een vaste bovengrens van 1,5%? Indien aanbestedende dienst niet bereid is de indexatiebepaling aan te passen, kan zij dan motiveren waarom gedurende de eerste twee contractjaren geen enkele prijsaanpassing mogelijk is en waarom een maximale indexatie van 1,5% per jaar voor de resterende contractduur als marktconform wordt beschouwd? | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. Naar aanleiding van de eerdere marktconsultatie is reeds een stap gemaakt ter tegemoetkoming. Het is aan de inschrijver om bij het doen van een inschrijving rekening te houden met de genoemde risico's en onzekerheden. De keuze om al dan niet in te schrijven, alsmede de hoogte van het inschrijvingsbedrag, is een commerciële afweging die bij de inschrijver berust. De voorgestelde jaarlijkse NZA-indexatie vanaf de start van de overeenkomst wordt dan ook niet overgenomen. | 2026-08-20
19 | Nee | Vraag | implantreductiesysteem |  | Bijlage 5 punt 3.5 | In Bijlage 5, paragraaf 3.5, wordt gesteld: "Het aangeboden systeem omvat transversale haken, dwarsconnectoren en side-to-side connectoren. Bij het percutane systeem wordt reductie uitgevoerd met een implantreductiesysteem; niet met een click-on reductiesysteem." Kan aanbestedende dienst nader specificeren wat onder een "click-on reductiesysteem" wordt verstaan? Meer specifiek verzoeken wij te verduidelijken welke technische kenmerken hierbij bepalend zijn en of aanbestedende dienst hiermee bijvoorbeeld doelt op systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van geïntegreerde of tijdelijke extensietabs/reductietorens aan de schroef voor het uitvoeren van reductie. Indien een specifieke technische oplossing wordt uitgesloten, verzoeken wij aanbestedende dienst tevens de functionele en klinische achtergrond van deze eis nader toe te lichten. | Ter correctie meldt de aanbestedende dienst dat er geen specifieke voorkeur is voor een geïntegreerde tab of een tijdelijke extensietab/reductietoren. Bijlage 5, eis 3.5 (nu eis 3.6) is dienovereenkomstig aangepast. | 2026-08-20
20 | Nee | Vraag | Houdbaarheidsperiode implantaten |  | Bijlage 5 punt 6.3 / 6.7 | In het Programma van Eisen is enerzijds opgenomen dat implantaten bij levering nog minimaal 24 maanden houdbaar dienen te zijn. Daarnaast is bepaald dat implantaten met een resterende houdbaarheid van minder dan 12 maanden kosteloos moeten worden omgeruild voor eenzelfde implantaat met een resterende houdbaarheid van minimaal 24 maanden, waarbij de verantwoordelijkheid volledig bij aanbieder ligt. Is aanbestedende dienst het met inschrijver eens dat de combinatie van deze eisen mogelijk strijdig is met de in deze aanbesteding geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen, nu hierdoor medisch hulpmiddelen die nog veilig en volledig bruikbaar zijn voortijdig uit de voorraad kunnen worden verwijderd? Naar de mening van inschrijver kan dit leiden tot extra transportbewegingen, herverdeling tussen ziekenhuizen en in voorkomende gevallen zelfs vernietiging van nog bruikbare implantaten. Dit lijkt moeilijk verenigbaar met het streven naar beperking van verspilling en verduurzaming van de zorgketen. Is aanbestedende dienst bereid deze eisen te heroverwegen en een minimale resterende houdbaarheid van 12 maanden te accepteren, mits leverancier en ziekenhuis gezamenlijk adequaat voorraadbeheer voeren en toepassing binnen de geldende houdbaarheidstermijn is gewaarborgd? | De Opdrachtgever kan akkoord gaan met een expiratiedatum van minimaal 12 maanden in plaats van 24 maanden. Om onnodige verspilling te voorkomen, dienen echter duidelijke retourvoorwaarden te worden opgenomen. Het is ongewenst dat implantaten die in maand 8 van de 12 maanden nog niet zijn verbruikt, reeds moeten worden afgevoerd. Gezien de implantaten in consignatie worden geleverd, is een adequaat voorraadbeheer de verantwoordelijkheid van de Leverancier. Dit omvat onder andere het tijdig roteren en vervangen van implantaten waarvan de expiratiedatum nadert, zodat de continuïteit van de zorg niet in gevaar komt. | 2026-08-20
21 | Nee | Vraag | Overname huidige voorraad |  | Bijlage 5 punt 6.10 | In het Programma van Eisen is opgenomen dat inschrijver verplicht is aantoonbaar te streven naar overname van medisch-technisch geschikte en economisch verantwoord over te nemen voorraad van de vorige leverancier en een dergelijke overname slechts onder opgave van zwaarwegende redenen mag weigeren. Inschrijver acht deze eis niet passend voor de onderhavige productgroep. Een nieuwe leverancier kan voorraad van een andere fabrikant in de regel niet zelfstandig distribueren, inzetten of opnieuw in de markt brengen. Daarnaast kunnen MDR-verplichtingen, kwaliteitsprocedures, traceerbaarheidseisen, opslagcondities, garantieverplichtingen en aansprakelijkheidsrisico's aan een dergelijke overname in de weg staan. Verder kan een verplichte overname juist leiden tot economische schade, afwaardering of zelfs vernietiging van producten, hetgeen naar de mening van inschrijver niet verenigbaar is met de duurzaamheidsdoelstellingen van deze aanbesteding. Kan aanbestedende dienst deze eis daarom laten vervallen en bevestigen dat de afwikkeling van eventuele restvoorraden uitsluitend de verantwoordelijkheid blijft van de zittende leverancier en de betreffende fabrikant? | De eis wordt niet verwijderd, maar wel aangescherpt en verduidelijkt. Het uitgangspunt is dat de huidige voorraad van de zittende leverancier eerst wordt opgemaakt alvorens de overgang naar de nieuwe leverancier plaatsvindt. De verplichting tot overname van voorraad beperkt zich uitsluitend tot overgebleven restartikelen die niet meer opgemaakt kunnen worden omdat de bijbehorende implantaten reeds zijn opgemaakt. Dit betreft uitsluitend gekochte implantaten die niet in consignatie bij de zittende leverancier staan. De aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat MDR-verplichtingen, traceerbaarheidseisen en aansprakelijkheidsrisico's een rol kunnen spelen. Indien een inschrijver op basis van dergelijke zwaarwegende redenen een overname niet mogelijk acht, kan zij dit motiveren, waarna de aanbestedende dienst hierover in overleg treedt. De nadere voorwaarden en afbakening van de overnameplicht worden in de overeenkomst hoofdstuk 4, artikel 4.6 vastgelegd. | 2026-08-20
22 | Nee | Vraag | Specificeren algemene verwijdersets |  | Bijlage 5 punt 7.1.1 / 7.1.2 | In het Programma van Eisen is opgenomen dat Amsterdam UMC gedurende de contractperiode onder meer beschikt over: "Twee algemene verwijdersets". Kan aanbestedende dienst nader specificeren wat onder een algemene verwijderset wordt verstaan? Meer specifiek verzoeken wij aan te geven: welke instrumenten minimaal onderdeel dienen uit te maken van deze set; voor welke chirurgische indicaties en/of procedures deze set bedoeld is; of hiermee wordt gedoeld op een MIS-dilatatiesysteem (sequentiële dilatoren en werkkanalen), een retractor-/verwijdersysteem voor open chirurgie, dan wel een andere instrumentenset; en of deze set tevens geschikt dient te zijn voor Brainlab-navigatie. Verzoek aan aanbestedende dienst de eis zodanig te verduidelijken dat voor inschrijvers eenduidig vaststaat welke instrumentatie dient te worden aangeboden. | Onder een algemene verwijderset wordt verstaan: een set met schroevendraaiers in verschillende T-maten voor het verwijderen van eerder geplaatste systemen. De set hoeft niet integreerbaar te zijn met het Brainlab navigatiesysteem. De eis is dienovereenkomstig verduidelijkt. | 2026-08-20
23 | Nee | Vraag | Beoordeling Innovatie |  | Bijlage 6.0 K2 | Onder gunningscriterium K2 Innovatie wordt inschrijvers gevraagd inzicht te geven in toekomstige productontwikkelingen, innovaties en een innovatieroadmap gedurende de looptijd van de overeenkomst. Kan aanbestedende dienst verduidelijken in hoeverre binnen de beoordeling onderscheid wordt gemaakt tussen: uitbreidingen of vernieuwingen van een bestaand productportfolio; nieuwe productlijnen die bestaande producten vervangen of opvolgen en daarbij beschikken over aanvullende functionaliteiten of producteigenschappen; en innovaties die aantoonbaar leiden tot een significante verbetering van patiëntuitkomsten, behandelmogelijkheden, veiligheid of klinische resultaten. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat binnen de beoordeling primair waarde wordt toegekend aan de aantoonbare klinische meerwaarde van een innovatie en niet uitsluitend aan de omvang van een innovatieroadmap, het aantal aangekondigde productintroducties of de aanwezigheid van aanvullende producteigenschappen waarvan de klinische meerwaarde nog niet aantoonbaar is? Kan aanbestedende dienst daarnaast bevestigen dat een innovatie die betrekking heeft op een specifiek indicatiegebied gelijkwaardig kan worden gewaardeerd aan een innovatie die een breder deel van het behandelpallet raakt, mits de klinische meerwaarde voor de betreffende patiëntengroep objectief aantoonbaar is? | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. 1. Het criterium K2 Innovatie kent geen afzonderlijke weging per type innovatie. De beoordelingscommissie beoordeelt het totale innovatieplan, waarbij alle zes subaspecten (roadmap, introductieplan, uitfaseringsplan, prijsbeleid, duurzaamheid en opleiding) in samenhang worden meegewogen. Bij de beoordeling van de innovatieroadmap en het introductieplan let de commissie op de relevantie voor de uitvoeringspraktijk van Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis en op het door de inschrijver te leveren bewijs van meerwaarde van de innovatie voor patiënt en ziekenhuis. Innovaties met aantoonbare klinische meerwaarde zullen daarmee in het algemeen als relevanter worden beschouwd dan louter productuitbreidingen zonder een dergelijke onderbouwing. 2. De aanbestedende dienst bevestigt dat de omvang van de innovatieroadmap of het aantal aangekondigde productintroducties op zichzelf niet leidend is voor de score. De beoordelingscommissie beoordeelt de concreetheid, realiteitswaarde en relevantie van de voorgestelde innovaties, alsmede het door de inschrijver geleverde bewijs van meerwaarde voor patiënt en ziekenhuis. De aanbestedende dienst merkt echter op dat de score op K2 Innovatie op basis van alle zes subaspecten in samenhang wordt bepaald, en niet uitsluitend op basis van de klinische meerwaarde van innovaties. 3. De aanbestedende dienst bevestigt dat een innovatie die betrekking heeft op een specifiek indicatiegebied gelijkwaardig kan worden gewaardeerd aan een innovatie met een bredere toepassing, mits de relevantie en meerwaarde voor de uitvoeringspraktijk van Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis aantoonbaar zijn. De beoordelingscommissie toetst hierbij of de innovatie daadwerkelijk relevant is voor de betreffende patiëntengroep en de praktijk van beide ziekenhuizen. | 2026-08-20
24 | Nee | Vraag | percutane set |  | Bijlage 5 punt 3.1 | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat zowel herbruikbare als single-use uitvoeringen van hulpmiddelen benodigd voor percutane plaatsing acceptabel zijn, mits wordt voldaan aan alle overige eisen uit het PvE en de MDR? | Gezien de duurzaamheidsdoelstellingen van Amsterdam UMC wordt de voorkeur gegeven aan herbruikbare hulpmiddelen indien beschikbaar. | 2026-08-20
25 | Nee | Vraag | VBS vervanging |  | Bijlage 6.0 K4 | Onder gunningscriterium K4 wordt verwezen naar het assortiment vertebral body stents, ballonnen en bijbehorende artikelen. In het prijzenblad worden hiervoor specifiek VBS-artikelen uitgevraagd. Kan aanbestedende dienst verduidelijken of binnen K4 uitsluitend systemen gebaseerd op het Vertebral Body Stenting-principe worden geaccepteerd, dan wel of ook andere technieken voor vertebrale reconstructie of augmentatie in aanmerking komen indien deze op basis van de beoogde klinische toepassing en objectieve product- of klinische documentatie als functioneel gelijkwaardig alternatief kunnen worden beschouwd? Indien alternatieve technieken worden geaccepteerd, verzoeken wij aanbestedende dienst nader toe te lichten aan de hand van welke objectieve criteria de functionele gelijkwaardigheid wordt beoordeeld. | De aanbestedende dienst kan bevestigen dat binnen K4 niet uitsluitend systemen gebaseerd op het Vertebral Body Stenting-principe worden geaccepteerd. Ook andere technieken voor vertebrale reconstructie of augmentatie komen in aanmerking, mits deze de beoogde klinische toepassing dekken: het percutaan bieden van anterieure geaugmenteerde ondersteuning van het wervellichaam bij fracturen en tumoren. Gunningscriterium K4 is dienovereenkomstig aangepast en geformuleerd als VBS dan wel functioneel vergelijkbaar. Het prijzenbladonderdeel is overeenkomstig hernoemd. De functionele gelijkwaardigheid wordt beoordeeld op toepasbaarheid en workflow in de operatiekamer, aan de hand van de door de inschrijver aangeleverde product- en/of klinische documentatie. Objectieve criteria uit de literatuur zijn, voor zover de aanbestedende dienst bekend, niet beschikbaar. Indien wetenschappelijk onderbouwde criteria bestaan, zal de aanbestedende dienst deze hanteren. | 2026-08-20
26 | Nee | Vraag | Grondslag Coppa |  | Bijlage 8c, artikel 1 en artikel 2 | In Bijlage 8c is bepaald dat leverancier aan Coppa een vergoeding van 2% betaalt over de bij Dijklander gerealiseerde omzet. De grondslag is ruim geformuleerd en omvat onder meer afwijkende producten en diensten, aanvullende afspraken, nieuwe overeenkomsten en opdrachten die na afloop van de contractduur worden uitgevoerd of betaald. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de vergoeding uitsluitend wordt berekend over de daadwerkelijk door Dijklander betaalde netto-omzet exclusief btw die rechtstreeks voortvloeit uit de onderhavige aanbesteding en raamovereenkomst? Kan aanbestedende dienst tevens bevestigen dat omzet uit afzonderlijke toekomstige overeenkomsten, producten of diensten die geen onderdeel vormen van de onderhavige opdracht niet automatisch onder de 2%-vergoeding valt? Ten slotte verzoeken wij te bevestigen dat inschrijvers deze vergoeding van 2% als kostencomponent in hun aangeboden all-in prijzen mogen verwerken. | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. De vergoeding zal uitsluitend worden berekend over de daadwerkelijk door Dijklander betaalde netto-omzet exclusief btw die rechtstreeks voortvloeit uit de onderhavige aanbesteding en raamovereenkomst. Toekomstige productgroepen vallen niet onder deze aanvraag. Het is aan de aanbieder dit kostencomponent te verwerken in de prijsstelling. Dijklander is akkoord, wanneer dit component met een open calculatie zichtbaar is in de prijsopgave. | 2026-08-20
27 | Nee | Vraag | VBS in prijzenblad |  | Bijlage 6.1 | In het prijzenblad is Vertebral Body Replacement als afzonderlijke artikelgroep opgenomen. In het rekenblad zijn daarnaast een algemeen prijsplafond van EUR 1.032.958 en een afzonderlijk prijsplafond van EUR 44.710 voor Vertebral Body Replacement opgenomen. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de totaalprijs van de Vertebral Body Replacement-artikelen niet wordt opgeteld bij de algemene inschrijfprijs waarop het prijsplafond van EUR 1.032.958 en de score voor het gunningscriterium Prijs worden toegepast? Begrijpen wij juist dat voor Vertebral Body Replacement uitsluitend afzonderlijk wordt getoetst of de inschrijfsom voor deze artikelen onder het prijsplafond van EUR 44.710 blijft, met als gevolg dat bij volledige aanbieding van het gevraagde assortiment en een inschrijfsom onder dit afzonderlijke plafond 50 punten onder K4 worden toegekend? Kan aanbestedende dienst tevens bevestigen wat het gevolg is indien de Vertebral Body Replacement-artikelen wel volledig worden aangeboden, maar de inschrijfsom voor deze artikelen hoger is dan EUR 44.710: leidt dit uitsluitend tot nul punten op K4, of heeft dit tevens gevolgen voor de geldigheid van de gehele inschrijving? | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. Aanbestedende dienst bevestigt dat de artikelgroep Vertebral Body Replacement separaat wordt getoetst binnen gunningscriterium K4 en niet wordt opgeteld bij de algemene inschrijfprijs waarop het prijsplafond van EUR 1.032.958 van toepassing is. Bij een volledige aanbieding van het gevraagde assortiment en een inschrijfsom onder het afzonderlijke prijsplafond van EUR 44.710 worden 50 punten toegekend onder K4. Indien de inschrijfsom voor Vertebral Body Replacement het afzonderlijke prijsplafond van EUR 44.710 overschrijdt, leidt dit uitsluitend tot toekenning van nul punten op criterium K4 en leidt dit niet tot uitsluiting of ongeldigheid van de gehele inschrijving. | 2026-08-20
28 | Nee | Vraag | Kosten huursets |  | Bijlage 6.1 | In de toelichting bij het prijzenblad is bepaald dat de aangeboden artikelprijzen inclusief verrekening van het bruikle­eninstrumentarium zijn en dat geen aanvullende kosten in rekening kunnen worden gebracht. Tegelijkertijd dient onderaan het prijzenblad een prijs te worden vermeld voor huursets indien extra sets nodig zijn. Kan aanbestedende dienst verduidelijken op welke wijze de kosten van het contractueel vereiste bruikle­eninstrumentarium in de prijsbeoordeling worden betrokken? Begrijpen wij juist dat de kosten van alle instrumentensets die op grond van Bijlage 5 bij aanvang van de overeenkomst verplicht in bruikleen moeten worden verstrekt, volledig moeten worden verdisconteerd in de stuksprijzen van de implantaten en daarom indirect meetellen in de algemene inschrijfprijs en het algemene prijsplafond? Kan aanbestedende dienst tevens bevestigen dat voor deze initiële contractueel voorgeschreven instrumentensets geen afzonderlijke huurprijs in rekening mag worden gebracht? | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. Dat begrijpt u juist. De kosten voor het op grond van Bijlage 5 contractueel verplichte bruikleeninstrumentarium dienen volledig te worden verdisconteerd in de aangeboden stuksprijzen van de implantaten. Deze kosten maken zodoende integraal onderdeel uit van de inschrijfprijs en het prijsplafond. Voor deze initiële instrumentensets mag geen afzonderlijke huurprijs in rekening worden gebracht. De op het prijzenblad gevraagde huurprijs ziet uitsluitend op eventuele additionele huursets buiten het verplichte bruikleeninstrumentarium, zodat de Opdrachtgever vooraf inzicht heeft in de toepasselijke tarieven en niet voor onverwachte kosten komt te staan. | 2026-08-20
29 | Nee | Vraag | Prijzen extra huursets |  | Bijlage 6.1 | Onderaan het prijzenblad wordt gevraagd om bruto prijs, korting en netto prijs te vermelden voor huursets indien extra sets nodig zijn. Voor deze huursets zijn echter geen aantallen, verwachte afname, berekeningsformule of afzonderlijk prijsplafond opgenomen. Kan aanbestedende dienst verduidelijken: of de prijzen voor extra huursets onderdeel vormen van de algemene inschrijfprijs; of deze prijzen meetellen voor het algemene prijsplafond en de score op het gunningscriterium Prijs; op basis van welke aantallen of gebruiksduur deze kosten worden beoordeeld; of sprake is van een prijs per dag, per week, per ingreep of per huurperiode; en onder welke omstandigheden deze huurprijzen daadwerkelijk in rekening mogen worden gebracht? Kan aanbestedende dienst tevens verduidelijken hoe deze mogelijkheid tot het rekenen van huurkosten zich verhoudt tot PvE-eis 2.11, waarin is bepaald dat aanvullende instrumentensets die tijdens de looptijd noodzakelijk blijken kosteloos in bruikleen worden verstrekt? | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. De prijzen voor extra huursets maken geen onderdeel uit van de algemene inschrijfprijs en tellen niet mee voor de beoordeling van het gunningscriterium Prijs of het prijsplafond. Een eventuele huurprijs geldt per set per ingreep en mag uitsluitend in rekening worden gebracht bij incidentele pieken buiten de overeengekomen vaste bruikleenomvang. De Opdrachtgever verzoekt de Inschrijver desalniettemin de huurprijs per set per ingreep op te geven, zodat de Opdrachtgever vooraf inzicht heeft in de toepasselijke tarieven en niet voor onverwachte kosten komt te staan. | 2026-08-20
30 | Nee | Vraag | Prijsplafond |  | Bijlage 6.1 | Uit Bijlage 6.1 volgt op basis van de opgenomen historische aantallen en prijzen een historische jaarwaarde van EUR 1.215.244,91. Het prijsplafond van EUR 1.032.958 ligt circa 15% lager, terwijl de ondergrens voor de maximale prijsscore van EUR 878.014,30 circa 27,75% onder deze historische jaarwaarde ligt. Tegelijkertijd omvat de huidige uitvraag omvangrijke all-inverplichtingen, waaronder consignatie bij twee ziekenhuizen, bruikle­eninstrumentarium, implementatie, klinische ondersteuning, onderhoud, vervanging en logistiek, zonder dat deze kosten afzonderlijk in rekening mogen worden gebracht. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de prijzen en uitgangspunten waarop de historische jaarwaarde is gebaseerd reeds een vergelijkbare scope, volumes, instrumentensets, dienstverlening en contractuele risico’s omvatten als de huidige uitvraag? Indien dit niet het geval is, ontbreekt een gelijkwaardige vergelijkingsbasis. Is aanbestedende dienst daarom bereid het prijsplafond te verhogen dan wel de bepaling dat overschrijding tot ongeldigheid leidt te laten vervallen, zodat inschrijvers een marktconforme en kostendekkende aanbieding kunnen indienen? Is aanbestedende dienst daarnaast bereid de ondergrens te heroverwegen, nu deze maximale prijspunten stimuleert bij een prijsniveau dat circa 27,75% onder de historische jaarwaarde ligt? | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. De aanbestedende dienst kan bevestigen dat de historische jaarwaarde is gebaseerd op een vergelijkbare scope als de huidige uitvraag. Naar aanleiding van de eerdere marktconsultatie is reeds een stap gemaakt ter tegemoetkoming. Het prijsplafond en de ondergrens worden ongewijzigd gehandhaafd. | 2026-08-20
31 | Nee | Vraag | Mapping historische artikelen |  | Bijlage 6.1 | Het prijzenblad is opgebouwd op basis van historische artikelen, artikelomschrijvingen en afnameaantallen van het momenteel gebruikte assortiment. Inschrijvers kunnen een anders samengesteld, functioneel gelijkwaardig systeem aanbieden waarbij niet ieder historisch artikel noodzakelijkerwijs een afzonderlijke één-op-éénequivalent kent. Kan aanbestedende dienst verduidelijken hoe inschrijvers in dat geval het prijzenblad moeten invullen? Kan één aangeboden artikel aan meerdere historische regels worden gekoppeld indien hetzelfde aangeboden artikel functioneel meerdere huidige artikelnummers vervangt? Kan aanbestedende dienst tevens bevestigen of alle regels met een historisch aantal groter dan nul verplicht van een afzonderlijke netto stuksprijs moeten worden voorzien en hoe moet worden omgegaan met historische artikelen die bij het aangeboden systeem niet afzonderlijk nodig zijn of reeds onderdeel vormen van een andere steriele kit? | Deze vraag omvat meerdere deelvragen; wij ontvangen deze graag per afzonderlijke vraag. De aanbestedende dienst kan bevestigen dat een aangeboden artikel aan meerdere historische regels kan worden gekoppeld indien hetzelfde aangeboden artikel functioneel meerdere huidige artikelnummers vervangt. Het prijzenblad wordt hiervoor aangepast: er wordt een extra kolom toegevoegd waarin de inschrijver de aantallen kan doorgeven en, indien nodig, kan aanpassen. De inschrijver is verplicht om in de kolom "toelichting" te motiveren waarom en hoe aangeboden artikelen worden gekoppeld aan historische regels. De beoordeling of een aangeboden artikel een juiste functionele equivalent is, is te allen tijde onderworpen aan het oordeel van de betrokken arts. Alle regels met een historisch aantal groter dan nul dienen te worden voorzien van een netto stuksprijs. Indien een historisch artikel bij het aangeboden systeem niet afzonderlijk nodig is of reeds onderdeel vormt van een andere steriele kit, vermeldt de inschrijver dit in de kolom "toelichting" en koppelt hij het betreffende artikel aan het aangeboden artikel dat dit vervangt of omvat. Indien u gebruik maakt van aangapaste aantallen (in verband met het aanbieden van een alternatief system) dient u in tabblad "rekenblad" cel D2 te beantwoorden met "ja". De verantwoordelijkheid ligt bij de inschrijver om zo goed en volledig mogelijk een functioneel equivalent aan te wijzen voor elk historisch artikel. Onvolledig of onvoldoende gemotiveerd ingevulde regels kunnen leiden tot afwijzing van de inschrijving. | 2026-08-20
32 |  |  | Prijzenblad | Prijzenblad | Rekenblad | Op basis van onze analyse achten wij het opgegeven prijsplafond en ondergrens op dit moment absoluut niet realistisch in verhouding tot de beoogde scope, kwaliteitsambitie en contractuele randvoorwaarden van de voorgenomen aanbesteding. In de eerdere marktconsultatie is de hoogte hiervan ook aan de orde geweest en is er duidelijk een ander advies hierover gegeven. Het risico bestaat dat de gestelde doelstelling, namelijk het verkrijgen van hoogwaardige wervelkolomimplantaten en het selecteren van een leverancier die expertise heeft in wervelkolomchirurgie en die garant staat voor kwaliteit, veiligheid en leverbetrouwbaarheid hiermee niet wordt behaald. Wij verzoeken u daarom het prijsplafond en ondergrens te heroverwegen en te verhogen met minimaal 20% zoals ook in de marktconsultatie is aangegeven. | Naar aanleiding van de eerdere marktconsultatie is reeds een stap gemaakt ter tegemoetkoming aan de signalen uit de markt. De aanbestedende dienst ziet onvoldoende aanleiding om het prijsplafond en de ondergrens op dit moment nader te herzien, aangezien onvoldoende concreet en verifieerbaar is onderbouwd waarom de huidige grenzen niet realistisch zijn en waarom een verhoging met minimaal 20% noodzakelijk is. Het prijsplafond en de ondergrens worden ongewijzigd gehandhaafd. | 2026-08-21
33 |  |  | Algemeen | Programma van Eisen | Ja / Nee vragen | Wij constateren dat het Programma van Eisen een groot aantal inhoudelijke ja/nee-vragen bevat zonder dat uit de aanbestedingsstukken blijkt welke beoordelingswaarde aan een positief of negatief antwoord wordt toegekend. Kunt u aangeven of en zo ja, welke vragen gelden als knock out criteria of als minimum eis? | Alle eisen in Bijlage 5 (Programma van Eisen) betreffen minimumeisen (knock-out criteria). Inschrijvers dienen onvoorwaardelijk aan alle gestelde eisen te voldoen en deze in het formulier met 'Ja' te bevestigen. Indien niet aan alle eisen wordt voldaan, wordt de inschrijving terzijde gelegd (zie paragraaf 4.2, Fase 3 van de Inschrijvingsleidraad). | 2026-08-21
34 |  |  | Algemeen | Programma van Eisen | Ja / Nee vragen | Wij constateren dat het Programma van Eisen een groot aantal inhoudelijke ja/nee-vragen bevat zonder dat uit de aanbestedingsstukken blijkt welke beoordelingswaarde aan een positief of negatief antwoord wordt toegekend. Kunt u in het PvE aangeven of en zo ja, welke vragen gelden als een wens en welke waarde(punten) hieraan toegekend worden? Is er sprake van belangrijke en zeer belangrijke wensen die een verschil in waarde/punten opleveren? | Nee. Alle punten in Bijlage 5 (Programma van Eisen) betreffen minimumeisen (knock-out criteria) waaraan onvoorwaardelijk moet worden voldaan. Er zijn geen wensen opgenomen in het Programma van Eisen. De wensen c.q. kwalitatieve gunningscriteria en de bijbehorende waardering en puntentoekenning zijn opgenomen in Bijlage 6.0 (Kwaliteitscriteria) en paragraaf 4.3 van de Inschrijvingsleidraad. | 2026-08-21
35 |  |  | Algemeen | Programma van Eisen | Ja / Nee vragen | Uit de leidraad lijkt naar voren te komen dat het invullen van het PvE geen verdere rol speelt in het beoordelingsproces. Is deze aanname juist of moeten wij dit anders interpreteren? | Nee, deze aanname is onjuist. Zie antwoord op vraag 2. Conform paragraaf 4.2 (Fase 3) van de Inschrijvingsleidraad wordt getoetst of de inschrijving onvoorwaardelijk voldoet aan alle eisen uit het Programma van Eisen (Bijlage 5). Alle eisen gelden als minimumeisen (knock-out criteria) en dienen met 'Ja' te worden bevestigd. Indien niet aan alle eisen wordt voldaan, wordt de inschrijving terzijde gelegd. | 2026-08-21
36 |  |  | Recall | Programma van Eisen | 1.9 | Leverancier acht deze bepaling niet proportioneel, aangezien het aantal recalls op zichzelf geen betrouwbare indicator is voor productkwaliteit of leveranciersprestaties. Recalls kunnen verschillen in aard, ernst en impact en maken onderdeel uit van het wettelijke kwaliteits- en veiligheidsproces. Leverancier stelt daarom voor om deze eis/wens te wijderen. | De aanbestedende dienst erkent dat het aantal recalls op zichzelf niet de enige indicator is voor productkwaliteit of leveranciersprestaties en dat recalls kunnen verschillen in aard, ernst en impact. De aanbestedende dienst stelt echter dat het registreren van meerdere recalls per kalenderjaar wel een signaalfunctie heeft die nader onderzoek rechtvaardigt. De eis is daarom als volgt aangepast: de aanbestedende dienst behoudt het recht om de overeenkomst te herzien en te heroverwegen indien meer dan één recallprocedure per kalenderjaar wordt geregistreerd, maar zal daarbij expliciet rekening houden met de aard, ernst en impact van de betreffende recalls. Alvorens tot herziening of heroverweging over te gaan, treft de aanbestedende dienst in overleg met de leverancier om de omstandigheden van de recalls gezamenlijk te beoordelen. Hierbij worden onder meer de aard en ernst van de recall, de impact op de patiëntveiligheid en continuïteit van zorg, de oorzaak, alsmede de door de leverancier genomen corrigerende en preventieve maatregelen meegewogen. Recalls die voortvloeien uit het wettelijke kwaliteits- en veiligheidsproces en die geen of beperkte impact hebben op de patiëntveiligheid of leveringszekerheid, leiden niet automatisch tot herziening of heroverweging van de overeenkomst. Hiermee wordt voldaan aan het verzoek van de leverancier om de proportionaliteit van de bepaling te waarborgen, terwijl de aanbestedende dienst haar zorgplicht ten aanzien van patiëntveiligheid en leveringszekerheid behoudt. | 2026-08-21
37 |  |  | Contract | Programma van Eisen | 2.3 en 2.4 | Diverse omvangrijke en langlopende overeenkomsten zijn actief tussen Aanbieder en AUMC en Aanbieder en Dijklander, waarbij er gezamelijk aanpassingen zijn gemaakt in de modelovereenkomst m.b.t. de AIVG afspraken. Wij verzoeken u hierbij om deze nieuwe overeenkomst ook daarmee in lijn te brengen. | Nee, omdat individuele afspraken uit andere of voorgaande contracten niet automatisch van toepassing zijn op deze aanbestedingsprocedure. De voorwaarden en conceptovereenkomsten zoals opgenomen in Bijlage 8a en 8b zijn onverkort van toepassing ter waarborging van het gelijkheids- en transparantiebeginsel. | 2026-08-21
38 |  |  | Indexering | Programma van Eisen | 2.5 | Gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen en de volatiliteit in energie-, grondstoffen- en transportkosten, is het onmogelijk om de impact hiervan en de financiële risico’s voor een periode van 2 jaar adequaat en evenwichtig te beheersen. In deze opzet komen de risico's en deze onzekerheid eenzijdig bij leveranciers te liggen wat geen juist contractueel uitgangspunt kan en mag zijn. Dit geldt ook na de prijsvaste periode van 2 jaar waarna leverancier tot maximaal 1,5% NZA zou mogen indexeren, Op basis hiervan verzoeken wij u jaarlijkse indexatie vanaf de start van de overeenkomst op basis van de NZA materiele index mogelijk te maken aangezien ook de budgetten van ziekenhuizen hiermee jaarlijks worden gecompenseerd en de prijsrisico's niet volledig eenzijdig bij de leverancier komen te liggen over risico's die vooraf niet inzichtelijk zijn. | Naar aanleiding van de eerdere marktconsultatie is reeds een stap gemaakt ter tegemoetkoming. De aanbestedende dienst merkt op dat de stelling dat ziekenhuisbudgetten volledig worden gecompenseerd via de NZA-indexatie niet geheel juist is. Het prijsrisico ligt daardoor niet uitsluitend bij de leverancier, maar wordt ook door de ziekenhuizen gedragen. Het is aan de inschrijver om bij het doen van een inschrijving rekening te houden met de genoemde risico's en onzekerheden. De keuze om al dan niet in te schrijven, alsmede de hoogte van het inschrijvingsbedrag, is een commerciële afweging die bij de inschrijver berust. De voorgestelde jaarlijkse NZA-indexatie vanaf de start van de overeenkomst wordt dan ook niet overgenomen. | 2026-08-21
39 |  |  | Innovatie en prijzen | Programma van Eisen | 2.7 | Toekomstige innovaties, productverbeteringen en nieuwe generaties implantaten of instrumentarium kunnen gepaard gaan met substantiële investeringen in onderzoek en ontwikkeling en kunnen aantoonbare meerwaarde bieden op het gebied van patiëntuitkomsten, kwaliteit van zorg, gebruiksgemak, efficiëntie, operatietijd, logistiek of totale zorgkosten. De inschrijver verzoekt daarom de aanbestedende dienst deze bepaling in 2.7 te verwijderen aangezien dit PvE artikel 2.7 ook afwijkt van de gewenste innovatie en omschrijving van document bijlage 6.0 kwaliteitscriteria onderdeel K2 Innovatie (15) waarin innovatie juist wordt uitgevraagd. | De aanbestedende dienst erkent dat een absolute prijsplafond voor innovaties beperkend kan werken en dat dit onvoldoende recht doet aan de investeringen in onderzoek en ontwikkeling die gepaard gaan met productverbeteringen en nieuwe generaties implantaten. Eis 2.7 is daarom aangepast. Voor nieuwe generaties of innovaties met aantoonbare meerwaarde wordt de prijsstelling niet vooraf begrensd, maar uitgewerkt en gemotiveerd conform de criteria zoals beschreven in bijlage 6.0, onderdeel K2 Innovatie. De aanbestedende dienst toetst een voorgestelde prijsstelling op proportionaliteit. Hiermee wordt recht gedaan aan het verzoek van de NvI en is artikel 2.7 in lijn met de uitvraag onder K2 Innovatie. | 2026-08-21
40 |  |  | Contract | Programma van Eisen | 2.8 | Aanbieder garandeert alle aangeboden instrumenten, implantaten en verbruiksartikelen te kunnen leveren tijdens de looptijd van de overeenkomst. Kunt u hieraan toevoegen "of een gelijkwaardig substituut"? | Ja, deze toevoeging wordt geaccepteerd. De eis wordt aangepast naar: 'Aanbieder garandeert alle aangeboden instrumenten, implantaten en verbruiksartikelen te kunnen leveren tijdens de looptijd van de overeenkomst of een gelijkwaardig substituut', mits het substituut minimaal gelijkwaardig is en voldoet aan alle gestelde eisen en condities. | 2026-08-21
41 |  |  | Contract | Programma van Eisen | 2.9 | Het is gebruikelijk in vergelijkbare openbare aanbestedingen om een maximum van 10% aan medische keuzevrijheid aan te houden. Wij begrijpen daarom niet waarom er nu een percentage van 15% wordt gehanteerd. Wij verzoeken u daarom om dit percentage aan te passen naar een maximum van 10% en anders aan te geven waarom u hiervan wenst af te wijken. | Aanbestedende dienst gaat akkoord met het verzoek. Het percentage voor medische keuzevrijheid wordt aangepast naar maximaal 10%. | 2026-08-21
42 |  |  | Extra instrumentsets voor kosten leverancier | Programma van Eisen | 2.11 | De inschrijver acht deze bepaling niet proportioneel. De verplichting om onbeperkt en kosteloos aanvullende instrumentensets beschikbaar te stellen voor ontwikkelingen die bij aanvang van de overeenkomst niet voorzienbaar waren, legt een onbeheersbaar investeringsrisico volledig bij de leverancier. Dit geldt in het bijzonder wanneer de behoefte ontstaat door gewijzigde patiëntcasuïstiek, veranderende operatietechnieken of zorginhoudelijke keuzes van de aanbestedende dienst zoals omschreven in het PvE. Hierdoor ontstaat er ook geen volume vergroting met een mogelijke terugverdienoptie voor de leverancier. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat in dergelijke gevallen eerst overleg plaatsvindt over de noodzaak, omvang en eventuele financiële consequenties van de aanvullende investering en dat overwogen kunnen worden om eerst te offreren alvorens een verplichting voor de leverancier ontstaat zonder volume vergroting? | De aanbestedende dienst kan bevestigen dat in dergelijke gevallen eerst overleg plaatsvindt over de noodzaak, omvang en eventuele financiële consequenties van de aanvullende investering alvorens een verplichting voor de leverancier ontstaat. De eis is dienovereenkomstig aangepast. Het uitgangspunt is dat de kosten van bruikleensets zijn verdisconteerd in de prijzen van de implantaten. Aanvullende instrumentensets worden daarom kosteloos in bruikleen verstrekt onder dezelfde condities als overeengekomen in de raamovereenkomst. Indien de behoefte voortvloeit uit onvoorziene ontwikkelingen zonder evenredige volumegroei, treedt de aanbestedende dienst vooraf in overleg met de leverancier over de noodzaak, omvang en eventuele afwijkende financiële condities, alvorens een verdere verplichting ontstaat | 2026-08-21
43 |  |  | Contract | Programma van Eisen | 2.12 | Idem zoals bij 2.11. Hieraan zouden wij graag toegevoegd willen zien dat dit "in goed onderling overleg" en "met wederszijds goedvinden" uiteindelijk zal plaatsvinden. | Aanbesteder gaat akkoord met het verzoek. De toevoeging dat dit in goed onderling overleg en met wederzijds goedvinden plaatsvindt, wordt doorgevoerd. | 2026-08-21
44 |  |  | Product | Programma van Eisen | 3.2 | U geeft hier aan dat de pedikelschroeven dienen te beschikken over een winding tot de tip met bicortical fix (dubbele schroefdaad). Op dit moment gebruikt u een pedikelschroef met een bicorticale winding tot aan de tip en een vierdubbele-winding op het traject van de pedikel (cortex). Bent u zich ervan bewust dat u vraagt om een schroef die minder specificaties biedt dan de schroef die u nu bezit? | De aanbestedende dienst is zich ervan bewust dat de huidige formulering van de eis minder specificaties omvat dan de thans gebruikte pedikelschroef. De voorkeur van de medisch specialisten gaat inderdaad uit naar een pedikelschroef met een bicorticale winding tot aan de tip en een vierdubbele winding ter plaatse van de pedikelcortex. De eis is dienovereenkomstig aangepast. | 2026-08-21
45 |  |  | Product | Programma van Eisen | 3.4 | Het aangeboden instrumentarium biedt de mogelijkheid tot segmentaal deroteren tijdens de ingreep. Doelt u hiermee op Dual Locking technologie? | De aanbestedende dienst doelt hiermee niet specifiek op Dual Locking technologie. Hiervoor zijn ook andere mogelijkheden denkbaar. | 2026-08-21
46 |  |  | Product | Programma van Eisen | 3.5 | Het aangeboden systeem omvat transversale haken, dwarsconnectoren en side-to-side connectoren. Bij het percutane systeem wordt reductie uitgevoerd met een implant reductiesysteem; niet met een click-on reductiesysteem. Het betreft hier 2 vragen enerzijds betrekking hebbende op een open procedure anderzijds op een percutane procedure. Wij verzoeken u om deze vraag te splitsen in 2 aparte vragen/eisen. | Akkoord, eis 3.5 in Bijlage 5 (Programma van Eisen) wordt gesplitst in twee afzonderlijke eisen voor respectievelijk de open procedure en de percutane procedure. Hiertoe wordt een gewijzigde versie van het Programma van Eisen gepubliceerd. | 2026-08-21
47 |  |  | Product | Programma van Eisen | 3.7 | Het aangeboden systeem biedt de mogelijkheid tot het percutaan inbrengen van anterieure ondersteuning bij wervelfracturen. Bedoelt u hiermee het transpediculair inbrengen van een anterieure ondersteuning in het wervellichaam? | De aanbestedende dienst kan bevestigen dat hiermee het transpediculair inbrengen van een anterieure ondersteuning in het wervellichaam wordt bedoeld. | 2026-08-21
48 |  |  | Product | Programma van Eisen | 3.9 | U geeft aan dit punt te beoordelen op basis van duidelijkheid, volledigheid en aannemelijkheid. Kunt u aangeven hoe u dit vertaald naar de puntentoekenning in de kwaliteitscriteria? Wij adviseren u om de mate van integreerbaarheid als belangrijke meetbare KPI hierin op te nemen en uzelf de mogelijkheid te geven om op basis hiervan te kunnen differentiëren. | De integreerbaarheid met het Brainlab Curve systeem is een minimumeis. Na beoordeling is de uitkomst: geschikt (ja) of niet geschikt (nee). Indien het antwoord "nee" is, wordt de inschrijving terzijde gelegd. Daarnaast zal de Aanbestedende Dienst de mate van integreerbaarheid als een meetbaar criterium opnemen in de eis. Het Programma van Eisen (PvE) wordt hierop aangepast. | 2026-08-21
49 |  |  | Product | Programma van Eisen | 3.11 | Het aangeboden assortiment bevat zowel standaard pedikelschroeven als pedikelschroeven met de mogelijkheid tot augmentatie voor cementfixatie. we gaan ervan uit dat dit geldt voor zowel percutaan als open. Klopt dit? | De aanbestedende dienst kan bevestigen dat dit geldt voor zowel de percutane als de open techniek. | 2026-08-21
50 |  |  | Niet opgenomen producten aanbieden tegen gelijke korting | Programma van Eisen | 3.12 | Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de eis uitsluitend geldt voor functioneel vergelijkbare implantaten binnen het gecontracteerde productassortiment? Het automatisch toepassen van de korting van het hoofdassortiment op implantaten die geen onderdeel zijn geweest van de aanbesteding en prijsvorming achten wij niet proportioneel. Voor dergelijke producten zouden separate prijsafspraken mogelijk moeten zijn, rekening houdend met productspecificaties, innovatiegraad, marktpositie en afnamevolume. | De aanbestedende dienst kan bevestigen dat de eis uitsluitend geldt voor functioneel vergelijkbare implantaten binnen het gecontracteerde productassortiment. Voor producten die ontbreken in het prijzenblad maar waarvan afname noodzakelijk is, geldt de korting gelijk aan het hoofdassortiment. Dit betreft bijvoorbeeld producten die op basis van historische afname niet in het prijzenblad zijn opgenomen, maar waarvan gedurende de looptijd van de overeenkomst behoefte kan ontstaan. De eis is dienovereenkomstig verduidelijkt. Voor implantatiemateriaal dat niet functioneel vergelijkbaar is met het hoofdassortiment, worden in overleg tussen de aanbestedende dienst en de leverancier separate prijsafspraken gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met productspecificaties, innovatiegraad, marktpositie en afnamevolume. Hiermee wordt het verzoek van de NvI om separate prijsafspraken voor dergelijke producten gehonoreerd. | 2026-08-21
51 |  |  | Klinische Ondersteuning | Programma van Eisen | 4.1 | Hoe maakt u hierin onderscheid in de grootte en ervaring van het team? Krijgt het aantal jaren ervaring en aantal mensen in het ondersteunende team meer punten? | Nee, de aanbestedende dienst maakt hierin geen onderscheid. Het betreft een minimumeis. Er worden hiervoor geen punten toegekend. | 2026-08-21
52 |  |  | Klinische Ondersteuning | Programma van Eisen | 4.6b | Graag toevoegen dat Productspecialist van Aanbieder in geen enkel geval enige verantwoordelijkheid heeft voor de werking van de navigatie apparatuur. | Akkoord. De productspecialist van Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor de technische werking van de navigatieapparatuur zelf. Dit laat onverlet dat Opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor de compatibiliteit en juiste integratie van de aangeboden implantaten en het instrumentarium met de navigatiesystemen conform de gestelde eisen. | 2026-08-21
53 |  |  | Klinische Ondersteuning | Programma van Eisen | 4.7 | Hoe ziet u dit als u continueert met de huidige leverancier, hoe beoordeelt en maakt u onderscheid hierin en zijn er extra punten te verdienen als de implementatiefase en -plan korter is dan bij andere inschrijvers? | Nee, er zijn geen punten te verdienen. Het implementatieplan en de implementatiefase betreffen een minimumeis en geen gunningscriterium. Inschrijvingen worden uitsluitend getoetst op het wel of niet voldoen aan deze eis. Het zijn van de huidige leverancier of het aanbieden van een kortere implementatiefase leidt niet tot een afwijkende beoordeling of extra punten. | 2026-08-21
54 |  |  | Klinische Ondersteuning | Programma van Eisen | 4.8 | Bent u zich bewust dat dit soort modellen zeer kostbaar zijn en van invloed kan zijn op de inschrijfprijs van de tender . | De aanbestedende dienst heeft kennis genomen van de opmerking. Het aan de patiënt tonen van de implantaten in situ is voor de patiënt inzichtgevend en geeft veel verduidelijking over de voorgenomen ingreep; de modellen zijn hiervoor een essentieel middel in de patiëntenvoorlichting. Om de markt tegemoet te komen wordt de eis aangepast: het aantal modellen wordt beperkt tot twee per deelnemend ziekenhuis. De modellen dienen de gecontracteerde implantaten (staven en schroeven) in situ weer te geven. De aanbestedende dienst is van oordeel dat de kosten van deze beperkte hoeveelheid modellen zich verhouden tot de omvang van de overeenkomst. | 2026-08-21
55 |  |  | Consignatie | Programma van Eisen | 6.1 | Het aangeboden pakket wervelkolomimplantaten wordt door aanbieder op consignatievoorraad geplaatst in de deelnemende ziekenhuizen Amsterdam UMC en Dijklander. Hieraan zouden wij graag toegevoegd willen zien "in onderling overleg" om hiermee te grote eenzijdigheid te voorkomen. Gaat u hiermee akkoord? | Ja, de aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. De omvang en samenstelling van de consignatievoorraad worden in onderling overleg tussen partijen vastgesteld. | 2026-08-21
56 |  |  | Consignatie | Programma van Eisen | 6.3 | Een expiratiedatum van minimaal 24 maanden is niet haalbaar voor Inschrijver. Gaat Opdrachtgever akkoord met 12 maanden in plaats van 24 maanden? | Aanbestedende Dienst kan akkoord gaan met een expiratiedatum van minimaal 12 maanden in plaats van 24 maanden. Het is echter wel ongewenst dat implantaten die in maand 8 van de 12 maanden nog niet zijn verbruikt, reeds moeten worden afgevoerd. Gezien de implantaten in consignatie worden geleverd, is een adequaat voorraadbeheer de verantwoordelijkheid van de Leverancier. Dit omvat onder andere het tijdig roteren en vervangen van implantaten waarvan de expiratiedatum nadert, zodat de continuïteit van de zorg niet in gevaar komt. | 2026-08-21
57 |  |  | Consignatie | Programma van Eisen | 6.3 | Aanbieder streeft naar het voldoen aan 24 maanden houdbaarheid. Echter zal het voorkomen dat beschikbare producten hieronder vallen en aanbieder deze liever uitlevert dan geen. Graag opnemen dat uitzonderingen hierop mogelijk zijn met het oog op continuïteit van de productie en het zeker stellen van kritieke voorraadhoogte. | Aanbestedende Dienst begrijpt dat het in voorkomende gevallen niet altijd mogelijk is om de gestelde minimale expiratiedatum te halen, bijvoorbeeld met het oog op de continuïteit van de productie en het waarborgen van de kritieke voorraadhoogte. In dergelijke situaties kan in overleg een uitzondering worden gemaakt, waarbij de Opdrachtgever hiervoor tijdig en vooraf toestemming dient te verlenen. | 2026-08-21
58 |  |  | Consignatie | Programma van Eisen | 6.7 | Idem als bij 6.3. Indien opdrachtgever akkoord gaat met 12 maanden gelieve dit ook hierin aan te passen | De eis is aangepast naar: Implantaten met expiratiedatum van minder dan 7 maanden moeten kosteloos kunnen worden geruild voor eenzelfde wervelkolom implantaat met een expiratiedatum van tenminste 12 maanden. | 2026-08-21
59 |  |  | Bruikleen Instrumentarium | Programma van Eisen | 7.8 | Op de instrumenten zelf dient te zijn aangegeven tot welke set het instrument behoort, zodat dit direct herleidbaar is zonder raadpleging van externe documentatie. Er staat een foto op de zijkant van elk net. Technisch is het niet haalbaar om elk instrument te markeren. Wij vragen u daarom deze eis verder aan te passen. | De Aanbestedende Dienst begrijpt dat het technisch niet haalbaar is om elk instrument te voorzien van een setaanduiding. Toch is het noodzakelijk voor onder andere de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en de Biomedische Techniek (BMH) om instrumenten te kunnen herleiden. De eis wordt als volgt aangepast: Elk instrument dient te zijn voorzien van een type-identificatienummer waarmee het specifieke instrumenttype en de bijbehorende eigenschappen, zoals bijvoorbeeld de diameter, herleidbaar zijn. Deze type-identificatienummers en -namen worden gekoppeld aan een specifieke instrumentenset. De inhoud van deze instrumentenset wordt geregistreerd in het systeem van de CSA. Op deze wijze kunnen medewerkers direct inzien welke instrumenten in de set aanwezig dienen te zijn. De eis dat op de instrumenten zelf de setaanduiding staat vermeld, komt hiermee te vervallen. De herleidbaarheid van instrumenten naar de bijbehorende set wordt gewaarborgd via de koppeling van het type-identificatienummer aan de set in het CSA-systeem. | 2026-08-21
60 |  |  | Logistiek | Programma van Eisen | 10.1 | Wij hanteren hiervoor al jarenlang de in tenders geaccepteerde leveringsvoorwaarde: "Bestellingen voor 14 uur worden einde volgende werkdag geleverd". Bent u akkoord om deze eis zo aan te passen mede omdat wij ook afhankelijk zijn van logistieke partners en externe omstandigheden. | De goederenontvangst van Amsterdam UMC sluit elke dag om 14:00 uur. Dit betekent dat bestellingen die vóór 14:00 uur worden geplaatst, de volgende werkdag vóór 14:00 uur geleverd moeten worden om op tijd te arriveren voor de sluiting van de goederenontvangst. | 2026-08-21
61 |  |  | NFU algemene inkoopvoorwaarden | Bijlage 4 Geschiktheidseisen | 1.1d | Diverse omvangrijke en langlopende overeenkomsten zijn actief tussen Aanbieder en AUMC en Aanbieder en Dijklander, waarbij er gezamelijk aanpassingen zijn gemaakt in de modelovereenkomst m.b.t. AIVG afspraken. Wij verzoeken u hierbij om deze nieuwe overeenkomst ook daarmee in lijn te brengen. | Nee, omdat individuele afspraken uit andere of voorgaande contracten niet automatisch van toepassing zijn op deze aanbestedingsprocedure. De voorwaarden en conceptovereenkomsten zoals opgenomen in Bijlage 8a en 8b zijn onverkort van toepassing ter waarborging van het gelijkheids- en transparantiebeginsel. | 2026-08-21
62 |  |  | Duurzaamheid | Bijlage 6 Kwaliteitscriteria | K2 Innovatie punt 5 | Kan de aanbestedende dienst verduidelijken of innovaties worden beoordeeld op hun absolute bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen of op de aantoonbare verbetering ten opzichte van de huidige standaard van zorg? | Over het algemeen betreft een innovatie een aantoonbare verbetering ten opzichte van de huidige standaard van zorg. Bij het gunningscriterium K2 (Innovatie) wordt onder het onderdeel 'Duurzaamheid van innovaties' beoordeeld in welke mate de geplande innovaties bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen en leiden tot een verlaging van de ecologische voetafdruk (zoals reductie van verpakkingsmateriaal, inzet van herbruikbaar instrumentarium, langere levensduur of vermindering van medisch afval). De beoordelingscommissie toetst of de beschreven innovaties aantoonbaar gericht zijn op het verminderen van de ecologische impact en of dit is onderbouwd met concrete voorbeelden of meetbare doelstellingen, zoals beschreven in Bijlage 6.0 Kwaliteitscriteria. | 2026-08-21
63 |  |  | Duurzaamheid | Bijlage 6 Kwaliteitscriteria | K3 | Kan de aanbestedende dienst verduidelijken of bij de beoordeling van duurzaamheid uitsluitend productspecifieke kenmerken worden meegenomen of dat ook aantoonbare verduurzaming van de productieketen, logistiek en bedrijfsvoering wordt gewaardeerd indien deze direct relevant zijn voor de aangeboden implantaten? | De beoordeling van gunningscriterium K3 (Duurzaamheid) geschiedt uitsluitend en limitatief op basis van de in Bijlage 6.0 Kwaliteitscriteria vastgelegde onderdelen en scoremethodiek: SBTi-doelstellingen, inzet van zero-emissievoertuigen, PFAS-verklaring, het duurzaamheidsgehalte van transport- en productverpakkingen en de beschikbaarheid van een EPD (inclusief eventuele verbetermaatregelen). Andere initiatieven aangaande ketenverduurzaming of bedrijfsvoering die buiten deze omschreven criteria vallen, worden niet separaat met punten gewaardeerd. | 2026-08-21
64 |  |  | Duurzaamheid | Bijlage 6 Kwaliteitscriteria | K3 Zero-emissievoertuigen | Kan de aanbestedende dienst verduidelijken op welke transportstromen de eis voor zero-emissie voertuigen betrekking heeft? Geldt deze eis voor de volledige logistieke keten, inclusief spoed-, instrumentarium- en bruikleenlogistiek of uitsluitend voor de levering aan het ziekenhuis (last-mile transport)? Tevens verzoeken wij u te bevestigen dat de inzet van een logistieke dienstverlener, die aantoonbaar zero-emissie transport verzorgt, eveneens voldoet aan deze eis. | Het gunningscriterium heeft betrekking op de levering van de producten aan de ziekenhuislocaties (de last-mile). De inzet van een externe logistieke dienstverlener is toegestaan; dit kan conform Bijlage 6.0 worden aangetoond middels een wagenparkverklaring van de transporteur of typegoedkeuringspapieren. | 2026-08-21
65 |  |  | Duurzaamheid | Bijlage 6 Kwaliteitscriteria | K3 Duurzaamheidsgehalte van de verpakkingen | Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat duurzaamheidskenmerken van verpakkingen mogen worden aangetoond op productfamilie- of portfolio-niveau, wanneer de aangeboden implantaten onderdeel zijn van een bredere wervelkolomimplantaatlijn met gestandaardiseerde verpakkingsspecificaties? | Ja, bewijsmiddelen voor het duurzaamheidsgehalte van de verpakkingen mogen op productfamilie- of productlijnniveau worden ingediend, mits uit de overgelegde documentatie onomstotelijk en controleerbaar blijkt dat de gestandaardiseerde verpakkingsspecificaties onverkort van toepassing zijn op alle binnen deze aanbesteding aangeboden artikelen. | 2026-08-21
66 |  |  | Duurzaamheid | Bijlage 6 Kwaliteitscriteria | K3 Duurzaamheidsgehalte van de verpakkingen | Voor de beoordeling van primaire verpakkingen wordt gevraagd naar één materiaalsoort en gerecyclede content. Houdt de aanbestedende dienst bij de beoordeling ook rekening met andere duurzaamheidsaspecten, zoals reductie van verpakkingsgewicht, optimalisatie van verpakkingsvolume, materiaalreductie en verbeterde recyclebaarheid, of worden uitsluitend de genoemde subcriteria beoordeeld? | Nee. Binnen gunningscriterium K3 (Duurzaamheid) worden bij het onderdeel 'Duurzaamheidsgehalte van de verpakkingen' uitsluitend en limitatief de in Bijlage 6.0 Kwaliteitscriteria vastgelegde subcriteria beoordeeld. Overige duurzaamheidsaspecten van verpakkingen worden binnen dit criterium niet separaat met punten gewaardeerd. | 2026-08-21
67 |  |  | Duurzaamheid | Bijlage 6 Kwaliteitscriteria | K3 Beschikbaarheid EPD | Worden bij de beoordeling van dit onderdeel uitsluitend EPD's meegewogen of kunnen ook andere verifieerbare uitkomsten van levenscyclusanalyses en daaraan gekoppelde aantoonbare verbetermaatregelen worden betrokken indien deze inzicht geven in de milieu-impact van de aangeboden producten? | Nee, voor de toekenning van punten op dit onderdeel worden uitsluitend Environmental Product Declarations (EPD type III) meegewogen die voldoen aan ISO-norm 14025 en de voorwaarden zoals omschreven in Bijlage 6.0 Kwaliteitscriteria. Andere levenscyclusanalyses of rapportages zonder een conforme EPD type III worden niet geaccepteerd. | 2026-08-21
68 |  |  | Duurzaamheid | Bijlage 6 Kwaliteitscriteria | K3 Beschikbaarheid EPD | Worden verbetermaatregelen uitsluitend beoordeeld indien deze direct voortkomen uit de ingediende EPD of kunnen ook aantoonbare verbeterprogramma's op product-, productie- of bedrijfsniveau worden meegewogen wanneer deze gebaseerd zijn op levenscyclusinzichten en aantoonbaar bijdragen aan de reductie van milieu-impact? | Verbetermaatregelen worden uitsluitend beoordeeld indien deze zijn opgesteld en worden uitgevoerd op basis van de ingediende EPD (op product- of productfamilieniveau) voor de aangeboden implantaten. Verbeterprogramma's die niet direct voortkomen uit de ingediende EPD worden voor dit onderdeel niet meegewogen. | 2026-08-21
69 |  |  | Duurzaamheid | Bijlage 6 Kwaliteitscriteria | K3 Beschikbaarheid EPD | Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de titel "Beschikbaarheid EPD (15 punten)" en de beschreven beoordelingssystematiek, waarin maximaal 10 punten kunnen worden behaald. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken wat de maximaal te behalen score voor dit onderdeel is en de beoordelingssystematiek hierop zo nodig aanpassen? | Voor het onderdeel 'Beschikbaarheid EPD' kunnen maximaal 15 punten worden behaald. De puntentoekenning wordt als volgt gecorrigeerd: - Geen EPD: 0 punten - Wel een EPD, maar geen verbeterplan/verbetermaatregelen: 7,5 punten - Een EPD en verbeterplan/verbetermaatregelen: 15 punten | 2026-08-21
70 |  |  | Prijs Indexatie | Bijlage 8A Model raamovereenkomst AUMC | 5.3 en 5.4 | Materiële kosten (zoals grondstoffen, energie, verpakkingen, transport en externe dienstverlening) worden direct bij start van de overeenkomst gemaakt door Leverancier en zijn vanaf dat moment onderhevig aan inflatie. Verzoek daarom om vanaf het eerste contractjaar te mogen indexeren zonder maximum, conform andere lopende overeenkomsten op basis van een tender. | Naar aanleiding van de eerdere marktconsultatie is reeds een stap gemaakt ter tegemoetkoming. De aanbestedende dienst merkt op dat de stelling dat ziekenhuisbudgetten volledig worden gecompenseerd via de NZA-indexatie niet geheel juist is. Het prijsrisico ligt daardoor niet uitsluitend bij de leverancier, maar wordt ook door de ziekenhuizen gedragen. Het is aan de inschrijver om bij het doen van een inschrijving rekening te houden met de genoemde risico's en onzekerheden. De keuze om al dan niet in te schrijven, alsmede de hoogte van het inschrijvingsbedrag, is een commerciële afweging die bij de inschrijver berust. De voorgestelde jaarlijkse NZA-indexatie vanaf de start van de overeenkomst wordt dan ook niet overgenomen. | 2026-08-21
71 |  |  | Omruil termijn producten | Bijlage 8A Model raamovereenkomst AUMC | 8.4 | Het is zeer gebruikelijk dat er een termijn van minimaal 7 maanden voor UBD wordt gehanteerd om producten kosteloos om te kunnen ruilen in tegenstelling tot de 3 maanden die in dit artikel worden genoemd. Wij verzoeken u daarom om deze termijn aan te passen naar 7 maanden, aangezien 3 maanden niet realistisch is. | Aanbestedende dienst gaat akkoord met het verzoek. De termijn voor het kosteloos kunnen omruilen van producten voorafgaand aan het verstrijken van de uiterste expiratiedatum (UBD) wordt aangepast van 3 maanden naar minimaal 7 maanden. De betreffende bepaling in de Model raamovereenkomst wordt dienovereenkomstig gewijzigd. | 2026-08-21