## Blad1
BIJLAGE A1 PROGRAMMA VAN EISEN STENTS EN BALLONCATHETERS (TN610227)
|  | Antwoord : JA | Antwoord: Nee = KO | Aanbieder voegt bijlage(n) toe ter evaluatie/ verificatie *
Algemene eisen
KO 1.1.1. | De aangeboden stents en balloncatheters en (informatie op de) verpakkingen voldoen aan alle vigerende Europese- en Nederlandse wet- en regelgeving. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.2. | De aangeboden stents en balloncatheters beschikken over de vereiste CE-documenten/ conformiteitsverklaringen. U dient deze documenten bij eerste verzoek te overhandigen. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.3. | Inschrijver garandeert, dat de aangeboden producten te allen tijde beschikbaar zullen zijn voor het UMCG. In geval van back order c.q. overmacht biedt Inschrijver, na overleg en goedkeuring van het UMCG, z.s.m. een passend alternatief aan met minimaal dezelfde functionaliteiten als omschreven in onderhavige aanbesteding, tegen dezelfde prijsstelling. | FALSE | FALSE | Nee
KO 1.1.4. | Inschrijver garandeert dat, indien een stent en/of balloncatheter gedurende de contracttermijn uit productie wordt genomen, na overleg en goedkeuring van het UMCG, een vervangende stent en/of balloncatheter wordt aangeboden, die, in voldoende mate voor het UMCG beschikbaar is en, indien van toepassing, de gehele range beslaat van de uit productie gaande stent en/of balloncatheter en minimaal aan alle eisen en functionaliteiten voldoet zoals omschreven in onderhavige aanbesteding, inclusief prijsstelling. | FALSE | FALSE | Nee
Kwaliteit stents
KO 2.1.1. | De aangeboden stent is polymeer vrij of heeft tenminste biocompatible of biodegradable polymeren. Inschrijver dient bewijsvoering toe te voegen. | FALSE | FALSE | Ja
KO 2.1.2. | De drug op de aangeboden stent komt uit de Limus groep en bevat geen taxol component. Inschrijver dient bewijsvoering toe te voegen. | FALSE | FALSE | Ja
KO 2.1.3. | De catheter van de aangeboden stent is voorzien van een Rapid-exchange (RX) monorail systeem in plaats van een Over the Wire (OTW) systeem. Inschrijver dient bewijsvoering toe te voegen. | FALSE | FALSE | Ja
KO 2.1.4 | Strut thickness van de aangeboden stent bedraagt maximaal 85 micron, excl. coating. | FALSE | FALSE | Ja
Range stents
KO 3.1.1. | De aangeboden stent zal worden geleverd in diameters vanaf 2.5 mm tot en met 4.0 mm binnen een range van halve maten, alsmede in lengtes vanaf 9.0 mm tot en met 36 mm. Inschrijver dient bewijsvoering toe te voegen. | FALSE | FALSE | Ja
Kwaliteit en range balloncatheters
KO 4.1.1. | De aangeboden balloncatheter is voorzien van een Rapid-exchange (RX) monorail systeem in plaats van een Over the Wire (OTW) systeem. Inschrijver dient bewijsvoering toe te voegen. | FALSE | FALSE | Ja
KO 4.1.2. | De aangeboden balloncatheter zal worden geleverd in diameters vanaf 2.0 mm tot en met 4.0 mm binnen een range van halve maten, alsmede in lengtes vanaf 10.0 mm tot en met 20.0 mm. Inschrijver dient bewijsvoering toe te voegen. | FALSE | FALSE | Ja
Scholing, bijscholing, training
KO 5.1.1. | Inschrijver biedt minimaal 2 keer per jaar, kosteloos en in de Nederlandse taal, basis-, en/of gevorderde (bij)scholing c.q. organiseert adequate instructie bijeenkomsten t.t.v. introductie van een nieuwe balloncatheter en/of stent, t.b.v. het optimaliseren van de bekwaamheid en deskundigheid van HC-verpleegkundigen. Deze scholingen vinden plaats in samenwerking en onder regie van het UMCG. | FALSE | FALSE | Nee
*aanlevering van bewijsvoering, graag onder vermelding van de desbetreffende eis (Bijv. KO 4.1.2) in de naam van het te uploaden document