## Bijlage 1a) PvE
Programma van Eisen
Toelichting |  | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. |  | Omschrijving | Eisen | Voldoet Ja/Nee?
Wettelijke Eisen
1 |  | Het instrument moet voldoen aan alle relevante Europese veiligheids- en kwaliteitsnormen, waaronder CE-markering, IVD-richtlijnen (waar van toepassing) en elektrische veiligheidsnormen. | KO | door inschrijver in te vullen
2 |  | Het instrument moet beschikken over minmaal een vijf (5)-laser configuratie die het volledige spectrum,verdeeld over UV, violet, blauw, geel-groen, en rood bestrijkt, met voldoende spectrale resolutie om minimaal 64 unieke fluorescente parameters simultaan te detecteren en onderscheiden. | KO | door inschrijver in te vullen
3 |  | Het instrument moet een lichtverstrooiingssysteem bevatten dat optimale discriminatie mogelijk maakt tussen verschillende leukocytenpopulaties (lymfocyten, monocyten en granulocyten) op basis van grootte en interne complexiteit. | KO | door inschrijver in te vullen
4 |  | Het systeem moet beschikken over zijwaartse lichtverstrooiingsdetectie (side scatter) bij minimaal twee verschillende golflengten (blauw en violet spectrum) om verhoogde resolutie en gevoeligheid voor celidentificatie te bieden. | KO | door inschrijver in te vullen
5 |  | Het instrument moet een carry-over tussen opeenvolgende monsters van minder dan 0,1% garanderen om kruisbesmetting te minimaliseren en dataintegriteit te waarborgen. | KO | door inschrijver in te vullen
6 |  | Het systeem moet beschikken over volledig geautomatiseerde en programmeerbare procedures voor dagelijkse opstartchecks, kwaliteitscontroles, reinigingscycli en afsluiting van het instrument. | KO | door inschrijver in te vullen
7 |  | Het instrument moet zowel individuele buizen ondersteunen, als een geautomatiseerde monstertoevoer hebben voor buisrekken en microplaten in minimaal de formaten 96-wells, 96 deep-well en 384-wells platen. | KO | door inschrijver in te vullen
8 |  | Het instrument moet een compact bench-top ontwerp hebben dat geschikt is voor plaatsing in een standaard laboratoriumomgeving zonder speciale ruimte-eisen. | KO | door inschrijver in te vullen
9 |  | De software moet in staat zijn om autofluorescentie van één of meerdere celpopulaties automatisch te identificeren en te subtraheren tijdens de analyse, om vals-positieve resultaten te voorkomen. | KO | door inschrijver in te vullen
10 |  | Het instrument moet real-time spectrale ontmenging (unmixing) van fluorescentiesignalen uitvoeren tijdens de acquisitie. | KO | door inschrijver in te vullen
11 |  | De acquisitie- en analysesoftware moet compatibel zijn met moderne Windows-besturingssystemen (minimaal Windows 11 of een vergelijkbaar actueel besturingssysteem), of een platformonafhankelijke oplossing bieden dat acceptabel is voor het computernetwerk van het Erasmus MC, zodat cyberveiligheid niet in gevaar komt en data transfer van acquisitie PC naar analyse PC via het Erasmus MC netwerk uitgevoerd kan worden. | KO | door inschrijver in te vullen
12 |  | Het nieuwe instrument moet functionele compatibiliteit bieden met het reeds aanwezige spectrale flowcytometrie-instrument van Erasmus MC, om als back-up te dienen, zodat monsters die zijn gekleurd volgens dezelfde panels op beide instrumenten kunnen worden geanalyseerd zonder herontwikkeling van protocollen. | KO | door inschrijver in te vullen
13 |  | Het systeem moet standaardisatiefuncties bevatten die automatisch de settings aanpassen naar aanleiding van de dagelijkse kwaliteitscontrole om consistente meetresultaten te garanderen die longitudinale studies en multi-center samenwerking ondersteunen door over tijd en tussen vergelijkbare instrumenten. | KO | door inschrijver in te vullen
14 |  | De dataformaten moeten compatibel zijn met gangbare flowcytometrie-analysestandaarden (zoals FCS-formaat) en uitwisselbaar met derde-partij analysesoftware. | KO | door inschrijver in te vullen
15 |  | De toegepaste spectrale analysetechnologie (waaronder het optische detectiesysteem, de laserarchitectuur en de fluidics) van het aangeboden instrumenttype of diens directe technologische voorloper/platform, beschikt aantoonbaar over een bewezen track record van minimaal één (1) jaar in wetenschappelijke toepassingen. Het aangeboden instrument betreft een commercieel uitgebracht productiemodel (uitdrukkelijk geen prototype of bèta-versie). | KO | door inschrijver in te vullen
16 |  | De leverancier moet alle gebruikersdocumentatie, onderhoudshandleidingen en veiligheidsinformatie in zowel de Engelse als de Nederlandse taal leveren, waarbij technische documentatie in het Engels mag worden aangeleverd indien de beoogde gebruikers aantoonbaar voldoende Engels beheersen. | KO | door inschrijver in te vullen
17 |  | De leverancier moet een uitgebreid trainingsprogramma verzorgen voor minimaal vier (4) gebruikers, inclusief theoretische achtergrond van spectrale flowcytometrie, hands-on bediening, panelontwerp en optimalisatie, data-analyse en interpretatie én dagelijks onderhoud en troubleshooting. | KO | door inschrijver in te vullen
18 |  | Aanvullende trainingen voor extra gebruikers moeten mogelijk zijn tegen vooraf vastgestelde condities. | KO | door inschrijver in te vullen
19 |  | Het is puur een flow cytometer analyseapparaat zonder capaciteit voor sorteren of beeldvorming van cellen of partikels. | KO | door inschrijver in te vullen
20 |  | Het instrument heeft de mogelijkheid om software of hardware-matig de FSC schaal aan te passen om bijv grote cellen in schaal te krijgen die anders onder normale instrumentinstellingen buiten de FSC schaal vallen. | KO | door inschrijver in te vullen
Implementatie, garantie & onderhoud
21 |  | Het geleverde systeem moet worden voorzien van een garantieperiode van twee jaar. | KO | door inschrijver in te vullen
22 |  | Het systeem dient uiterlijk twee (2) maanden na ontvangst van een definitieve bestelling geleverd, geinstalleerd en volledig operationeel en werkbaar te zijn, conform alle functionele en technische eisen zoals opgenomen in deze aanbesteding. | KO | door inschrijver in te vullen
23 |  | De leverancier moet een serviceorganisatie hebben die garandeert dat bij storingen een servicemonteur binnen 2 werkdagen ter plaatse is voor herstelwerkzaamheden. | KO | door inschrijver in te vullen
24 |  | De leverancier moet een servicecontract kunnen aanbieden dat minimaal preventief onderhoud volgens fabrieksprotocol (minimaal 1x per jaar), alle onderdelen, arbeid en reiskosten, remote diagnostiek en telefonische support én software-updates gedurende de contractperiode omvat. | KO | door inschrijver in te vullen
25 |  | De leverancier moet een servicecontract kunnen aanbieden inclusief dekking van de lasers en alle andere onderdelen van het instrument en de bijgeleverde computer die gekoppeld is aan het instrument | KO | door inschrijver in te vullen
26 |  | De leverancier moet aantonen dat reserveonderdelen en verbruiksmaterialen gegarandeerd beschikbaar blijven gedurende minimaal tien (10) jaar na installatie. | KO | door inschrijver in te vullen
Inkoop
27 |  | Er zijn geen kosten aan het uitbrengen van een Inschrijving verbonden en de inschrijver ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat de inschrijver nu een Inschrijving mag uitbrengen. | KO | door inschrijver in te vullen
28 |  | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen. | KO | door inschrijver in te vullen
29 |  | De inschrijver gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlagen zijn toegevoegd aan de Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen
30 |  | De uiteindelijke overeenkomsten resulterend uit deze Offerteleidraad zullen het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals gesteld in deze Offerteleidraad. | KO | door inschrijver in te vullen
31 |  | De inschrijver verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de (concept-) koopovereenkomst en bijbehorende voorwaarden geldend voor deze opdracht en geeft door middel van indiening van dit PvE aan dat Inschrijver akkoord gaat met de hierin genoemde contractconditities. | KO | door inschrijver in te vullen
32 |  | Hierbij verklaart de inschrijver borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Inschrijver is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het Erasmus MC. | KO | door inschrijver in te vullen
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening:

## Bijlage 1b) PvW
Toelichting | PROGRAMMA VAN WENSEN
Alle wensen zijn hieronder in het Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen. Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 60 punten.
Nr. | Omschrijving | Score (60) | Voldoet de opdrachtnemer aan de wens Ja/Nee | Voldoet aan omschrijving | Bewijsvoering | Scorebepaling | Score toegekend door Erasmus MC
1 | Wenselijk is een instelbare monstertoevoercapaciteit tot 200 µl per minuut of hoger voor een grotere flexibiliteit tussen analysetijd en gevoeligheid. | 4 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 4 punten voor 200ul/min of meer; 2 punt voor 100-200ul/min; 0 punten voor <100ul/min
2 | Het is wenselijk dat het instrument in staat is om submicron-deeltjes te detecteren met een resolutie tot minimaal 70 nanometer, ten behoeve van analyse van extracellulaire vesicles, virussen en andere kleine biologische deeltjes. | 4 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 4 punten voor 70nm of kleiner; 2 punt voor 70-100nm, 0 punten voor >100nm
3 | Het is wenselijk dat het instrument monsters kan analyseren met een verwerkingssnelheid van minimaal 30.000 witte bloedcellen per seconde met een maximale abort rate van 2% om efficiënte analyse van zeldzame celpopulaties mogelijk te maken. | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 10 punten voor 50.000 of meer cellen/sec; 5 punten voor 35.000-50,000; 1 punt voor 10.000-35.000
4 | Het is wenselijk dat het systeem één geïntegreerde bemonsteringslijn bevat voor de verschillende monsterformaten (buizen, buisrekken en platen in 96-, 96 deep-well en 384-well formaat) waardoor deze zonder handmatige tussenkomst gewisseld kunnen worden. | 4 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 4 ja; 0 nee
5 | Het is wenselijk dat het systeem beschikt over functionaliteit voor absolute celtellingen zonder gebruik van referentiebeads, gebaseerd op volumetrische of vergelijkbare gecertificeerde meetmethoden. | 6 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 6 ja; 0 nee
6a | Het is wenselijk dat de data spread tussen 2 fluorochromen niet meer dan twee keer zo groot is als ten opzichte van het huidige spectrale instrument dat de afdeling heeft om volledige compatibiliteit en uitwisselbaarheid van meetprotocollen te garanderen. Dit geldt voor deze combinatie: APC - PECy5; | 4 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 4 punten voor minder dan 1.5x verschil; 2 punt voor 1.5-2 keer verschil; 0 punten voor >2x verschil
6b | Het is wenselijk dat de data spread tussen 2 fluorochromen niet meer dan twee keer zo groot is als ten opzichte van het huidige spectrale instrument dat de afdeling heeft om volledige compatibiliteit en uitwisselbaarheid van meetprotocollen te garanderen. Dit geldt voor deze combinatie: BV661 - APC; | 4 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 4 punten voor minder dan 1.5x verschil; 2 punt voor 1.5-2 keer verschil; 0 punten voor >2x verschil
6c | Het is wenselijk dat de data spread tussen 2 fluorochromen niet meer dan twee keer zo groot is als ten opzichte van het huidige spectrale instrument dat de afdeling heeft om volledige compatibiliteit en uitwisselbaarheid van meetprotocollen te garanderen. Dit geldt voor deze combinatie: BUV805 - APC Fire 810; | 4 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 4 punten voor minder dan 1.5x verschil; 2 punt voor 1.5-2 keer verschil; 0 punten voor >2x verschil
6d | Het is wenselijk dat de data spread tussen 2 fluorochromen niet meer dan twee keer zo groot is als ten opzichte van het huidige spectrale instrument dat de afdeling heeft om volledige compatibiliteit en uitwisselbaarheid van meetprotocollen te garanderen. Dit geldt voor deze combinatie: BUV805-BV786 | 4 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 4 punten voor minder dan 1.5x verschil; 2 punt voor 1.5-2 keer verschil; 0 punten voor >2x verschil
7 | Het is wenselijk dat het instrument voorzien is van remote diagnostiek-mogelijkheden, waarbij de leverancier op afstand (met toestemming van Erasmus MC en conform beveiligingsprotocollen) problemen kan analyseren en waar mogelijk oplossen. | 4 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 4 ja; 0 nee
8 | Het is wenselijk dat opgeslagen referentie metingen verkregen met referentiebuizen gedurende minimaal 9 maanden bruikbaar zijn voor unmixing van nieuwe metingen, rekening houdend met dagelijkse kwaliteitscontrole. Deze periode moet aantoonbaar zijn. | 8 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 8 punten voor 9 maanden of langer; 4 punten voor 6 tot 9 maanden; 0 punten voor minder dan 6 maanden;
9 | Gegarandeerde maximale hersteltijd (downtime-minimalisatie) bij defecte onderdelen. Het is wenselijk dat de inschrijver een gegarandeerde, maximale doorlooptijd biedt waarbinnen defecte onderdelen op locatie (on-site) worden vervangen en het instrument weer volledig werkbaar is vrijgegeven. | 4 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen | Bewijsvoering aanleveren | 4 punten: Hersteld en binnen ≤ 24 uur (1 werkdag). 3 punten: Hersteld binnen ≤ 48 uur (2 werkdagen). 2 punten: Hersteld binnen ≤ 72 uur (3 werkdagen). 0 punten: Hersteltijd > 72 uur (> 3 werkdagen)
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening: