## EISEN
Bijlage 1 | Programma van Eisen | Eisen
behorende bij de Inschrijvingsleidraad voor de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering, installatie en bedrijfsgerede oplevering van en het onderhoud op twee doorgeefscopendesinfectoren en twee doorgeefscopendroogkasten met kenmerk M-EU-15-03 RH
nieuwe telling | Algemeen | DESINFECTOR | DROGER
E1 | De algemene Inkoopvoorwaarden van het LUMC (zie bijlage 2C) zijn van toepassing op onderhavige overeenkomst. Eventuele verkoopvoorwaarden van de Opdrachtnemer worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard. | x | x
E2 | De Inschrijver voegt bij de inschrijving documentatie toe waaruit blijkt dat het geleverde product voor de desinfectie van scopen (de doorgeefdesinfector) geschikt is om in de muur tussen de 'reinigingsruimte' en de 'schone ruimte' van de CSD te plaatsen zodanig dat beide ruimtes gescheiden van elkaar blijven en de reeds aanwezige luchtdrukverschillen blijven bestaan. Het gaat hierbij om twee identieke doorgeefendoscoopdesinfectoren | x | nvt
E3 | De Inschrijver voegt bij de inschrijving documentatie toe waaruit blijkt dat het geleverde product voor het drogen en opslaan van scopen (de doorgeefdroogkast), geschikt is om in een muur tussen twee ruimtes te plaasten, zodanig dat het plaatsen en het verwijderen van de scopen in 2 verschillende ruimtes plaatsvindt. Het gaat hierbij om twee identieke doorgeefdroogkasten met in totaal een opslagcapaciteit van minimaal 16 scopen. | nvt | x
E4 | De Inschrijver voert na levering en installatie zelf testen uit om het functioneren van de geleverde producten te te controleren (OQ-test), tevens gaat de Inschrijver akkoord met het feit dat het LUMC daarna een IQ en PQ test uitvoert of laat uitvoeren (uitgevoerd door de inschrijver of externe partij / conform ISO 15883 / WIP en SFERD 2013). Het LUMC krijgt de alle resultaten van alle uitgevoerde testen ter inzage. Betaling van 10% van de inschrijfsom vindt plaats na het behalen van een voldoende voor de testen, en een periode van 3 weken productie draaien zonder herhaalde storingen met een onbekende of dezelfde oorzaak. | x | x
E5 | De Inschrijver heeft een type test kwalificatie programma/protocol conform vigerende wet- en regelgeving (programma/protocol overleggen) en de inschrijver heeft een typetest uitgevoerd conform vigerende wet- en regelgeving op de aangeboden endodesinfector en droger, en het resultaat is voldoende (verslag meeleveren) | x | x
E6 | De Inschrijver voegt bij de inschrijving documentatie toe waarin het energieverbruik, het persluchtverbruik, en andere bijkomende kosten per tijdseenheid per endoscoop beschreven staan. | nvt | x
E7 | De Inschrijver voegt bij de inschrijving documentatie toe aan het LUMC waaruit blijkt dat alle geleverde producten geschikt zijn, of gemaakt kunnen worden, voor verwerking van de in het LUMC aanwezige scopen (zie Bijlage 4C) | x | x
E8 | De doorgeefdesinfector is geschikt voor de reiniging en desinfectie van starre en flexibele endoscopen. | x | nvt
| Normen, richtlijnen, wet -en regelgeving | DESINFECTOR | DROGER
E9 | De doorgeefdesinfector en doorgeefdroogkast voldoen aan de veiligheidseisen voor elektrisch materiaal ‐ Deel 2‐040: Bijzondere eisen voor sterilisatoren en desinfecterende wasmachines gebruikt voor de behandeling van medische benodigdheden (NEN‐EN‐IEC 61010‐2‐040:2005) | x | x
E10 | De doorgeefdesinfector en doorgeefdroogkast voldoen aan de WIP richtlijn: Thermolabiele, flexibele endoscopen, vastgesteld in januari 2015", (www.wip.nl). | x | x
E11 | De doorgeefdesinfector en doorgeefdroogkast voldoen aan de SFERD richtlijn | x | x
E12 | De doorgeefdesinfector en doorgeefdroogkast moet voldoen aan de eisen Besluit Medische Hulpmiddelen en O.A onder CE markering volgens besluit Medische Hulpmiddelen. U dient hiervoor een geldig certicaat te overleggen, opgesteld door een onafhankelijke en daartoe bevoegde certificerende instelling. | x | x
E13 | De doorgeefdesinfector en doorgeefdroogkast voldoen minimaal aan de EN ISO 15883‐1 en EN ISO 15883‐4. U dient hiervoor een geldig certicaat te overleggen, opgesteld door een onafhankelijke en daartoe bevoegde certificerende instelling. | x | x
E14 | De doorgeefdesinfector en doorgeefdroogkast voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet (www.arbo.nl). Er is bij voorbeeld een juiste werkhoogte volgens de Arbo standaarden (gespecificeerde werkhoogten) opgeven. | x | x
E15 | De doorgeefdesinfector en doorgeefdroogkast voldoen minimaal aan de norm elektrische veiligheid (NEN 10601). U dient hiervoor een geldig certicaat te overleggen, opgesteld door een onafhankelijke en daartoe bevoegde certificerende instelling. | x | x
E16 | De doorgeefdesinfector voldoet aan de NEN-EN 1717 (Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming). | x | nvt
E17 | Reinigings- en desinfectiemiddelen dienen voorzien te zijn van een CE markering | x | nvt
E18 | De Inschrijver levert bij de inschrijving documentatie aan waaruit blijkt dat de effectiviteit van reiniging van holle lumina en ander instrumentarium (mits van toepassing) minimaal voldoet aan de EN15883, gebruik gemaakt hebbende van fibrine testen (zoals b.v. de Tosi-test) | x | nvt
| Arbo en milieu | DESINFECTOR | DROGER
E19 | De Inschrijver voegt bij de inschrijving documentatie toe waaruit blijkt dat de doorgeefdesinfector en doorgeefdroogkast voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet (www.arbo.nl) | x | x
E20 | De Inschrijver voegt bij de inschrijving documentatie toe waaruit blijkt dat de doorgeefdesinfector en doorgeefdroogkast tijdens het functioneren een geluidsniveau produceren < 65dB(A). | x | x
E21 | De stoffen die toegepast zijn in het reinigingsmiddel en desinfectiemiddel mogen worden geloosd op het openbare riool. | x | nvt
E22 | De doorgeefdesinfector is uitgerust met voorzieningen die verhinderen: ‐dat stoffen vrijkomen in de omgeving; ‐dat stoffen achterblijven in de voor de gebruiker toegankelijke ruimten van de units; ‐dat stoffen achterblijven op de behandelde endoscopen | x | nvt
E23 | Er is een afzuigsysteem op de doorgeefdesinfector (maatvoering en noodzakelijk vermogen opgeven bij de inschrijving). | x | nvt
E24 | Het verwisselen van desinfectans en het reinigingsmiddel wordt digitaal geregistreerd. Detergentia en desinfectantia kunnen niet worden verwisseld (aangeven hoe verwisseling voorkomen wordt) en kan worden geregistreerd (aangeven hoe). | x | nvt
| Functioneel | DESINFECTOR | DROGER
E25 | Tijdens het reinigen en desinfecteren van scopen zijn alle kanalen apart bewaakt op flow en/of druk, zodat een niet volledig aangesloten kanaal, verstopt kanaal of een niet aangesloten kanaal te allen tijde opgemerkt wordt door de machine. | x | nvt
E26 | De doorgeefdroogkast beschikt over een continue kanaalaansluitcontrole per kanaal en een continue flowbewaking per aangesloten kanaal. | nvt | x
E27 | De doorgeefdesinfector start niet met het proces en/of stopt het proces wanneer de endoscoop niet of niet volledig aangesloten is op de doorgeefdesinfector. | x | nvt
E28 | Storingen en/of onvolledig doorlopen processen worden aangegeven met een optisch en akoestisch signaal, . | x | x
E29 | Bij een storing/alarm/melding geeft de doorgeefdesinfector een omschrijving van het gesignaleerde probleem. | x | x
E30 | Het proces van de doorgeefdesinfector bestaat ten minste uit de fasen: lektest, voorspoelen, reinigen, spoelen, desinfecteren, naspoelen, extra doorblazen. | x | nvt
E31 | De Inschrijver levert bij de inschrijving documentatie in waaruit blijkt dat de doorgeefdesinfector gedurende het proces van reiniging&desinfectie de volgende punten test, en op welke momenten tijdens het proces de testen plaatsvinden: -lekdichtheid van de endoscoop -verstoppingen in de endoscoop, (toegelaten marge (ivm alarm) van flow en druk van de verschillende kanalen aangeven), aansluitingen, etc. -kanaalaansluiting per aangesloten kanaal, continue -watertemperatuur -dosering chemicalien -tijdsduur | x | nvt
E32 | Het proces van de doorgeefdesinfector en dooggeef droogkast kan te allen tijde onderbroken worden door, en alleen door, daarvoor geauthoriseerd LUMC personeel | X | x
E33 | De endodesinfector beschikt over een (bijna) leegstandmelding van de reinigingsvloeistof- en desinfectiemiddelcontainer | x | nvt
E34 | De Inschrijver heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat chemicalien voor reiniging en desinfectie uit de doorgeefmachine lekken (b.v. een lekbak) | x | nvt
E35 | De machine verbreekt het proces wanneer de lektest afwijkingen vertoont | x | nvt
E36 | De doorgeefdesinfector heeft een voorziening ter voorkoming van menging van vuil en schoon water. | x | nvt
E37 | De doorgeefdesinfector beschikt over een aftappunt voor (kweek)watercontrole. | x | nvt
E38 | De Inschrijver verplicht zich tot het verstrekken van compatibiliteitsverklaringen (inclusief een productinformatieblad met vermelding van te gebruiken detergentia en desinfectantia met concentratie, contacttijd en temperatuur) voor de door koper tot het eind van de doorgeefdesinfector gebruikstijd aan te schaffen endoscopen. | x | nvt
E39 | De Inschrijver levert tijdens de inschrijving documentatie in waarin beschreven staat hoe de kwaliteitsbewaking van het inkomende water verzorgd wordt (b.v. met een bacteriefilter, dan eventuele kosten van filter en regulier vervangingstermijn aangeven). | x | nvt
E40 | Desinfectievan scopen vindt plaats op basis van Perazijn zuur | x | nvt
E41 | Bij een onderbroken en/of niet volledig doorlopen proces geeft de doorgeefmachine de endoscoop niet vrij als schoon, en kan de deur aan de schone zijde niet geopend worden. Tevens geeft de doorgeefdesinfector een alarm, stopt het proces, en opent (indien nodig) de deur aan de vuile zijde zonder noodzakelijke tussenkomst van een technicus. Alle storingen worden digitaal opgeslagen en kunnen worden ingezien. | x | nvt
E42 | Na onderbreking van het proces van reiniging & desinfectie van de doorgeefdesinfector kan het proces niet vervolgd worden, en dient opnieuw gestart te worden. | x | nvt
E43 | De Inschrijver specificeert bij de inschrijving bij welke watertemperaturen de reiniging en desinfectie plaatsvindt, maximaal 50 graden | x | nvt
E44 | De Inschrijver specificeert bij de inschrijving op welke manier de doorgeefdesinfector ervoor zorgt dat behandelde scopen residuvrij uit het programma komen (b.v. naspoelcyclus), en levert hier testresultaten van. | x | nvt
E45 | De doorgeefdesinfector beschikt over een procedure voor zelfdesinfectie | x | nvt
E46 | Dosering, inwerktijd en temperatuur van het detergens en desinfectans zijn in het programma vastgesteld en valideerbaar | x | nvt
E47 | De doorgeefdesinfector en de doorgeefdroogkast geven visuele feedback over de fase waarin het proces voor reiniging/desinfectie/droging zich bevindt | x | x
E48 | De Inschrijver specificeert bij de inschrijving hoe er gehandeld dient te worden bij een eventuele besmetting aan de binnenzijde van de doorgeefdesinfector, zodat de uitslagen van de kweken binnen de norm vallen (opgesteld door de SFERD) | x | x
E49 | Het onderling verwisselen/aansluiten van het desinfectie en reinigingsmiddel is niet mogelijk. | x | nvt
E50 | De doorgeefdroogkast blijft een minimale flow geven terwijl de scoop is aangesloten. | nvt | x
E51 | Voor alle aanwezige thermolabiele, flexibele endoscopen met kanalen is er een aansluiting aan de medische perslucht beschikbaar | nvt | x
E52 | Er heerst een overdruk in de kast, Inschrijver specificeert hoeveel overdruk er heerst. | nvt | x
E53 | In de productinformatie worden de procesparameters weergegeven (tijd/temperatuur/druk) | nvt | x
E54 | De apparatuur werkt met een adequate droogcyclus met bacterievrije perslucht ter voorkoming van contaminatie van de scoop. | nvt | x
E55 | De doorgeefdroogkast droogt alle scopen binnen 2 uur volledig. | nvt | x
E56 | Op de display van de doorgeefdroogkast worden de procesparameters weergegeven (tijd/temperatuur/druk). | nvt | x
E57 | De endodesinfector en droger is voorzien van een aansluiting/doorvoer voor meetapparatuur t.b.v. validatie | x | x
E58 | Bij een niet volledig doorlopen proces geeft de doorgeefdesinfector de endoscoop niet vrij als schoon en kan het proces niet voortgezet worden | x | nvt
E59 | Een productinformatieblad met vermelding van te gebruiken detergentia en desinfectantia is aanwezig inclusief de bijbehorende concentratie, contacttijd en temperatuur | x | nvt
E60 | Er is een voorziening ter voorkoming van terugstroom van water uit het watercompartiment naar het water toevoersysteem. | x | nvt
E61 | De machine beschikt over een bacteriefilter de machine geeft aan wanneer deze vervangen moeten worden. | x | nvt
E62 | Procesprameters kunnen alleen door geautoriseerd personeel gewijzigd worden. | x | x
E63 | Er is een controle op dosering van: -desinfectans; -reinigingsmiddel. | x | nvt
E64 | In de doorgeefendoscopendesinfector kunnen tegelijkertijd in 1 bak/programma geplaatst worden: -minimaal 2 scopen zonder werkkanaal -minimaal 2 scopen met 1 werkkanaal -minimaal 1 scoop met meerdere werkkanalen | x | nvt
| Registratie van endoscopen, processen, machines, medewerkers en patienten | DESINFECTOR | DROGER
E65 | De Inschrijver levert een 'Track&Trace' (software)systeem compatibel met de software in het LUMC waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden welke endoscoop bij welke patient, door welke LUMC-medewerkers, door welke machine(s) behandeld/gebruikt is, wanneer en hoe het proces is verlopen. | x | x
E66 | De doorgeefdesinfector beschikt over een onafhankelijk registratie-systeem met de vermelding van de volgende parameters: | x | nvt
- Druk (per kanaal), Inschrijver geeft aan hoe vaak er gemeten wordt
- Temperatuur
- Flow (per kanaal), Inschrijver geeft aan hoe vaak er gemeten wordt
- Dosering reinigingsmiddel (hoeveelheid)
- Dosering desinfectiemiddel (hoeveelheid)
E67 | De doorgeefdroogkast beschikt over een maximaal bewaartijd instelling en alarmering indien bewaartijd is overschreden. | nvt | x
| Infrastructuur en ICT | DESINFECTOR | DROGER
E68 | De Inschrijver geeft aan bij de inschrijving welke waterkwaliteit en waterhoeveelheid noodzakelijk is voor het goed functioneren van de machines | x | nvt
E69 | Fabrikant stelt een filtratieplan op tbv het toevoerwater en geeft advies over de installatie van de filters. De Inschrijver geeft aan welke filters gebruikt moeten worden en installeert deze. | x | nvt
E70 | Tekening en maatvoering van de installatie voorzieningen worden aangeleverd.(Afvoer, ventilatie, afzuiging, water, electra, perslucht, ...). | x | x
E71 | De Inschrijver stelt bij de inschrijving documentatie beschikbaar waarin het waterverbruik, het energieverbruik, het verbruik van chemicalien, en andere bijkomende kosten per 'scoop-wasbeurt' beschreven staan. | x | nvt
E72 | De geleverde apparatuur is bestand tegen reguliere spanningsdippen in het elektriciteitsnetwerk. | x | x
E73 | Bekabeld netwerk aansluiting werkt op basis van 100 Mb full duplex. | x | x
E74 | Eventuele cliënt software (Office, Browser, Adobe, Java, ect) op het medisch apparaat is en blijft ondersteund en up-to-date (up-to-date o.a. t.a.v. security patches). Dit geldt zowel voor het medisch apparaat als voor eventuele cliënt systemen. | x | x
E75 | De geleverde apparatuur behoeft geen vast IP adres om goed te functioneren. | x | x
E76 | De geleverde apparatuur blijft functioneren bij een korte onderbreking van ICT infrastructuur (netwerk, evt. servers of data opslag systeem). | x | x
E77 | Het medisch apparaat functioneert over een routed netwerk en maakt geen gebruik van broadcast. | x | x
E78 | De geleverde apparatuur gebruikt alleen centrale netwerkservices (DHCP, DNS, NTP, Radius, AD, mail , printen, etc.) en gebruikt geen eigen netwerk services | x | x
E79 | De geleverde apparatuur gebruikt geen eigen infrastructuur (switches, accespoints, routers, Firewalls, etc.). | x | x
E80 | De geleverde apparatuur is benaderbaar en benaderd andere systemen via DNS name resolving. | x | x
E81 | De geleverde apparatuur maakt gebruik van DHCP. | x | x
E82 | De geleverde apparatuur staat niet onnodig open voor toegang van buitenaf. | x | x
E83 | De doorgeefendoscopendesinfector heeft de mogelijkheid om een analyse van een storing op afstand uit te voeren en eventueel de storing op te lossen (bijvoorbeeld m.b.v. een (inbel) verbinding) | x | nvt
| Installatie en validatie | DESINFECTOR | DROGER
E84 | De reinigings- en desinfectie en droogprocessen zijn gevalideerd. Hiervan is een validatierapport aanwezig (kopie meeleveren bij de inschrijving). En voldoet aan het validatie protocol van het lumc. | x | x
E85 | De Inschrijver heeft een lijst met kritische procesparameters (inclusief criteria) die periodiek gevalideerd kunnen/moeten worden (lijst bij inschrijving meesturen) | x | x
E86 | Druk- en Flowcontrole metingen per kanaal zijn mogelijk tijdens de validatie. De Inschrijver levert informatie over meetmomenten en marges per soort kanaal | x | x
E87 | De droogkast voorziet in een geautomatiseerde flow controle.
E88 | De validatie kan uitgevoerd worden door daarvoor geauthoriseerde medewerkers met de LUMC dummyscoop worden uitgevoerd | x | x
E89 | De Inschrijver levert tijdens de inschrijving documentatie aan waarin de werkwijze voor validatie beschreven staat. | x | x
E90 | De Inschrijver levert tijdens de inschrijving documentatie aan waarin de werkwijze voor het afnemen/bemonsteren van spoelwater van de doorgeefdesinfector voor microbiologisch onderzoek beschreven staat | x | nvt
E91 | De Inschrijver geeft aan bij de inschrijving hoe de dosering van de toegevoegde middelen controleerbaar en meetbaar is | x | nvt
| Service en onderhoud | DESINFECTOR | DROGER
E92 | Procesprameters kunnen alleen door daarvoor geautoriseerd personeel gewijzigd worden. | x | x
E93 | De Inschrijver verzorgt een opleiding/training van externe/interne technici, valideurs (certificaat wordt afgegeven) en voor alle gebruikers voor ingebruikname van de geleverde producten. De Inschrijver geeft bij de inschrijving aan hoe de opleiding/training geregeld wordt | x | x
E94 | Er wordt door de Inschrijver een Nederlandstalige (indien niet beschikbaar, een Engelstalige gebruiksaanwijzing) gegeven voor onderhoud en gebruik, inclusief bedienings‐ en beladingsvoorschrift. | x | x
E95 | De technici worden opgeleid, voor zowel correctief, preventief als inspectief onderhoud. | x | x
E96 | De Inschrijver heeft de beschikking over een Nederlands of Engels sprekende technische helpdesk. | x | x
E97 | De Inschrijver verzorgt aansluitschema's en de aansluitingen voor alle in het ziekenhuis gebruikte soorten flexibele endoscopen en scopen die worden aangeschaft de eerste tien jaar na ingebruikname | x | x
E98 | De Inschrijver specificeert hoeveel unieke gebruikers ingevoerd kunnen worden in het elektronisch systeem | x | x
E99 | Alle onderdelen zijn bestand tegen de te gebruiken chemicaliën. | x | x
E100 | De Inschrijver specificeert het maximum aantal registraties en de maximale bewaartijd van de gegevens dat mogelijk is m.b.v. het Track&Trace systeem. | x | x
E101 | De bewaartijd van een scoop in de doorgeefdroogkast is conform bestaande richtlijnen, en wordt bewaakt door de doorgeefdroogkast | nvt | x
E102 | De Inschrijver dient te allen tijde de veiligheidsbladen m.b.t. de middelen voor reiniging & desinfectie beschikbaar te stellen aan het LUMC en verplicht zich updates van veiligheidsbladen (via de website van het bedrijf) te publiceren | x | nvt
| SLA eisen | DESINFECTOR | DROGER
E103 | De inschrijver conformeert zich zonder voorbehoud aan de WIBAZ Standaard Service Overeenkomst, SSO versie 3 (11-2013) en minimale geeiste service levels zoals vermeld in de bijlage concept onderhoudsovereenkomst | x | x

## WENSEN
Bijlage 1 | Programma van Eisen | Wensen
behorende bij de Inschrijvingsleidraad voor de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering, installatie en bedrijfsgerede oplevering van en het onderhoud op twee doorgeefscopendesinfectoren en twee doorgeefscopendroogkasten met kenmerk M-EU-15-03 RH
nr | Algemeen | DESINFECTOR | DROGER | kwaliteitswaarde
SGC1a | De doorgeefdesinfector biedt de mogelijkheid om 2 of meer programma's voor het reinigen en desinfecteren van scopen gelijktijdig te draaien en onafhankelijk van elkaar te starten. | x | nvt | 15000
SGC1b | De benodigde chemicalien voor het reinigen en desinfecteren van de endoscopen en de doorgeefdesinfector zelf, zijn verkrijgbaar en los bestelbaar bij een Inschrijver niet zijnde de Inschrijver van de doorgeefdesinfector en doorgeefdroogkast (generieke desinfectantia). | x | nvt | 10000
SGC1c | TEE-probes kunnen gereinigd & gedesinfecteerd worden in de doorgeefdesinfector, de Inschrijver specificeert op welke manier en met welke hulpmiddelen (en meerkosten) dit mogelijk gemaakt is.Validatie vigerende normen verslag | x | nvt | 10000
SGC1d | De doorgeefdesinfector is geschikt voor de reiniging en desinfectie van instrumenten die gebruikt worden voor de DaVinci robot van Intuitive. Validatie conform vigerende wet en regelgeving | x | nvt | 5000
SGC1e | De scopen kunnen in een mandje zonder te worden aangeraakt in de droger worden geplaatst (mandenconcept) | x | x | 10000
NB: U kunt een fictieve korting op uw inschrijf-TCO verdienen indien u de vragen van subgunningscriterium 1 positief kunt beantwoorden.