## Definities
Definitielijst
Het systeem of de hematologie configuratie | Combinatie van de aaneengeschakelde apparatuur met de middleware
Module | Functioneel apparaat binnen de hematologie configuratie, die zowel in een straat als stand alone te plaatsen is.
Randapparatuur | o.a. Beeldschermen, losse PC’s, printers
Testapplicatie | Applicatie voor een analytische test
ICT applicatie | Software applicatie
Hemocytometrie analyser | Analyser welke de gangbare hemocytometrische bepalingen kan verrichten.
DM | Digitale microscoop
SMS | Slide maker stainer
Diff | Uitstrijkje van perifeer bloed
BSE | Bezinkingsautomaat
NRBC | Kernhoudende rode bloedcel
PMN | Polymorf nucleaire cellen
MN | Mononucleaire cellen
Gesloten modus | Geautomatiseerde modus, waarbij monsters aan het begin van de hematologie configuratie worden aangeboden en vervolgens geautomatiseerd door de hematologie configuratie heen gaan.
Open modus | Manuele modus, waarbij monsters handmatig worden aangeboden aan een onderdeel van de hematologie configuratie.
Middleware | 1 virtueel geïnstalleerde softwareprogramma waarmee de gehele hematologie configuratie bediend / gevalideerd kan worden, eventueel exclusief de DM en de Bezinkingsautomaat.
Bedieningssoftware apparatuur | Lokale software van 1 apparaat uit de hematologie configuratie
Oplossing | De totale ICT oplossing die zorgt voor een optimale werking van het door u aangeboden systeem.
TAT | Turnaround tijd. Gemeten vanaf het moment dat het monster de hematologie configuratie /workflow op gaat totdat het resultaat in het laboratorium informatie systeem beschikbaar is (na de eerstelijns validatie).
Diagnostische parameter | Parameter is FDA approved
Research parameter | Parameter is niet FDA approved
Body fluid applicatie | Alle vochten, m.u.v. bloed en liquor, welke onder (patho)fysiologische omstandigheden voorkomen.

## Wensen en eisen
Bijlage 4. PvE en PvW
Nr | Omschrijving | Weging | Puntenverdeling | Maximum aantal punten | Antwoord | Toelichting aanbestedende dienst | Score (in te vullen door aanbestedende dienst)
ALGEMEEN
1. | Alle apparatuur is op het moment van publicatie van deze tender voorzien van een CE markering. | Eis
2. | De hematologie configuratie moet voor beide huizen apart minimaal de volgende onderdelen bevatten: drie hemocytometrie analysers / slide maker stainer/ BSE / DM / sorteer en archiveer applicatie. | Eis
3. | Voor beide huizen dienen 3 hemocytometrie analysers, de SMS, de bezinkingsautomaat en een sorteer / archiveer functionaliteit hardwarematig aan elkaar gekoppeld te zijn. | Eis
4. | U levert voor beide huizen een ICT (middleware) oplossing waarin zowel workflow management als vakinhoudelijke regels kunnen worden ingesteld. | Eis
5. | U levert geïntegreerde software voor de bediening van alle hardwarematige aaneengeschakelde systemen, inclusief de track en exclusief de DM. | Eis
6. | Hardwarematige koppeling van de digitale microscoop aan de SMS is mogelijk | Wens | Ja=18 pt Nee=0pt | 18
7. | De hematologie configuratie is modulair en wordt samengesteld gebaseerd op een optimale workflow | Eis
8. | Indien gebruik wordt gemaakt van meerdere software onderdelen voor de bediening van alle hardwarematige aaneengeschakelde systemen, inclusief de track, dient de communicatie tussen de verschillende onderdelen geen invloed te hebben op de TAT | Eis
9. | De middleware is via meerdere PC's benaderbaar (intern en extern). | Eis
10. | Geef, indien mogelijk, een vrijblijvende offerte voor een stand-alone HbA1C analyser voor beide huizen. Totaal gaat het om 2 HbA1C analysers. | Informatief
11. | Het is mogelijk om een HbA1C analyser hardware matig en software matig aan de voorgestelde configuratie te koppelen. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
12. | Beschrijf uw hematologie configuratie om een optimale workflow te realiseren voor het Vumc. | Informatief |  |  |  | In maximaal 3 A4tjes
13. | Beschrijf uw hematologie configuratie om een optimale workflow te realiseren voor het AMC. | Informatief |  |  |  | In maximaal 3 A4tjes
14. | Alle hardwarematig aaneengeschakelde apparatuur is ook als stand-alone te gebruiken bij uitval van de track (open modus). | Eis
15. | De hematologie configuratie past binnen omvang van de voor het VUmc beschikbare ruimte; zie plattegrond. | Eis
16. | De hematologie configuratie past binnen omvang van de voor het AMC beschikbare ruimte; zie plattegrond. | Eis
17. | In de hematologie configuratie is het mogelijk om in geval van storing en/of onderhoud 1 module stil te zetten terwijl de overige modules door draaien. Dit geldt voor alle aan elkaar geschakelde modules. | Eis
Implementatie
18. | U stelt technische en instrumentele documentatie in de Nederlandse of Engelse taal ter beschikking, gericht op volledig en volwaardig functioneren van het systeem. | Eis
19. | U maakt voorafgaand aan het implementeren van de apparatuur op de afdeling een projectinitiatie document waarin o.a. zijn opgenomen: LEAN sessies, workflowanalyses, installatie en inrichten ICT oplossing, projectorganisatie en een projectplanning (inclusief validatie en training). Beide partijen committeren zich hieraan. | Eis
20. | U bent in 2016 ten alle tijden beschikbaar voor overleg met project bureau huisvesting VUmc en dienst huisvesting AMC om de definitieve tekeningen rond te maken. | Eis
21. | Indien binnen 2 jaar na implementatie nieuwe randapparatuur of verbeterde randapparatuur beschikbaar komt, worden deze kosteloos omgeruild indien AMC en VUmc dit wensen. | Eis
22. | De opbouw van de hematologie configuratie, inclusief de inrichting van de ICT oplossing, de validatie van de analysers en de training van de gebruikers op de hematologie configuratie moet conform planning in de selectie- en gunningsleidraad worden voltooid. | Eis
WORKFLOWMANAGEMENT
23. | Alle gangbare 2D en 3D barcodes kunnen worden aangeboden aan de barcode scanners van de hematologie configuratie t.b.v. eenduidige monsteridentificatie | Eis
24. | Tracering van buizen gedurende het hele proces is mogelijk | Eis
25. | Automatisch archiveren van samples op de aaneengeschakelde apparatuur is mogelijk. | Eis
26. | De hematologie configuratie is, inclusief 1e lijns validatie en exclusief eventuele handmatige vervolgstappen en beoordelen op de DM, te allen tijde met 1 analist te bedienen. | Eis
27. | Reflextesten op de hemocytometrie analyser kunnen zonder tussenkomst van een analist worden uitgevoerd. | Eis
Buizen/rekken
28. | De hematologie configuratie kan in de gesloten modus overweg met de volgende buistypes: VACUTAINER - BD K2EDTA 4ml, VACUTAINER - BD K2EDTA 3ml, VACUTAINER - BD CITRAAT 2.7ml. | Eis
29. | Pediatrische patiëntenmonsters kunnen met behulp van BD Microtainer MAP (First One-Piece Instrument Compatible Microtube for Automated Process; 1.0 mg K2EDTA, 250-500 μl volume, 13x75 mm, met cappiercing), eveneens via de gesloten modus aangeboden worden. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
30. | Deze BD Microtainer MAP zijn ook geschikt voor reflextesting via de gesloten modus. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
31. | Er is een barcodescanner aanwezig voor het handmatig aanbieden van samples. | Eis
32. | De samplerekken van uw configuratie kunnen voor sortering worden geplaatst in de sorteerunit van de Roche p612 en Roche p512. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
33. | De hematologie configuratie wordt geleverd met voldoende monsterrekken om de geëiste TAT te garanderen. Dit gedurende de gehele looptijd van het contract. | Eis
34. | De diverse modules van de configuratie werken met ‘cap-piercing’. | Eis
PRODUCTEIGENSCHAPPEN HEMOCYTOMETRIE ANALYSER
35. | Het aspiratie volume in gesloten mode is ≤xx µl voor een standaard hemogram (Hb, RBC, RBC-indices, WBC, Plt, Plt-indices). | Wens, oplopend | ≤99= 15p | 15
100-119= 8pt
120-149= 4pt
≥150= 0pt
36. | Het aspiratie volume in de open mode is ≤xx µl voor een standaard hemogram (Hb, RBC, RBC-indices, WBC, Plt, Plt-indices). | Wens, oplopend | ≤99= 15pt | 15
100-119= 8pt
120-149= 4pt
≥150= 0pt
37. | Het aspiratie volume in gesloten mode is ≤xx µl voor het volledige bepalingenpakket (RBC, WBC+diff, PLT, Reti). | Wens, oplopend | ≤99= 15pt | 15
100-119= 8pt
120-149= 4pt
≥150= 0pt
38. | Het aspiratie volume in de open mode is ≤xx µl voor het volledige bepalingenpakket (RBC, WBC+diff, PLT, Reti). | Wens, oplopend | ≤99= 15pt | 15
100-119= 8pt
120-149= 4pt
≥150= 0pt
39. | U heeft de mogelijkheid om volumes tot 50 µl (micro-monsters) zonder handmatige voorbewerking of verdunning van het materiaal te meten. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
40. | Het aspiratie volume voor een lichaamsvloeistof anders dan bloed is xx µl. | Wens, oplopend | ≤99= 15pt | 15
100-119= 8pt
120-149= 4pt
≥150= 0pt
41. | De kalibratie van de gesloten mode en open mode hoeft niet apart verricht te worden | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
42. | De carry over tussen monsters is < 2.0 % (RBC, WBC, PLT, Hb) | Eis
43. | De hemocytometrie analyser beschikt over een autoloader die de monsters mengt | Eis
44. | Zeer urgente monsters kunnen op elk moment handmatig worden aangeboden | Eis
45. | Tijd tussen het handmatig aanbieden van een monster en het beschikbaar zijn van de resultaten in de middleware voor Hb, leukocyten en trombocyten is maximaal 5 minuten. Dit is exclusief de reruns. | Eis
46. | Het behalen van de gestelde TAT tijd van 15 minuten met de door u voorgestelde oplossing, gebaseerd op de door ons aangeleverde productiecijfers, met monsters aangeboden via de gesloten modes voor hemocytometrie voor spoedeisende of immuungecompromitteerde patiënten wordt te allen tijde gewaarborgd, ook tijdens piekbelastingmomenten. Dit is inclusief eventuele reruns en omvat minimaal een Hb/Ht, trombo, totaal WBC, absolute neutrofiele granulocyten en absolute lymfocyten. Dit is exclusief eventuele handmatige vervolgstappen. | Eis
47. | Het behalen van de gestelde TAT tijd voor de BSE van 1,5 uur met de door u voorgestelde oplossing, exclusief storingen en reruns, gebaseerd op de door ons aangeleverde productiecijfers voor hemocytometrie wordt te allen tijde gewaarborgd, ook tijdens piekbelastingmomenten. | Eis
48. | Het behalen van de gestelde TAT tijd van 1 uur met de door u voorgestelde oplossing, gebaseerd op de door ons aangeleverde productiecijfers voor hemocytometrie, met monsters aangeboden via de gesloten modes voor routine patiënten wordt te allen tijde gewaarborgd, ook tijdens piekbelastingmomenten. Dit is inclusief eventuele reruns en omvat minimaal een Hb/Ht, trombo, totaal WBC en automatische diff. Dit is exclusief eventuele handmatige vervolgstappen. | Eis
Applicatie rode bloedcellen
49. | Omschrijf de meetmethode waarmee RBC's gemeten worden. | Informatie
50. | RBC’s worden met meer dan 1 methode gemeten. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
51. | Het Hb wordt gemeten zonder cyanide in het reagens | Eis
52. | De indices Ht/MCV/MCH/MCHC/RDW kunnen worden bepaald/berekend volgens gangbare algoritmen. | Eis
53. | Hb-meting of RBC-meting is ongevoelig voor leukocyten tot 300 x 10E9/L. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
54. | Lipemie die storend is in de Hb meting wordt opgemerkt en geflagd door uw hemocytometrie analyser. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
55. | Koude agglutinatie die storend is in de Hb meting wordt opgemerkt en geflagd door uw hemocytometrie analyser. | Eis
56. | De lineariteit van de Hb is gevalideerd door u tussen xx –xx mmol/L. | Wens, oplopend | 0.1- ≤13 =0pt | 4
0.1- ≤15 =2pt
0.1 - >15=4pt
57. | De lineariteit van de RBC-meting is gevalideerd door u tussen xx –xx 10E12/L | Wens, oplopend | 0.1 - ≤ 6 =0pt | 4
0.1 - ≤ 8 =2pt
0.1 - > 8 =4pt
58. | De lineariteit van de NRBC-meting is gevalideerd door u tussen xx –xx per 100 WBC (%) | Wens, oplopend | ≥2-≤ 300=0pt | 4
≥1-≤ 500=2pt
<1-> 500=4pt
59. | De applicatie heeft een absolute telling NRBC’s als diagnostische parameter. | Eis
60. | Bij elke leukocyten telling worden NRBC’s meegemeten (ook als er geen diff is aangevraagd). | Wens | Ja=15 pt Nee=0pt | 15
61. | Indien er NRBC’s gemeten worden, wordt de leukocyten telling automatisch gecorrigeerd. | Eis
62. | Flagging is aanwezig bij detectie van NRBC’s. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
63. | Uw analyser detecteert fragmentocyten | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
64. | Het systeem kwantificeert fragmentocyten | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
65. | Flagging is aanwezig bij detectie van fragmentocyten | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
66. | De applicatie geeft een flagging bij vormafwijkingen RBC’s | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
67. | Uw analyser detecteert hypochrome en hyperchrome RBC's als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
68. | Uw analyser kwantificeert hypochrome en hyperchrome RBC's (% of #) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
69. | Uw analyser detecteert micro- en macrocytaire RBC's | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
70. | Uw analyser kwantificeert micro- en macrocytaire RBC's. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
Applicatie reticulocyten
71. | De lineariteit van de reticulocyten-meting is gevalideerd door u tussen xx –xx per 100 WBC (%) | Wens, oplopend | ≥0.2-≤25=0pt | 4
<0.2->25=4pt
72. | Immature reticulocyte fraction (IRF) meting is aanwezig als diagnostische parameter. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
73. | De applicatie heeft een aparte kleurmethode voor de reticulocyten welke met fluorescentie is gemeten. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
74. | De applicatie bevat aanvullende reticulocyten indices bepalingen voor diagnostische of research doeleinden (b.v. de MCH-reti) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
Applicatie witte bloedcellen
75. | Geef aan welke kleuring u gebruikt in de testapplicatie WBC. | Informatief
76. | De lineariteit van de WBC-meting is gevalideerd door u tussen xx –xx 10E9/L | Wens | ≥0.02-≤420 =0pt | 4
< 0.02->420 =4pt
77. | Beschrijf kort de meetprincipes van de kwantitatieve electronische differentiatie (neutrofielen, lymfocyten, monocyten, eosinofielen, basofielen) | Informatief |  |  |  | In maximaal 3 A4tjes
78. | De testapplicatie heeft een kwantitatieve elektronische 6-parts differentiatie in: neutrofielen, lymfocyten, monocyten, eosinofielen, basofielen en NRBC's. | Eis
79. | De testapplicatie heeft een elektronische, kwantitatieve differentiatie bij WBC ≥ 0.5 10E9/L, al dan niet in een extended count mode, waarbij de neutrofiele granulocyten en de lymfocyten met een CV van maximaal 5% gemeten worden. | Eis
80. | De testapplicatie hanteert automatische flexibele gating algortimes. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
81. | De ondergrens waarbij een absoluut aantal neutrofiele granulocyten betrouwbaar (CV max 10%) kan worden gemeten is bij WBC aantal van <0.5 10E9/L. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
82. | De ondergrens waarbij een absoluut aantal lymfocyten betrouwbaar (CV max 10%) kan worden gemeten is bij WBC aantal van <0.3 10E9/L. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
83. | Kwantitatieve detectie van myeloide voorstadia (immature granulocytes) is mogelijk. | Eis
84. | Immature granulocytes worden standaard mee gemeten en gekwantificeerd in de differentiatie meting. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
85. | Left shift Flagging voor de myeloide voorstadia is aanwezig. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
86. | Er wordt geflagd indien er geen duidelijke scheiding van celpopulaties kan worden waargenomen in de diff | Eis
87. | Uw analyser biedt de mogelijkheid om te onderscheiden tussen suspect maligne blasten bij acute leukemien (AML en ALL) en suspect maligne afwijkingen in overige lymfocyten (bijvoorbeeld CLL of lymfomen). | Wens | Ja=15 pt Nee=0pt | 15
88. | Uw analyser biedt de mogelijkheid om te onderscheiden tussen reactieve en suspect maligne lymfocyten conform geldende WHO richtlijnen. | Wens | Ja=15 pt Nee=0pt | 15
89. | Uw applicatie detecteert en kwantificeert stamcellen als diagnostische parameter. | Wens | Ja=15 pt Nee=0pt | 15
Applicatie trombocyten
90. | De lineariteit van de trombocyten-meting is gevalideerd door u tussen xx –xx 10E12/L | Wens, oplopend | ≥5- ≤ 4500= 0pt | 4
<5 - >4500= 4pt
91. | De trombocyten indices : MPV/MPH/MPHC/PDW worden berekend volgens gangbare algoritmen | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
92. | De applicatie detecteert trombocyten met meer dan 1 meetprincipe (bijvoorbeeld optisch, impedantie, monoclonalen) | Wens | Ja=15pt Nee=0pt | 15
93. | De applicatie detecteert aanwezige reuzetrombocyten als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
94. | Er vindt flagging plaats bij reuzetrombocyten | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
95. | De applicatie detecteert aanwezige trombocytenaggregaten als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
96. | Er vindt flagging plaats bij trombocyten aggregaten | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
97. | De applicatie detecteert het % voorstadia van thrombocyten (immature platelets) als diagnostische parameter. | Wens | Ja=15 pt Nee=0pt | 15
Applicatie body fluids ten behoeve van het meten van liquoren
98. | Er is een aparte applicatie voor het meten van WBC's in liquoren als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
99. | Er is een aparte applicatie voor het meten van RBC's in liquoren als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
100. | Er is een aparte applicatie voor het meten van het totaal aantal kernhoudende cellen in liquoren als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
101. | De applicatie om cellen in liquoren te meten kan zonder voorbehandelingsstap van het patiënten materiaal worden gedraaid. | Wens | Ja=15 pt Nee=0pt | 15
102. | De applicatie liquoren maakt onderscheid tussen polymorphonucleaire cellen (PMN) en mononucleaire cellen (MN) als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
103. | De applicatie liquoren kwantificeert (# en/of %) polymorphonucleaire cellen (PMN) en mononucleaire cellen (MN) als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
104. | Het meten van een WBC-diff in liquor behoort tot de research parameters. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
105. | De lineariteit van de leukocyten-meting in liquor is gevalideerd door u tussen xx –xx 10E3/uL | Wens | 0-≤6=0pt | 4
0->6=4pt
106. | De lineariteit van de erytrocyten-meting in liquor is gevalideerd door u tussen xx –xx 10E6/uL | Wens | 0-≤0.5=0pt | 4
0->0.5=4pt
Applicatie body fluids ten behoeve van het meten van overige vochten
107. | Er is een applicatie body fluids (m.n. Ascites / bronchoalveolaire lavage / dialysaten / pleura vocht / pericard vocht) voor het meten van WBC's in body fluids als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
108. | Er is een applicatie body fluids (m.n. Ascites / bronchoalveolaire lavage / dialysaten / pleura vocht / pericard vocht) voor het meten van RBC’s in body fluids als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
109. | Er is een applicatie body fluids (m.n. Ascites / bronchoalveolaire lavage / dialysaten / pleura vocht / pericard vocht) voor het meten van totaal aantal kernhoudende cellen als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
110. | De applicatie om cellen in body fluids (m.n. Ascites / bronchoalveolaire lavage / dialysaten / pleura vocht / pericard vocht) te meten kan zonder voorbehandelingsstap van het patiënten materiaal worden gedraaid. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
111. | De applicatie body fluids maakt onderscheid tussen polymorphonucleaire cellen (PMN) en mononucleaire cellen (MN) als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
112. | De applicatie body fluids kwantificeert (# en/of %) polymorphonucleaire cellen (PMN) en mononucleaire cellen (MN) als diagnostische parameter | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
Overige
113. | Met de geleverde hematologie configuratie is het meten van veterinaire monsters mogelijk tbv standaard hematologische bepalingen, Hb, leuko’s, ery’s en trombo’s. Indien dit mogelijk is levert u dit mee. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
PRODUCT EIGENSCHAPPEN SMS
114. | De SMS wordt aangestuurd d.m.v. de criteria vastgelegd in de middleware. | Eis
115. | De SMS past de filmdikte automatisch aan aan het Ht/Hb | Eis
116. | De kleurmethode in de SMS betreft de May-Grunwald Giemsa kleuring. | Eis
117. | Het systeem is programmeerbaar voor definiëring van de eigen kleurprotocollen van een instelling. | Eis
118. | Kleuring van beenmerguitstrijkjes is mogelijk | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
119. | Het handmatig aanbieden van een monster aan de SMS is mogelijk. | Eis
120. | Het vullen van de kleurbaden gebeurt automatisch | Eis
121. | Handmatig aanbieden van glaasjes / uitstrijkjes voor kleuring is mogelijk | Eis
122. | Het is mogelijk om meerdere uitstrijkjes per monster te laten maken. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
123. | Het is mogelijk om uitstrijkjes te laten maken zonder kleuring. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
124. | De SMS kan overweg met de volgende buistypes: VACUTAINER - BD K2EDTA 4ml, VACUTAINER - BD K2EDTA 3ml, | Eis
125. | Het aspiratie volume dat de SMS nodig heeft voor 1 diff in de gesloten mode is maximaal 130 ul | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
126. | Het aspiratie volume dat de SMS nodig heeft voor 1 diff in de open mode is maximaal 130 ul | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
127. | Slides die gemaakt zijn worden automatisch voorzien van in ieder geval de volgende gegevens: patiëntnaam, monsternummer (12 karakters), patiëntennummer (minimaal 7 karakters). | Eis
PRODUCT EIGENSCHAPPEN DM
128. | De DM is geschikt voor het analyseren van perifeer bloed uitstrijkjes | Eis
129. | De DM is geschikt voor het analyseren van overige vochten (liquor, ascites, pleuravocht, dialyse vloeistof, e.d.) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
130. | De DM is geschikt om beenmergen te analyseren | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
131. | De DM is geschikt om in perifeer bloed alle typen leukocyten te kunnen classificeren, inclusief voorloperstadia (myelocyten, metamyelocyten, promyelocyten, blasten) | Eis
132. | Insluitsels in leukocyten zijn goed te zien op de schermweergave (Toxische korreling, Auerse staven, lichaampjes van Dohle, etc. ) | Eis
133. | De DM kan NRBC’s classificeren | Eis
134. | Insluitsels in erytrocyten zijn goed te zien op de schermweergave (malaria, Howell Jolly, basofiele punctering) | Eis
135. | De DM is geschikt om afwijkende vormen van erytrocyten te classificeren (fragmentocyten, schietschijfcellen, traandruppel, etc.) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
136. | Afwijkingen in trombocyten morfologie zijn goed te zien op de schermweergave. | Eis
137. | De morfologische beoordeling van de cellen is gebaseerd op het diffboekje van de VHL. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
138. | Het aantal leukocyten dat wordt geteld is vrij instelbaar en kan liggen tussen de 50-500 cellen per preparaat | Eis
139. | De DM heeft een automatische aanpassing voor geteld aantal leukocyten op basis van totaal aantal aanwezige leukocyten (instelbare regel) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
140. | De resultaten van meerdere diffs van dezelfde patiënt en hetzelfde ordernummer kunnen worden opgeteld/dan wel worden gemiddeld tot 1 eindresultaat | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
141. | Er is een mogelijkheid tot opslag van een overzichtsfoto van de 'hele' diff perifeer bloed (overzichtsfoto) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
142. | Er is een mogelijkheid om totale beeld van een Cytospinpreparaat (overige vochten) te bekijken en digitaal op te slaan | Eis
143. | De DM is geschikt voor het kwantificeren van aantallen erytrocyten per gezichtsveld als hulpmiddel beoordeling van het rode bloedbeeld | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
144. | De beoordeling van een Kleihauer test / HbF-kleuring is mogelijk (zie ook punt hierboven) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
PRODUCT EIGENSCHAPPEN BSE
145. | De methode van bepalen is volgens de klassieke Westergren –methode; de gouden standaard. | Eis
146. | Instelbaar Westergren-methode 60 min vs 30 min is mogelijk | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
147. | de BSE analyser beschikt over een autolader die de monsters mengt | Eis
148. | Urgente monsters kunnen elk moment handmatig worden aangeboden. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
149. | De resultaten van de geleverde BSE analyser kunnen gevalideerd worden met de Middleware. | Wens | Ja=15 pt Nee=0pt | 15
150. | De BSE analyser kan overweg met de volgende buistypes: VACUTAINER - BD K2EDTA 4ml, VACUTAINER - BD K2EDTA 3ml, | Eis
151. | Er vindt flagging plaats bij sluiering | Eis
152. | Er vindt flagging plaats bij opgezogen luchtbellen | Eis
PRODUCT EIGENSCHAPPEN SORTEER / ARCHIVEER UNIT
153. | Wat is de capaciteit van de archiveer/ sorteermodule (aantal buisposities)? | Informatief |  |  |  | In maximaal 3 A4tjes
154. | Hoeveel verschillende archiveer/ sorteergroepen kunnen er maximaal worden gedefinieerd in de sorteer module? | Informatief |  |  |  | In maximaal 3 A4tjes
155. | De archiveer/ sorteermodule kan overweg met de volgende buistypes: VACUTAINER - BD K2EDTA 4ml, VACUTAINER - BD K2EDTA 3ml, VACUTAINER - BD CITRAAT 2.7ml. | Eis
156. | De archiveer/ sorteermodule kan overweg met BD Microtainer MAP (First One-Piece Instrument Compatible Microtube for Automated Process; 1.0 mg K2EDTA, 250-500 μl volume, 13x75 mm, met cappiercing). | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
157. | Bij automatische doorvoer naar vervolgapparatuur, is het bufferinterval door de gebruiker te programmeren (op basis van tijd en o.b.v. aantal gesorteerde buizen). | Eis
158. | Er is sortering van overige vervolgtesten mogelijk (Kleihauer, sikkelceltesten, Hb-typering, CD3/4/8, etc). | Eis
159. | Er is sortering mogelijk van monsters die tijdens de meting problemen hebben gegeven (default rek). | Eis
PRODUCT EIGENSCHAPPEN MIDDLEWARE SYSTEEM
160. | Uitbreiding van het pakket reken-, flaggings- en beslisregels is uit te voeren door de Labtrain / GLIMS beheersorganisatie van het AMC/VUmc. | Eis
161. | Wanneer aanpassingen van reken- en beslisregels complex is, zijn deze acties na extra scholing door leverancier (bv. programmeercursus) wel uitvoerbaar door beheersorganisatie AMC/VUmc. | Eis
162. | Bevoegdheden van de medewerkers moeten op minimaal 2 niveaus instelbaar zijn in de Middleware. | Eis
163. | Het is mogelijk om per medewerker apart in te loggen in de middleware. | Eis
164. | Het is mogelijk onderhoud en storingen bij te houden in de middleware. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
165. | Het is mogelijk om middels visuele coderingen van de monsternummers in de middleware de urgentie van een monster te herkennen (cito versus niet-cito) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
166. | Het is mogelijk om de live TAT te monitoren via de middleware. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
167. | Het is mogelijk om patiënt specifieke informatie toe te voegen aan de middleware | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
168. | Het is mogelijk om de eenheden van de testapplicaties aan te passen naar wat in Nederland gebruikelijk is. | Eis
169. | In de middleware worden de historische resultaten van de patiënt overzichtelijk gepresenteerd voor zowel de getalsmatige uitslagen als ook de bijbehorende dotplots. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
170. | De meetresultaten van de hemocytometrie van een patiënt zijn zichtbaar in het werkscherm van de DM bij het beoordelen van de diff van de betreffende patiënt | Eis
171. | Bij de validatie van de hemocytometrie uitslagen in de middleware zijn de getalsmatige uitslagen, minimaal 4 plotjes welke door de gebruiker in te stellen zijn en de flaggings in 1 scherm te zien. | Eis
172. | Meetresultaten van hemocytometrie (bv. leukocytendiff) kunnen indien gewenst alsnog worden doorgestuurd, maar met aanvullende gegevens van de DM (bijvoorbeeld rode bloedbeeld morfologie, insluitsels leukocyten, morfologie trombocyten, etc.). Dit is een eenvoudige handeling en betreft geen handmatige invoer van uitslagen. | Eis
173. | Naamgeving van cellulaire categorieën in de DM kan door de gebruiker worden aangepast | Eis
174. | Cellulaire categorieën in de DM kunnen automatisch worden opgeteld en hernoemd (bv monocyten en lymfocyten optellen tot MN). | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
175. | Er is een mogelijkheid tot opslaan foto's en complete dataset van een patiënt voor later gebruik (interne bibliotheek voor instructie doeleinden in de DM) | Eis
176. | De export van losse foto’s vanuit de DM naar andere programma's is mogelijk (voor presentaties e.d.) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
177. | Resultaten van de DM zijn via meerdere PC’s benaderbaar, en dat geldt ook voor valideren van resultaten | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
178. | Meerdere personen kunnen tegelijkertijd resultaten van de DM valideren (van verschillende monsters) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
179. | Er wordt in de software gelogd welke gebruiker welke diff heeft gevalideerd, dan wel geautoriseerd | Eis
180. | Remote view van DM resultaten is mogelijk (intern en extern), bij voorkeur webbased. | Eis
181. | De resultaten van de DM zijn van minimaal 1 jaar direct terug te zoeken (dus niet via moeilijk terughalen via server) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
182. | Het toevoegen van vaste tekst commentaren bij de uitslag in de DM is mogelijk (door te sturen naar LIS) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
183. | Het toevoegen van vrije tekst commentaren bij de uitslag in de DM is mogelijk (door te sturen naar LIS) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
184. | Posities van bepaalde cellen zijn in de DM te markeren in het overzichtsbeeld, zodat ze later makkelijk zijn terug te zoeken | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
185. | Een QC/Trainingsmodule is beschikbaar voor de DM (een preparaat door meerdere personen te beoordelen, zonder dat resultaten van anderen zichtbaar zijn, resultaten met elkaar te vergelijken/middelen, etc.) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
186. | Het is mogelijk om bijzondere cellen te markeren en daarmee een bibliotheek te creëren van bijzondere cellen in de middleware. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
KWALITEITSASPECTEN
187. | U garandeert dat bij lotnummerwisselingen de verandering in bepalingen niet meer dan 2% is t.o.v. de masterbatch. | Eis
188. | Controles worden door middel van een barcodelabel herkend. | Eis
189. | Uw systeem beschikt over de mogelijkheid om zelf grenzen in te stellen voor berekening van daggemiddelden (moving average). | Eis
190. | U beschikt over minimaal 3 levels controles voor alle hemocytometrie bepalingen uit bloed. | Eis
191. | U beschikt over controles specifiek voor de hemocytometrie bepalingen uit body fluids, exclusief liquor. | Eis
192. | U beschikt over controles specifiek voor de hemocytometrie bepalingen uit liquor. | Wens | Ja=15 pt Nee=0pt | 15
193. | Het is mogelijk om externe/eigen controles aan te bieden aan de hemocytometrie analyzers. | Eis
194. | Het is mogelijk om een (zelfgemaakte) QC-slide aan te bieden aan de DM. | Eis
195. | Uw systeem beschikt over Westgard en vrij instelbare regels | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
196. | Als controles niet goed zijn verschijnt er een vlag | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
197. | QC resultaten worden ten minste weergegeven in Levey Jennings-plots | Eis
198. | In de bedieningssoftware wordt geregistreerd welk lotnummer controles is gebruikt per meting. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
199. | Uw systeem beschikt over een internationaal Quality assurance /vergelijkingsprogramma (peer to peer programma) | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
200. | Uw analyseapparatuur controleert op aanwezigheid van stolseltjes in het gepipetteerde materiaal. | Eis
REAGENTIA
201. | Voor de reagentia worden houdbaarheid, lotnummer en datum ingebruikname in de bedieningssoftware van de analyser of in de middleware vastgelegd. | Eis
202. | Alle reagentia kunnen on board van de analyser bij de juiste temperatuur worden opgeslagen | Eis
203. | De reagentiaverpakkingen zijn middels een barcode gelabeld. | Eis
204. | Er is een registratie van reagentia in elektronisch logboek dmv barcode herkenning | Eis
205. | Het is onmogelijk om verlopen reagens te verbruiken. | Eis
206. | Het systeem waarschuwt uiterlijk 48 hr van te voren wanneer de houdbaarheid van de reagentia dreigt te verlopen. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
207. | Op moment van levering is het reagens nog minimaal 3 maanden houdbaar. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
208. | Het systeem gebruikt niet toxische reagentia, m.u.v. de SMS. Lozing op riool is hierdoor mogelijk. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
209. | De reagentia kunnen te allen tijde zonder beperkingen van de ene naar de andere analyser overgezet worden. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
210. | Spoedleveringen (binnen 24 uur) en tijdens kantoortijden is mogelijk. | Eis
211. | Het systeem geeft een waarschuwing uit op het scherm wanneer voor een bepaalde bepaling het aantal nog uit te voeren testen is gedaald onder het door de gebruiker ingestelde minimum. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
212. | De reagentia zijn gebruiksklaar, er hoeft niets handmatig te worden opgelost of bij elkaar gevoegd. | Eis
213. | De benodigde opslagruimte voor reagentia in het laboratorium en het aantal benodigde reagens wisselingen kan worden gereduceerd door middel van het gebruik van geconcentreerde reagentia en een reagens processing unit (RPU). Indien u hier “ja”antwoord neemt u van deze packs de prijzen op in bijlage 6 “Prijsopgaaf verbruiksartikelen”. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
ARBO EN MILIEU
214. | Vloeistoffen (reagentia, wasvloeistoffen e.d.) zijn verpakt in verpakkingen welke niet zwaarder wegen dan 10 kg, exclusief de reagentia van de bezinkingsautomaat. | Eis
215. | Geef de geluidsproductie van de gehele hematologie configuratie aan. | Informatief |  |  |  | In maximaal 2 regels
216. | De geluidsproductie van de gehele hematologie configuratie overschrijft de 80dB niet. | Eis
217. | Het systeem voldoet aan de door ARBO gestelde vigerende richtlijnen m.b.t. veilig en verantwoord werken, de zogenaamde WIP-richtlijnen (RIVM). | Eis
218. | Geef de warmteproductie van de gehele hematologie configuratie aan. | Informatief |  |  |  | In maximaal 2 regels
219. | Uw systeem voldoent aan de NEN-ISO 11399 norm | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
220. | Indien uw systeem gebruik maakt van compressoren dan kan de geluidsproductie van uw systeem worden gereduceerd door aansluiting van uw systeem op de perslucht van het ziekenhuis. Indien uw systeem geen compressoren nodig heeft mag u “Ja” antwoorden. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
221. | Afval van de SMS wordt opgevangen in afvalvaten en loost niet op het riool | Eis
222. | Afvalvaten van de SMS moeten maximaal 1 maal per 24 uur worden geleegd. | Eis
ONDERHOUD, SERVICE, STORINGEN
Technisch
223. | U levert een all-in onderhoudscontract. Hieronder wordt verstaan maximaal preventief onderhoud en correctief onderhoud tijdens kantooruren (maandag-vrijdag 8.00-17.00) inclusief onderdelen, werkloon, voorrijkosten, etc. | Eis
224. | In noodgevallen dient correctief onderhoud ook buiten kantooruren beschikbaar te zijn. Hiervoor gelden dan marktconforme tarieven. | Eis
225. | U levert vakinhoudelijke ondersteuning op de testapplicaties van de hematologie-configuratie. | Eis
226. | U levert alle hardware upgrades en updates die noodzakelijk zijn voor de garantie op een goedwerkend systeem kostenloos gedurende de looptijd van het contract. | Eis
227. | Elk systeemonderdeel voldoet aan NEN 3140 en IEC 61010. Elk systeemonderdeel zal bij binnenkomst aan een veiligheidsmeting t.b.v. deze normen onderworpen worden. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
228. | De dagelijkse opstartprocedure van de gehele door u aangeboden hematologie configuratie duurt xx minuten: | Wens | 0 tot 5 = 4pt | 4
6 tot 10= 2 pt
11 tot 15= 0 pt
229. | De dagelijkse opstartprocedure van de gehele door u aangeboden hematologie configuratie duurt nooit langer dan 20 minuten. Na deze 20 minuten is de configuratie gebruiksklaar. Dit is exclusief het draaien van controles. | Eis
230. | Het dagelijks onderhoud van de gehele door u aangeboden hematologie configuratie duurt xx minuten: | Wens | 0 tot 10 = 4pt, | 4
11 tot 15 =3pt
16 tot 30=2pt
31 tot 45=0pt
231. | Het dagelijks onderhoud van de gehele door u aangeboden hematologie configuratie duurt nooit langer dan 60 minuten. Gedurende het onderhoud is altijd 1 hemocytometrie analyser beschikbaar. | Eis
232. | De testapplicaties reticulocyten, liquor en body fluids zijn per instituut minimaal op 2 hemocytometrie analysers geïnstalleerd. | Eis
233. | De up-time van het totaal van de hemocytometrie analysers per instituut is 100%. Dit betekent dat altijd 1 hemocytometrie analyser werkt voor de applicaties hemoglobine, hematocriet, erytrocyten, ery-indices en RDW, trombocyten, leukocyten, en leukocyten-diff. | Eis
234. | De up-time van het totaal van de reticulocyten, liquor en body fluid applicaties per instituut is 100%. Dit betekent dat per instituut altijd 1 hemocytometrie analyser werkt voor deze applicaties. | Eis
235. | Vrijdagmiddag 17u zijn in zowel Vumc als AMC minimaal 2 van de 3 hemocytometrie analysers werkend, indien voor 14u gemeld. | Eis
236. | De hemocytometers mogen per instituut in totaal maximaal 6x per jaar een storing hebben welke niet telefonisch of middels remote support oplosbaar is. | Eis
237. | De hemocytometers mogen per instituut in totaal maximaal 9x per jaar een storing hebben welke telefonisch of middels remote support oplosbaar is. | Eis
238. | De SMS mag per instituut maximaal 3x per jaar een storing hebben welke niet telefonisch of middels remote support oplosbaar is. | Eis
239. | De SMS mag per instituut maximaal 6x per jaar een storing hebben welke wel telefonisch of middels remote support oplosbaar is. | Eis
240. | De sorteer/archiveer applicatie mag per instituut maximaal 3x per jaar een storing hebben welke niet telefonisch of middels remote support oplosbaar is. | Eis
241. | De sorteer/archiveer applicatie mag per instituut maximaal 6x per jaar een storing hebben welke wel telefonisch of middels remote support oplosbaar is. | Eis
242. | De BSE mag per instituut maximaal 3x per jaar een storing hebben welke niet telefonisch of middels remote support oplosbaar is. | Eis
243. | De BSE mag per instituut maximaal 6x per jaar een storing hebben welke wel telefonisch of middels remote support oplosbaar is. | Eis
244. | Storingen aan apparatuur zijn binnen 72 uur na melding tijdens kantooruren verholpen. | Eis
ICT
245. | U levert een all-in onderhoudscontract op de ICT-oplossing. Hieronder wordt verstaan maximaal preventief onderhoud en correctief onderhoud tijdens kantooruren (maandag-vrijdag 8.00-17.00) inclusief onderdelen, werkloon, voorrijkosten, etc. | Eis
246. | In noodgevallen dient correctief onderhoud op de ICT-oplossing ook buiten kantooruren beschikbaar te zijn. Hiervoor gelden dan marktconforme tarieven. | Eis
247. | U levert inhoudelijke ondersteuning op de ICT-applicaties van de hematologie-configuratie. | Eis
248. | U levert alle hardware (printers / beeldschermen /etc) upgrades en updates die noodzakelijk zijn voor de garantie op een goedwerkend systeem kostenloos gedurende de looptijd van het contract. | Eis
249. | U levert alle software upgrades en updates die noodzakelijk zijn voor de garantie op een goedwerkend systeem kostenloos gedurende de looptijd van het contract. | Eis
250. | Bij uitval van het netwerk dient het systeem door te draaien en de resultaten voor het LIS in een buffer op te slaan voor tenminste 48 uur productie. | Eis
251. | Geef aan wat de buffercapaciteit is in tijdseenheden. | Informatief |  |  |  | In maximaal 2 regels
252. | Leverancier van systeem zorgt voor installatie van het systeem op een failoverserver (functionaliteit van middelware mag tijdens kantoortijden niet langer dan 30 min. wegvallen). Hiermee wordt een high availability oplossing binnen het data management systeem bedoeld. | Eis
253. | Support voor ICT is beschikbaar tijdens kantoortijden. Geef aan hoe dit geregeld is in uw servicecontract. | Eis
254. | 24/7 support voor ICT is in noodgevallen beschikbaar. Geef aan hoe dit geregeld is in uw servicecontract. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
255. | Wanneer het systeem gebruik maakt van software onderdelen van derden is er bij de leverancier voldoende kennis van elk systeem onderdeel. Voor ICT support heeft VUmc/AMC te maken met “a single point of contact”. | Eis
256. | Rekenregels in de apparatuur of middleware welke door de leverancier zijn meegeleverd zijn geen 100% black box. Bij zwaarwegende belangen aangaande patiënt veiligheid en na het ondertekenen van een vertrouwelijkheidsclausule door AMC/VUmc kunnen deze kenbaar worden gemaakt. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
257. | De leverancier beschikt over duidelijke koppelingsspecificaties van de middleware. | Eis
258. | Nieuwe software versies, upgrades en updates hebben geen invloed op productie. | Eis
259. | Nieuwe software versies, upgrades en updates vinden plaats buiten piek productietijden, zijn kostenloos en in overleg met VUmc / AMC. | Eis
OPLEIDING
260. | U heeft een Nederlandstalige gebruikersgroep of bent bereid deze op te richten voor VUmc/AMC. | Eis
261. | VUmc en AMC werken beiden met een groep key-users, gespecialiseerde analisten op de door u aangeboden hematologie configuratie. U voorziet in een uitgebreide vakinhoudelijke en technische training voor deze groep (kostenloos). De training moet diepgaande kennis aanbieden aan key-users, waarna zij in staat zijn uitgaande van "train de trainer" principe hun collega’s te kunnen trainen. | Eis
262. | Nieuwe key-users worden gedurende de looptijd van het contract kosteloos door inschrijver getraind. Ga hierbij uit van de duur van het reagenscontract voor een periode van 10 jaar en een normaal personeelsverloop. | Eis
263. | Bij implementatie verzorgt u voor alle gebruikers in VUmc en AMC een live “in-company” plotjes training (kostenloos). E-learning valt hier buiten. | Eis
264. | U beschikt over een e-learning module voor nascholingsdoeleinden (kostenloos). | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
265. | U bent bereid om tegen vergoeding gedurende de looptijd van het contract “in-company” herhalingstrainingen te geven t.a.v. de beoordeling van de plotjes. | Eis
266. | De instructie voor het gebruik van het systeem is Nederlandstalig. | Wens | Ja=4 pt Nee=0pt | 4
267. | Alle opleidingsgerelateerde documentatie en handleidingen, gebruikersinterface en overige informatie moet in de Nederlandse of Engelse taal worden aangeleverd. | Eis
268. | U voorziet bij implementatie ook in opleiding voor inrichting / parameterisatie van de middleware voor ICT’ers van VUmc en AMC (kostenloos). | Eis
269. | U voorziet in extra technische training conform de training van uw eigen technici voor 2 a 3 leden van het facilitair medisch team (FMT) VUmc | Eis
KOPPELINGEN GLIMS / LABTRAIN
270. | De koppeling met het GLIMS / LABTRAIN moet bi-directioneel zijn. | Eis
271. | Uw systeem moet gekoppeld worden via een koppeling die kan communiceren met een door MIPS (leverancier GLIMS) en Bodegro (leverancier LABTRAIN) geleverde driver van recente versie: bij vookeur HL7 – Oul (vanaf versie 2.4) of evt ASTM/ASTM-extended. | Eis
272. | De volgende uit het GLIMS / LABTRAIN komende informatie moet tenminste door de middleware gelezen kunnen worden: | Eis
monsternummer
patiëntnummer
patiëntnaam
geboortedatum patiënt
geslacht patiënt
bepalingsurgentie
uit te voeren bepalingen
toegevoegde bepalingen
aanvraagdatum en aanvraagtijd
273. | De volgende informatie moet vanuit de middleware naar GLIMS /LABTRAIN worden gestuurd: | Eis
monsternummer
uitslagdatum en tijd
toegevoegde aanvragen (op basis van regels in de middleware of GLIMS/LABTRAIN ingesteld).
statusinformatie (monster gestold, te weinig volume, monster in re-run, etc.)
Vlag informatie
Resultaat commentaren
274. | Het systeem accepteert monsternummers vanuit GLIMS /LABTRAIN. | Eis
275. | Het systeem geeft d.m.v. van foutmeldingen in HL7 -MSA (3) segment naar het GLIMS/LABTRAIN systeem aan wanneer er iets mis is op het vlak van de communicatie of als reactie op de bericht inhoud. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
276. | Bij wegvallen van de connectie van het systeem met GLIMS/LABTRAIN geeft het systeem d.m.v. van foutmeldingen aan de gebruiker aan dat dit het geval is zodat gebruiker tijdig kan ingrijpen. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
277. | De middleware voorziet in faciliteiten om rekenregels / algoritmen te gebruiken om resultaten te converteren. | Eis
278. | De middleware voorziet in faciliteiten om beslisregels te formuleren om reflextesten / verdunningen / duplo metingen te initieren (binnen het eigen systeem en in opdracht van het GLIMS/LABTRAIN-systeem) | Eis
279. | Het systeem beschikt over een noodprocedure waarbij handmatig requests op noodmonsternummers in het hemocytometrie systeem kunnen worden ingevoerd wanneer door netwerkproblemen / uitval het GLIMS / LABTRAIN-hostsysteem niet benaderbaar is. In deze situatie moet het systeem met variabele lengte van monsternummers om kunnen gaan. | Eis
280. | Het systeem beschikt over procedures waarmee resultaten kunnen worden herzonden naar het GLIMS /LABTRAIN systeem | Eis
281. | In de standaard leverantie van het systeem is opgenomen dat een door VUmc/AMC aan te leveren pakket aan reken- en beslisregels en overige faciliteiten door de leverancier wordt ingebouwd. | Eis
282. | Het systeem kan de barcode van het type Code 128 / Code 39 kunnen lezen (VUmc). | Eis
(Toelichting: De invoermodule van het systeem leest tenminste barcode labels van het type Code 128 )
283. | Het systeem kan de barcode van het type Codobar lezen (AMC) | Eis
284. | Alle communicatie met het GLIMS moet via send en receive koppelingen vanuit één centrale besturingscomputer van de automaat kunnen worden gerealiseerd. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
285. | Het systeem hanteert intern het GLIMS / LABTRAIN monsternummer. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
286. | Het systeem kan gevoed worden via download acties vanuit GLIMS. Daarnaast kan het systeem een query richting GLIMS uitvoeren. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
287. | Het systeem bevat een opschoonmechansime voor oude data (requests en results) en is voorzien van voldoende opslagcapaciteit van data voor een jaar. | Eis
ICT REQUIREMENTS
288. | Uptime van het de oplossing bedraagt 99.5% van de tijd. | Eis
289. | De oplossing staat toe dat de back-up van gegevens kan plaatsvinden zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de oplossing. | Eis
290. | De oplossing wordt geleverd met een gedocumenteerde roll-back mogelijkheid voor het herstellen van de beschikbaarheid na installatie van een nieuwe versie/release/update of upgrade. | Eis
291. | De oplossing is geschikt voor gelijktijdig gebruik door 15 gebruikers. | Eis
292. | De oplossing vereist voor een correcte werking geen systeembeheerrechten voor de eindgebruiker. | Eis
293. | De server componenten functioneren correct onder beperkte rechten op de server, EN vereisen geen lokale of globale beheerrechten op de server | Eis
294. | De oplossing vereist voor een correcte werking geen toegang tot systeemaccounts met beheertoegang in Microsoft Active Directory. | Eis
295. | De servers van het systeem kunnen opgenomen worden in het VUmc en AMC domein | Eis
296. | De leverancier communiceert pro-actief kwetsbaarheden in de oplossing die invloed hebben op de beschikbaarheid, integriteit en beveiliging van de oplossing. Maatregelen en middelen om deze te verhelpen worden direct aangeboden. | Eis
297. | Als binnen de oplossing een eigen gebruikersadministratie bijgehouden wordt, kan de oplossing koppelen met een extern gebruikersadministratie of identiteit management systeem voor het actueel houden van de gebruikersadministratie. | Eis
298. | De oplossing beschikt over een gebruikersbeheer functionaliteit: | Eis
- voor het instellen van profielen of rollen en de daarbij horende autorisaties
- voor gebruikers- en toegangsbeheer (toevoegen van en verwijderen van gebruikers en rollen)
- waardoor functionaliteiten (o.a. menu's, functies, informatie) wel of juist niet beschikbaar komen.
299. | Voor de software van het systeem wordt een Test, Acceptatie en Productie omgeving ingericht. | Eis
300. | Alle geregistreerde tijden in de oplossing zijn gebaseerd op een overeengekomen, eenduidige, nauwkeurige tijdsbron. | Eis
301. | De oplossing maakt voor netwerkcommunicatie uitsluitend gebruik van het IPv4 protocol of hoger. (RFC 791) | Eis
302. | De aanbieder geeft inzicht in de structuur en samenhang van de verschillende modules en interfaces in een schematisch overzicht. | Eis
303. | De aanbieder levert bij elke release, upgrade en update, Nederlands- of Engelstalige actuele installatie-, configuratie-, beheer-, gebruikersdocumentatie en opleidingsmateriaal t.b.v. de oplossing digitaal aan. Inclusief alle instellingen en inrichtingen. Bij oplevering van nieuwe versies bestaat dit tenminste uit een implementatie of upgradeplan, een roll-back scenario en een document met de te verwachten testresultaten. | Eis
304. | Indien de licentievoorwaarden gebaseerd zijn op een gekwantificeerde eenheid binnen de oplossing, is deze eenheid inzichtelijk voor VUmc / AMC. | Eis
305. | De aanbieder documenteert hoe de licentiestructuur van de oplossing is opgebouwd. | Informatie
306. | De aanbieder biedt inzicht in release procedures en test- en acceptatierapporten. Dit geldt zowel voor initiële oplevering als voor de beheersituatie. | Eis
307. | De aanbieder geeft inzicht in releasesystematiek en de releaseplanning. | Eis
308. | De omgevingen voor testen en accepteren (TA) zijn gescheiden van de productieomgeving (P). Dit geldt zowel voor initiële oplevering als voor de beheersituatie. | Eis
309. | De oplossing voorziet in een procedure om een kopie (data en configuratie) van de productie omgeving te maken ten behoeve van andere omgevingen zoals acceptatie, test of opleiding. | Eis
310. | Na installatie van een nieuwe release van de oplossing zijn bestaande gegevens nog volledig beschikbaar en bruikbaar. | Eis
311. | De installatie en configuratie van de oplossing gebeurt door de aanbieder in samenwerking met de systeem- en applicatiebeheerders van VUmc / AMC. | Eis
312. | De oplossing beschikt over monitorfuncties voor bijvoorbeeld activiteit van onderdelen van de oplossing. Deze functies zijn in detail gedocumenteerd. Licht toe welke kritische parameters zijn te monitoren. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
313. | In welke middelen voorziet de oplossing om een uptime van 99,5% te waarborgen ? | Informatie
314. | Overschrijdingen van licentievoorwaarden mogen nooit leiden tot een automatische blokkade van functionaliteit. De leverancier moet schriftelijk contact opnemen met AMC / VUmc voordat de toegang geblokkeerd wordt. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2 |  | Toelichting: Om de beschikbaarheid te waarborgen.
315. | De licentie van de oplossing kent geen beperkingen (op bijvoorbeeld het aantal testgebruikers of procesoren of andere factoren) voor het gebruik in TA-omgevingen. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2 |  | Toelichting: TA- omgevingen worden niet gebruikt voor productiedoeleinden, zijn tijdelijk en dienen representatief te zijn voor de productieomgeving
316. | Het toekennen, wijzigen, verwijderen, creëren, opvragen en tonen van de volgende kenmerken, indien beschikbaar in het systeem, wordt vastgelegd in de audit-trail: | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
• gebruikersaccounts
• toestemmingsprofielen
• autorisatieprotocollen
• rollen
• bevoegdheden
Hierbij wordt minimaal vastgelegd de actie, het tijdstip en de actor.
317. | Foutmeldingen worden binnen de context van de gebruiker met betekenisvolle teksten toegelicht. Hierbij wordt de gebruiker op alternatieve handelswijze gewezen of wordt verwezen naar relevante beschikbare documentatie. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
318. | Documentatie wordt in een universeel bestandsformaat en een eenduidige vormgeving en indeling door de aanbieder opgeleverd. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
319. | In de oplossing kan het stelsel van maten en gewichten centraal worden afgedwongen om misverstanden bij het aflezen van het metrische stelsel en bijvoorbeeld het Imperial Standard System (Engels/Amerikaans) te voorkomen. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
320. | Bij nieuwe versies van de oplossing, of delen daarvan, garandeert de aanbieder dat de complete functionaliteit in een TA omgeving getest kan worden alvorens deze in productie wordt genomen. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
321. | De oplossing ondersteunt, wanneer van toepassing, back-up methodes voor databases: back-up m.b.v. een DBMS naar een NTFS bestandssysteem en/of Microsoft DPM. Voor systemen en systeemdata: back-up m.b.v. VEEAM en/of Microsoft DPM. Licht toe. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
322. | De oplossing ondersteunt voor netwerkcommunicatie het gebruik van IPv6. (RFC 2460). | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
323. | De oplossing maakt voor alle adressering van netwerkcommunicatie gebruik van DNS. (RFC 1034/1035) | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
324. | De Cliënt oplossing maakt geen gebruik van componenten, Java applets of ActiveX of Browser-extensies. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
325. | De servercomponenten van de oplossing maken gebruik van één van de databaseplatformen (in volgorde van wenselijkheid): | Wens, oplopend | Optie 1=2pt | 2
| 1. Microsoft SQL Server 2012R2 |  | Optie 2=0pt
2. Oracle 11.x/12.x
326. | De servercomponenten van de oplossing zijn geschikt om gebruik op minimaal een van de volgende Operating Systems (in volgorde van wenselijkheid) : | Wens, oplopend | Optie 1=2pt | 2
| 1. Windows server 2012 R2 (64-bit) |  | Optie 2=0pt
2. Red Hat Enterprise Linux versie 6.6 (VUmc)
327. | Alle componenten van de oplossing kunnen met volledige ondersteuning worden gebruikt op VMWare ESXi. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2 |  | Toelichting: VUmc/AMC maakt bij voorkeur gebruik van virtualisatieplatform voor componenten zoals bijvoorbeeld client, applicatieserver of databaseserver
328. | De clientsoftware kan worden gevirtualiseerd met Microsoft App-V 5.0 of hoger. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
329. | De clientsoftware van de oplossing kan worden gebruikt op een gevirtualiseerd client platform. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2 |  | Toelichting: VUmc/AMC maakt gebruikt van Citrix XenDesktop als virtuele werkplek.
330. | Indien er sprake is van een webgebaseerde gebruikersinterface dan voldoet deze aan de volgende HTML, CSS en JavaScript standaarden: W3C XHTML 1.1, HTML 5 draft; W3C CSS 2.1, CSS3; W3C DOM; ECMA-262 edition 3. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
331. | Indien er voor gebruik binnen VUmc / AMC een webgebaseerde gebruikersinterface wordt ingezet, dan wordt minimaal Internet Explorer versie 8, of hoger, ondersteund. De leverancier volgt Microsoft bij ondersteuning van nieuwe versies. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
332. | De aanbieder geeft openheid en inzicht in het datamodel en de gehanteerde technologieën in de oplossing. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
333. | Bij ingrijpende veranderingen aan het systeem zal er kostenloos bijscholing worden verzorgd voor de medewerkers van VUmc en AMC | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
334. | Leverancier geeft inzicht in het update/patch/fix beleid/frequentie en de vertaling daarvan naar de VUmc/AMC inrichting | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
335. | De aanbieder ondersteunt het gebruik van een release van de oplossing, inclusief patches voor die releaseversie, gedurende minimaal 24 maanden na uitgave, zonder de verplichting tot een upgrade van de oplossing, of onderdelen daarvan, naar een nieuwere release. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
336. | De aanbieder test binnen één maand na het uitkomen van patches van het onderliggende platform zelf de uitwerking op de oplossing en rapporteert actief de bevindingen aan VUmc/AMC voordat de uitrol van deze patches in de productieomgeving wordt geëffectueerd. | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
337. | Toegang tot infrastructurele systemen voor beheerders en eindgebruikers wordt via RDP/RADMIN aangeboden (niet via de hypervisor console) | Wens | Ja=2 pt Nee=0pt | 2
700