## Pakket van Eisen
Pakket van eisen Europese Aanbesteding mechanische Brancards Ambulance Amsterdam
Nummer | Wegingsvorm | Omschrijving
Algemeen
Nummer | Categorie | Omschrijving
KO 1 | Algemeen | De offerte en correspondentie zijn opgesteld in de Nederlandse taal
KO 2 | Algemeen | Alle geoffreerde prijzen zijn in hele euro's inclusief BTW
KO 3 | Algemeen | De geoffreerde prijzen van aanschaf en onderhoud worden strikt in het 'opgaveblad prijzen mechanische brancards' ingevuld. Andere manieren leiden tot uitsluiting van de aanbesteding
KO 4 | Algemeen | De offerte heeft een geldigheidstermijn van 120 dagen vanaf de datum van inleveren (zie planning gunningsleidraad)
KO 5 | Algemeen | Er is bij iedere brancard een gebruikershandleiding van de werking van de brancard die alle handelingen beschrijft, opgesteld in de Nederlandse taal. De levering van deze handleidingen is bij de totaalprijs (p-waarde) inbegrepen
KO 6 | Algemeen | Er is bij iedere brancard een geplastificeerde samenvatting (max A5) van de gebruiksaanwijzing (Quick Reference Card) beschikbaar. De levering van deze samenvattingen zit bij de totaalprijs (p-waarde) inbegrepen
KO 7 | Algemeen | Er dienen 10 complete brancards geleverd te worden conform specificaties van KO 12, binnen 14 dagen na ondertekening van koop- en leveringsovereenkomst
KO 8 | Algemeen | De levering van de brancards vindt in 2016 plaats volgens een vooraf afgesproken leveringsschema, na opdracht binnen drie maanden
KO 9 | Algemeen | De brancards worden afgeleverd bij een door de opdrachtgever bepaald adres (in Nederland), de leveringskosten zitten in de totaalprijs (p-waarde) inbegrepen en de garantievoorwaarden gaan in op de leveringsdatum
KO 10 | Algemeen | De brancards worden gebruiksklaar afgeleverd door de leverancier, deze kosten zitten in de totaalprijs (p-waarde) inbegrepen
KO 11 | Algemeen | Minimaal 1 keer per contractjaar zal op initiatief van de opdrachtgever een evaluatie worden gepland met als onderwerpen de uitgangspunten van koop- en leveringsovereenkomst
Functioneel
Nummer | Categorie | Omschrijving
KO 12 | Functioneel | De brancard wordt minimaal geleverd inclusief de volgende accessoires. (Deze zitten verwerkt in de prijs /p-waarde): - matras - hoofdkussen - wegklapbare infuuspaal - fixatieriemen - onrusthekken - verstevigde voetenzak - reflectoren
KO 13 | Functioneel | De brancard en het matras dienen bestand te zijn tegen reinigings- en desinfectiemiddelen (zie hygiëne-richtlijn 2012 Ambulancediensten) die gebruikt worden in de ambulancezorg
KO 14 | Functioneel | De brandcard is modullair op te bouwen, onderdelen (brandcard en onderstel) zijn onderling uitwisselbaar
KO 15 | Functioneel | Het matras is vuilafstotend (bloed, urine, water, etc)
KO 16 | Functioneel | Alle wielen onder het onderstel dienen volledig zwenkbaar te zijn: minimaal twee van de vier zwenkwielen zijn uitgevoerd met een rem. Minimaal twee van de vier zwenkwielen zijn fixeerbaar.
KO 17 | Functioneel | De banden van de wielen zijn massief en eenvoudig te reinigen met een hoge drukreiniger
KO 18 | Functioneel | Coating van de brancard is bestand tegen reinigen met een hoge drukreiniger
KO 19 | Functioneel | Er dient een mogelijkheid te zijn om bagage te plaatsen aan de brancard
KO 20 | Functioneel | Leverancier doet binnen de aanbieding een voorstel om aan de brancard een opbergmogelijkheid / houder te fixeren voor een Ipad air 2 (inclusief beschermhoes). Deze constructie geldt voor alle brancards in de aanbieding.
ARBO / ERGO
Nummer | Categorie | Omschrijving
KO 21 | ARBO/ ERGO | Alle bedieningsonderdelen dienen duidelijk en uniek herkenbaar te zijn weergegeven middels tekens of symbolen
KO 22 | ARBO/ ERGO | De volgende onderdelen zijn onderdeel van levering en moeten verstelbaar zijn (traploos): ruggedeelte + 70 graden (met gasveer ondersteuning) verstelbare onrusthekken verstellen van de hoofdsteun Wegklapbare infuuspaal Fowlerse positie Been hoogligging
KO 23 | ARBO/ ERGO | Voorpoten en achterpoten zijn apart bedienbaar
KO 24 | ARBO/ ERGO | Brancard is bedienbaar en te verrijden tot een patiëntenlast van 200 kg
KO 25 | ARBO/ ERGO | Er zit een beveiligingsmechaniek in de constructie voor onbedoeld (onveilig) uit de ambulance rijden die de mogelijkheid op persoonlijk (patiënt en medewerker) letsel minimaliseert, bij voorgeschreven gebruik
KO 26 | ARBO/ ERGO | Afwerking van de brancard moet zo zijn dat er geen letsel veroorzaakt mag worden aan patiënt of medewerker tijdens behandeling, bij voorgeschreven gebruik (geen gebruik van scherpe onderdelen)
KO 27 | ARBO/ ERGO | De brandcard en het onderstel wegen samen maximaal 60 Kg (ledig gewicht)
KO 28 | ARBO/ ERGO | De draagbomen (hendels) zijn verstelbaar
KO 29 | ARBO/ ERGO | Het brandcardsysteem voldoet aan de NEN-1865 en EN 1789 norm
KO 30 | ARBO/ ERGO | De brandcard is voorzien van een wettelijk goedgekeurde gordel voor het bovenlichaam
Onderhoud
Nummer | Categorie | Omschrijving
KO 31 | Onderhoud | De opdrachtnemer heeft de verplichting de brancards prventief zo te onderhouden dat de staat van de brancards de gevraagde prestatie kan leveren in relatie tot veiligheid, gebruiksintensiteit en omgevingsfactoren
KO 32 | Onderhoud | De verplichting om bij iedere brancard een compleet (digitaal) logboek te leveren met alle benodigde gegevens, in het logboek moeten alle werkzaamheden die worden uitgevoerd aan de brancard worden vermeld
KO 33 | Onderhoud | De (digitale) formulieren in het logboek dienen bij ieder preventief en correctief onderhoud te worden ingevuld
KO 34 | Onderhoud | Middels het (digitale) logboek wordt aangegeven wat de garantietermijn is over nieuw geplaatste onderdelen
KO 35 | Onderhoud | Wanneer een servicebeurt niet in het logboek is vermeld, geldt deze beurt als niet uitgevoerd
KO 36 | Onderhoud | Bij vervanging van defecte onderdelen worden nieuwe onderdelen gebruikt van gelijk type en fabricaat, deze dienen gedurende de beoogde gebruiksduur binnen 48 uur geleverd te kunnen worden
KO 37 | Onderhoud | Alle materialen dienen vanaf de levering minimaal 10 jaar leverbaar te zijn
KO 38 | Onderhoud | Bij gebruik van andere materialen door de opdrachtnemer dient aangetoond te worden dat deze materialen minimaal een gelijkwaardige kwaliteit hebben
KO 39 | Onderhoud | De technische dienst dient voor storingen binnen kantoortijd (maandag t/m vrijdag) bereikbaar te zijn
KO 40 | Onderhoud | Indien de storing het gevolg is van niet goed uitgevoerd onderhoud is de gevolgschade voor de opdrachtnemer
KO 41 | Onderhoud | 48 uur na melding van een storing dient de opdrachtnemer een oplossing te bieden. Bij reparaties die langer dan 3 X 24 uur gaan duren, zorgt aanbieder voor een gelijkwaardig vervangende brancard.
KO 42 | Onderhoud | De brancard moet bij functioneel gebruik en voorgeschreven onderhoud een technische levensduur hebben van minimaal 10 jaar