## Samengevoegd
Nr. | PvE LUMC 2016 | Knock-out | Antwoord (svp juiste antwoord invullen/omcirkelen) | Opmerkingen
1 | Uitvoering
1.1 | Kunt u een nieuw kastmodel -80 graden vriezer leveren, uitgevoerd met luchtgekoelde condensoren | Ja | ja/nee
1.2 | Het model -80 vriezer zoals gevraagd in 1.1 is ook leverbaar met watergekoelde condensoren | Ja | ja/nee
1.3 | Het model -80 vriezer zoals gevraagd in 1.2 is aan te sluiten op retourwaternet LUMC met onderstaande specificaties: | Ja | ja/nee
Temperatuur invoer koelwater (aanvoer LUMC) naar koeler: 16˚C
Waterdruk: 4 – 6 bar
Minimaal opwarming koelwater in koeler: 8˚C
Maximale opwarming koelwater: 14˚C
1.4 | Ombouw van een geleverd model -80 vriezer met luchtgekoelde condensoren als onder 1.1 van luchtgekoelde naar watergekoelde condensoren is mogelijk. | Nee | ja/nee
1.5 | Specificeer de offset van de temperatuur control sensor op 1 decimaal nauwkeurig (0,1°C) | Nee | info
1.6 | Specificeer de netto inhoud in liters van de standaard -80 vriezer die u aanbiedt. | Nee |  | Aantal invullen, informatieve vraag
1.7 | De standaard -80 vriezer functioneert gegarandeerd conform de onderstaande eisen op locaties waar de temperatuur kan variëren van minimaal 15°C tot maximaal 30°C. | Ja | ja/nee
1.8 | De standaard -80 vriezer beschikt over minimaal 2 compartimenten, elk met een eigen binnendeur. | Ja | ja/nee
1.9 | Specificeer het aantal compartimenten van de standaard -80 vriezer die u aanbiedt. | Nee | info | Aantal invullen, informatieve vraag
1.10 | Het vacuüm van de standaard -80 vriezer kan na sluiting eenvoudig opgeheven worden waardoor de deur binnen 1 minuut open gaat. | Ja | ja/nee
1.11 | De buitenmaat van de standaard -80 vriezer bedraagt maximaal: 200 cm hoog, 120 cm breed en 96 cm diep (incl. de wielen en uitstekende onderdelen) | Ja | ja/nee | Snijders: 119,5x89,0x199,2cm (bdh). Grotere vriezers geven problemen met grotere deuropeningen. Maar zijn wel zuiniger per liter.Laagst gemeten doorgang L3 kleefmagneer 201,5cm.
1.12 | Specificeer de externe maten (breedte, diepte, hoogte in mm) | Nee | info
1.13 | Specificeer de interne maten (breedte, diepte, hoogte in mm) | Nee | info
1.14 | Specificeer de footprint van de door u aangeboden vriezer (in m2) | nee | info | footprint meewegen
1.15 | De maximale opslagcapaciteit uitgedrukt in aantal 2 inch doosjes (b) bij gebruik van LUMC standaard lade (c) is tenminste 528 stuks | Ja | ja/nee
1.16 | Specificeer de maximale opslagcapaciteit uitgedrukt in aantal 2 inch doosjes (b) bij gebruik van LUMC standaard lade (c ) | Nee | info | zware weegfactor TCO daar ook naar berekenen!
1.17 | U kunt bovengenoemde LUMC standaard lade (c ) met bijbehorend rekkensysteem voor 2 inch doosjes leveren | Nee | ja/nee
1.18 | Het luchtfilter is aan de voorzijde geplaatst | Ja | ja/nee
1.19 | De luchtafvoer bevindt zich aan de achterzijde | Ja | ja/nee
1.20 | Welk soort plaatmateriaal wordt voor de bekleding van de buitenzijde van de vriezer gebruikt. | Nee | info
1.21 | Het plaatmateriaal van de binnenzijde is RVS | Ja | ja/nee
1.22 | De vriescompartimenten zijn afsluitbaar dmv van afzonderlijke binnendeuren | Ja | ja/nee
1.23 | De vriezer is afsluitbaar met een slot en sleutel | Ja | ja/nee
1.24 | De vriezer kan naar keuze voorzien worden van een Ceeform of een standaard stekker | Ja | ja/nee
1.25 | Een extra doorvoermogelijkheid voor een datakabel is aanwezig | Ja | ja/nee
1.26 | De standaard -80 vriezer wordt naar keuze van het LUMC geleverd met een PT100 of een PT1000 sensor, geplaatst naast de temperatuurprobe van het apparaat. | Ja | ja/nee
2 | Energie
2.1 | De standaard -80 vriezer functioneert conform de eisen en specificaties van de fabrikant wanneer deze is aangesloten op een electriciteitsnet dat een spanning van 220-240 V / 50Hz levert volgens de NEN-EN 50160 norm. | Ja | ja/nee
2.2 | Op de warmste plaats in de standaard -80 vriezer wijkt de temperatuur, bij een instelling van -80ºC, maximaal +5ºC of -5ºC af. | Ja | ja/nee | U dient een validatierapport bij te voegen
2.3 | Het verbruik van de luchtgekoelde vriezer is maximaal 10 kWh per liter per jaar bij een ruimtetemperatuur van 20-25ºC en een werktemperatuur van -80°C. | Ja | ja/nee
2.4 | Het verbruik van de luchtgekoelde vriezer is maximaal 14,5 kWh per 2”doosje per jaar bij een ruimtetemperatuur van 20-25ºC en een werktemperatuur van -80°C. | Ja | ja/nee
2.5 | Wat is het verbruik per dag (kWh/24h) van de luchtgekoelde vriezer (lege vriezer; ruimtetemperatuur 20-25ºC; werktemperatuur van -80°C)? | Info vraag | zie aparte bijlage
2.6 | Wat is het verbruik per dag (kWh/24h) van de watergekoelde vriezer (lege vriezer; ruimtetemperatuur 20-25ºC; werktemperatuur van -80°C)? | Info vraag | zie aparte bijlage
2.7 | Wat is de isolatiewaarde (K waarde bij 20°C (W/m2 K) van de vriezer? | Info vraag | zie aparte bijlage
2.8 | De cosinus Phi bij een werkende vriezer is ≥0,85. | Ja | ja/nee
7.17 | Arbo, milieu en reiniging
7.18
7.19 | De standaard -80 vriezer voldoet aan, en wordt geleverd conform alle verplichte Nederlandse wetgeving en richtlijnen. | Ja | ja/nee
7.20 | De standaard -80 vriezer voldoet aan de richtlijnen van CCKL-laboratorium/ISO15189 en kan conform deze richtlijnen goed gereinigd worden. | Ja | ja/nee
7.21 | De standaard -80 vriezer is aan de binnenzijde glad afgewerkt en is zo geconstrueerd dat er geen vuilophoping in naden en kieren aan de binnenzijde kan plaatsvinden | Ja | ja/nee
7.22 | Is het geluidsniveau op 1 m hoogte, 1m afstand van de voorzijde van de vriezer maximaal 75 dBA | KO | ja
7.23 | Het maximale geluidsniveau op 1 meter hoogte, 1 meter afstand van de voorzijde van de standaard -80 vriezer bedraagt maximaal 60 dBA. | Ja | ja/nee
7.24 | Communicatie
7.25 | Wordt de werkelijke temperatuur weergegeven in een display op het apparaat? | KO | ja
7.26 | Is de vriezer voorzien van een visueel alarm? | KO | ja
7.27 | Is de vriezer voorzien van een akoestisch alarm? | KO | ja
7.28 | Is er een alarmering bij lage accu spanning? | KO | ja
7.29
7.30 | Garantie - beschikbaarheid
7.31 | De levensduur van de standaard -80 vriezer, bij gebruik onder normale condities/ omstandigheden, is 10 jaar, conform specificaties | Ja | ja/nee
7.32 | De volledige garantie van de standaard -80 vriezer, inclusief compressor(en) bij gebruik onder normale condities/ omstandigheden, is minimaal 5 jaar. | Ja | ja/nee
7.33 | Het interieur, accessoires en alle onderdelen zijn minimaal 10 jaar na beëindiging productie nog beschikbaar en leverbaar. | Ja | ja/nee
7.34 | Is het aangeboden model -80 vriezer minimaal de komende 5 jaar leverbaar? | KO | ja
7.35
7.36 | Logistiek
7.37 | Wordt de vriezer op stelplaats geleverd en bedrijfsklaar/ functionerend opgeleverd? | KO
7.38 | Enkel kosten binnen uw offerte gespecificieerd kunnen in rekening gebracht worden.Eventuele extra kosten buiten deze aanbesteding worden niet geaccepteerd
7.39 | U neemt te vervangen vriezers kosteloos in, ongeacht het merk. | Ja | ja/nee
7.40
7.41 | Overig assortiment
7.42 | In het geval er gedurende de looptijd van de overeenkomst een opvolgend model -80 vriezer beschikbaar komt, welke beschikt over minimaal dezelfde specificaties als de standaard -80 vriezer, dan dient u dit nieuwe model -80 vriezer tegen dezelfde prijs aan te bieden. | Ja | ja/nee
7.43
7.44 | Accessoires en toebehoren
7.45 | De standaard -80 vriezer wordt optioneel geleverd met een slot. | Ja | ja/nee
7.46 | Test
7.47 | Gaat u akkoord met bijgevoegde testprocedure uitgevoerd door het LUMC | KO | ja
7.48 | U gaat akkoord met bijgevoegd testprotocol uitgevoerd door de Aanbestedende diensten. | Ja | ja/nee
7.49
7.50 | * Minimale belading = 25% gevuld
7.51
7.52
7.53 | Technische eisen
7.54 | De standaard -80 vriezer kan optioneel worden geleverd met een PT100ul of PT1000 sensor, geplaatst naast de temperatuurprobe van het apparaat. | Ja | ja/nee
7.55 | De standaard -80 vriezer kan optioneel worden geleverd met een extra meetbuis voor kalibratie en is deze gepositioneerd naast de PT100ul of PT1000 sensor. | Ja | ja/nee
7.56 | Beschrijf de mogelijkheden om de standaard -80 vriezer optioneel aan te passen, zodanig dat het temperatuurbewakinssysteem wordt gevoed d.m.v. de stroomvoorziening van de standaard -80 vriezer. | Nee |  | Beschrijving meesturen, Informatieve vraag
7.57
7.58 | De standaard -80 vriezer heeft een automatisch herstel van de gebruikersinstellingen, na een netspanningsuitval. | Ja | ja/nee
7.59 | De standaard -80 vriezer beschikt over uitneembare binnendeuren, zodat deze eenvoudig te reinigen zijn. | Ja | ja/nee
7.60 | Het vacuüm van de standaard -80 vriezer kan na sluiting eenvoudig opgeheven worden waardoor de deur eenvoudig open gaat. | Ja | ja/nee
7.61 | De complete technische documentatie, protocollen, testsoftware en eventuele testtools, incl. inlogcodes en wachtwoorden, gericht op het volledig in eigen beheer kunnen uitvoeren van service, onderhoud, kalibratie en validatie van de standaard -80 vriezer wordt op verzoek kosteloos meegeleverd. | Ja | ja/nee
7.62 | Alles genoemd bij 6.12 wordt geleverd in de Nederlandse of Engelse taal. | Ja | ja/nee
3 | Milieu
3.1 | Het toegepaste koudemiddel heeft een Global Warming Potential (GWP) van maximaal 1000 | Ja | ja/nee
3.2 | Specificeer de toegepaste koudemiddelen | Nee | info
3.3 | Het geluidsniveau op 1 meter hoogte en op 1 meter afstand van de voorzijde van de vriezer bedraagt maximaal 60 dBA | Ja | ja/nee
4 | Communicatie
4.1 | Een gebruiksaanwijzing/handleiding wordt meegeleverd in de Nederlandse- of Engelse taal. | Ja | ja/nee
4.1 | De gewenste temperatuur van de standaard -80 vriezer is instelbaar via een display, bevestigt aan de voorzijde van de standaard -80 vriezer. | Ja | ja/nee
4.1 | Het display van de standaard -80 vriezer dient tenminste de volgende parameters aan te gegeven: actuele temperatuur; ingestelde temperatuur, temperatuur alarmgrens, en statusindicatie. | Ja | ja/nee
4.1 | Het display van de standaard -80 vriezer is met behulp van een wachtwoord of code te beveiligen/vergrendelen. | Ja | ja/nee
4.1 | De standaard -80 vriezer is voorzien van een akoestisch alarm. | Ja | ja/nee
4.1 | De standaard -80 vriezer is voorzien van een back-up batterij zodat bediening van displays bij stroomuitval minimaal 48 uur mogelijk blijft. | Ja | ja/nee
5 | Garantie / beschikbaarheid
5.2 | De standaard -80 vriezer wordt vervangen wanneer er sprake is van een terugkerend defect. | Ja | ja/nee
5.3 | De levertermijn van de standaard -80 vriezer bedraagt maximaal 30 dagen na orderdatum | Ja | ja/nee
5.4 | Bij een calamiteit (a) kunt u binnen 8 uur een tijdelijk geschikt alternatief (back-up) leveren. | Ja | ja/nee
5.6 | De volledige garantie inclusief compressor is 5 jaar | Ja | ja/nee
5.7 | Alle onderdelen zijn minimaal 10 jaar na productiestop beschikbaar en leverbaar. | Ja | ja/nee
5.8 | Het aangeboden model -80 vriezer is minimaal de komende 5 jaar leverbaar | Ja | ja/nee
5.9 | In het geval er gedurende de looptijd van de overeenkomst een opvolgend model -80 vriezer beschikbaar komt, dat beschikt over minimaal dezelfde specificaties als de standaard -80 vriezer, dan biedt u dit nieuwe model -80 vriezer tegen dezelfde prijs aan. | Ja | ja/nee
5.10 | Software updates en upgrades worden kosteloos ter beschikking gesteld | Ja | ja/nee
6 | Logistiek
6.1 | De vriezer wordt op de stelplaats geleverd en functionerend opgeleverd | Ja | ja/nee
| Enkel kosten binnen uw offerte gespecificieerd kunnen in rekening gebracht worden. Eventuele extra kosten buiten deze aanbesteding worden niet geaccepteerd | Ja | ja/nee
6.2 | De tijd voor demontage plus montage om transport tot op stelplaats mogelijk te maken bedraagt maximaal 30 minuten bij een maximale doorvoerbreedte van 88 cm en een maximale hoogte van 201 cm. | Ja | ja/nee
6.3 | U neemt kosteloos oude vriezers in ongeacht het merk. | Ja | ja/nee
7 | Test
7.1 | Gaat u akkoord met bijgevoegde testprocedure uitgevoerd door het LUMC | Ja | ja/nee
7.2 | De uitslag van deze test is onderdeel van de prijzensheet als TCO en wordt behandeld als kosten nadeel | Ja | ja/nee
8 | Onderhoud
8.1 | Onderhoud wordt uitgevoerd volgens de bestaande procedure, zie bijlage | Ja |  | eventuele aanvullingen
8.2 | Het preventief onderhoud inclusief voorrijkosten en uurloon, wordt uitgevoerd voor een vaste bedrag |  | Info | euro
8.3 | Specificeer de kosten preventief onderhoud |  | Info
8.4 | Specificeer de prijs van diverse reparaties, inclusief onderdelen, voorrij- en uurloonkosten | Nee | Info | meest voor komende reparaties, Ventilator, compressor, accu, timer enz.
8.5 | NEN-keuring 3140, iedere 3 jaar bij het preventief onderhoud? | Ja
8.6 | Rapportages worden aangelevrd in pdf | Ja
8.7 | Eerste lijns werkzaamheden intern: constateren van de storing en firma informeren | Ja
8.8 | Onderdelen worden geleverd binnen 48uur | Ja
8.9 | De telefonische responstijd gedurende werkuren is maximaal 1 uur (kantooruren specificeren)
8.10 | Op verzoek wordt kosteloos voorgekoelde bruikleen apparatuur aangeboden | Ja
8.11 | De maximale downtime achtereen per gebeurtenis is 8 uur | Ja
8.12 | De minimale uptime is 98% | Ja
8.13 | Applicatietraining: voor technici, iedere 3 jaar voor minimaal 3 personen | Ja
8.14 | Instructiekaart, maximaal 1 A4 geplastificeerd per vriezer, tevens een digitale versie | Ja
8.15 | Specificeer uw uurtarieven zowel tijdens werkuren (8.00-17.00 uur) als daarbuiten incl zon- en feestdagen |  | Info | euro
8.16 | Standaard voorrijkosten |  | Info | euro
8.17 | Standaard kilometer kosten |  | Info | euro/km
8.18 | Updates en upgrades worden kosteloos geleverd en geimplementeerd | Ja
8.19 | Welke onderdelen dienen tijdens preventief onderhoud preventief vervangen te worden en in welk tijdspad? |  | Info
8.20 | Welke opzegtermijn hanteert u? |  | Info | in maanden
8.21 | Geaccrediteerd volgens ISO 17025 | Ja
(a) | Calamitiet = het aantal uitgevallen vriezers is groter dan het aantal binnen het LUMC beschikbare reserve vriezers.
(b) | 2 inch doosje: 130 x 130 x 55/45 (mm) (bron: GLW)
(c) | LUMC standaard lade: 50/13 (H) x 136 (B) x 555 (L) in (mm)

## Toelichting
# | omschrijving |  | opmerking
1.13 | De standaard -80 vriezer kan optioneel uitgevoerd worden met extra planken | wens ivm plaatsen meerdere kleine ladenblokken die eenvoudiger vol te verplaatsen zijn bij een calamiteit. | laten vervallen, met enkele rekken kan ook gewichtsreductie behaald worden
1.14 | De standaard -80 vriezer kan optioneel uitgevoerd worden met 5 compartimenten en 5 afzonderlijke binnendeuren | meerdere compartimenten moeten koudeval verminderen. | statische verdamping bij meerdere compartimenten is groter door aantal spleten
2.3 | Wat is de maximale hoogte, breedte en diepte van de vriezer (cm) ? | Info vraag | overbodig, zie 2.1
2.2 | De binnenmaatvoering van de standaard -80 vriezer bedraagt maximaal: 142 cm hoog, 90 cm breed en 65 cm diep. | Check-AZ
2.6 | Wat is de maximale opslagcapaciteit uitgedrukt in aantal 2 inch doosjes bij gebruik van universele laden (50/13 x 136 x 555 (mm)
2.8 | Het minimale aantal in de vriezer te plaatsen universele laden (50/13 x 136 x 555 (mm)) moet zijn 126 laden. Voldoet u aan deze eis | Nodig om op > 700liter uit te komen | 145x626x560mm. Overbodig bij vraag
2.19 | De huidige rekken met de afmetingen: passen in de standaard vriezer standaard -80 vriezer | Check exacte afmetingen van de rekken bij Snijders
2.20 | Hoeveel standaard rekken passen in de vriezer | Info vraag | zie aparte bijlage |  | laten vervallen, vragen naar capaciteit in aantal doosjes, zie 2.5
2.13 | Kan de vriezer aangesloten worden op 220V? | Ja | ja/nee | N