## Sheet1
Leverancier | Vraag nr. * | Paragraaf nr. Artikel nr. | Blz. | Vraag | Antwoord
Eppendorf B.V. | 1 | Algemeen |  | Er wordt gesproken over een contractperiode, maar deze is nergens benoemd, wat zal de looptijd worden? | De looptijd zal vermoedelijk 4 jaar zijn. E.e.a. wordt bepaald bij de daadwerkelijke aanbesteding.
Eppendorf B.V. | 2 | Marktconsultatie 4.2.3 | 8 | Er wordt gekeken naar vriezers met een max capaciteit van 528 doosjes, dit is een knock-out. Is hierin nog een aanpassing mogelijk naar beneden? Advies: Graag zouden wij zien dat er een minimaal aantal doosjes van 500 genoemd wordt. Dit om uit te sluiten dat de tender geschreven lijkt op één leverancier waardoor aanbesteden onmogelijk wordt | Deze capaciteit was vastgesteld op het aantal laden waarmee de huidige vriezers gevuld zijn. Er zal in de aanbesteding een aanpassing plaatsvinden van de aantallen.
Eppendorf B.V. | 3 | Marktconsultatie 4.2.5 | 8 | Doelt u hierbij op levensduur zonder storing of beschikbaarheid als in levertijd? | We bedoelen hiermee de reële uptime per jaar in procenten.
Eppendorf B.V. | 4 | PvE 1.2 |  | Bestaat de mogelijkheid verschillende watergekoelde modellen ULT's aan te bieden? | In de prijslijst die bij de aanbesteding gepubliceerd wordt is ruimte voor één watergekoeld model.
Eppendorf B.V. | 5 | PvE 1.26 |  | Wie is verantwoordelijk voor het logistieke stuk m.b.t. levering van de temperatuur sensoren? (PT-100 of PT1000) | De leverancier van de vriezer.
Eppendorf B.V. | 6 | PvE 5.2 |  | Hoeveel keer is een terugkerend defect? En tevens voorstel om dit te specificeren tot terugkerend defect binnen de garantietermijn van 5 jaar. | Terugkerend defect vaker dan 2 keer
Eppendorf B.V. | 7 | PvE 5.4 |  | Graag zouden wij hier een onder voorbehoud van calamiteiten onderweg toegevoegd zien | Uw opmerking zien we graag terug in uw antwoord van de marktconsultatie en zal zeker in overweging genomen worden.
Eppendorf B.V. | 8 | PvE 5.6 |  | Graag zien wij een aangepaste formulering: volledige garantie op onderdelen inclusief compresoren = 5 jaar | Uw opmerking zien we graag terug in uw antwoord van de marktconsultatie en zal zeker in overweging genomen worden.
Eppendorf B.V. | 9 | PvE 5.8 en 5.9 |  | Is de garantie op minimaal 5 jaar kunnen leveren van een model niet overbodig door 5.9 waarin een verplichting wordt gegeven voor het leveren van een opvolgend model? Deze eis in 5.8 getuigt niet van innovatie. | U hebt gelijk. Deze eisen zullen in de aanbesteding worden geherformuleerd.
Eppendorf B.V. | 10 | onderhoudschecklist | 1 | Energieverbruik per 24 uur, moet dat per kast tijdens OH worden gemeten, of kan hier van de gegevens van een GBS worden uitgegaan? | Energie verbruik moet worden gemeten,
| 11 | onderhoudschecklist | 1 | Bij de installatie controle staat dat de werkdrukken gemeten moeten worden. Onze ervaring is dat niet te doen en zeker niet in de LD trap omdat de koudemiddelinhoud zeer klein is en er altijd koudemiddel verloren gaat (in de slangen) tijdens de test. | Deze eis zal worden aangepast in de aanbesteding.
| 12 | onderhoudschecklist | 1 | Temperatuur met gekalibreerde meter, Na het openen van een kast moet de vriezer eerst weer op temperatuur komen voor het uitvoeren van een juiste meting. Dit kost veel tijd. Wat is de procedure / verwachting hiervan van het LUMC. | Deze eis zal worden aangepast in de aanbesteding.
| 13 | PVE, 8,3 | 1 | Bij deze vraag staat specificeer de kosten van het onderhoud. Bij de vraag 8,2 staat echter dat de kosten van het onderhoud tegen een vast bedrag plaats moeten vinden. Graag wat meer uitleg over de verwachte specificatie | Specificeer a.u.b. wat u doet tijdens het onderhoud, preventief onderhoud
| 14 | PVE 8,8 | 1 | Dit is leverancier afhankelijk, zeker voor de bestaande vriezers. Hoe moeten we daar mee om gaan. | Bijvoorbeeld onderdelen op voorraad hebben, van de kasten welke wij in huis hebben staan
| 15 | PVE, 8,10 | 1 | Op verzoek moet kostenloos voorgekoelde bruikleen apparatuur aangeboden worden. Ik lees onder aan het PvE dat het LUMC ook reserve vriezers heeft. Vraag, hoeveel vriezers staan als reserve beschikbaar. Wat is de verwachting van het aantal bruikleen apparatuur welke van IJskoud verwacht wordt? | We hebben 6 reserve vriezers, welke in gebruik worden genomen bv in het weekend of buiten werktijden. Aantal bruikleen verwachting is 1-2 apparaten
| 16 | PVE 8,11 | 1 | De maximale downtime is 8 uur, bij een koeltechnische storing aan een -80 vriezer is deze reparatie tijd niet haalbaar. Een dergelijke reparatie heeft een doorlooptijd (inclusief testen) van 2 weken. Ik neem aan dat in die gevallen een van de LUMC reserve vriezers wordt ingezet en dat de 8 uur niet van toepassing is. Ook bij bestellen van leverancier specifieke onderdelen kan de 8 uur veelal niet gehaald worden. | In dit geval is dus een bruikleenapparaat gewenst, en dus niet 1 van de reserve apparaten
| 17 | PVE 8,13 | 1 | Wordt hier met de applicatie training een training bedoeld voor uw TD? | Ja, klopt, voor eigen technische dienst
| 18 | PVE 8,21 | 1 | ISO 17025, op dit moment is onze firma nog niet geacrediteerd volgens deze norm, wij zijn wel bezig met het implementeren van de ISO 17025 en hopen dat 2016 af te ronden. Ik lees dat dit punt een "knock-out" punt is. Hoe moet ik hier mee omgaan. Natuurlijk hebben onze technici wel de benodigde meetapparatuur voor temperatuur welke op zich volgens de ISO 17025 herleidbaar is gecertificeerd. | ISO 17025 is t.z.t. nodig voor het behoud van de accreditatie van de geaccrediteerde laboratoria, maar zal zeer waarschijnlijk bij deze aanbesteding nog géén knock-out worden. Naar een eventuele noodzaak wordt nog nader onderzoek gedaan.
| 19 | 1.14 |  | Wordt met de footprint de footprint met deur open of met deur dicht bedoeld? | Deur dicht
| 20 | 1.21 |  | Wordt met het plaatwerk binnenzijde RVS de volledige binnenzijnde bedoelt, of alleen de shelves? En volstaat een painted steel binnenzijde (met dezelfde voordelen als RVS, nml kras en roestvrij en makkelijk schoon te maken) ook? | Ja, hiermee wordt de volledige binnenzijde bedoelt. Het LUMC is niet bekend met painted steel en de voor- en/of nadelen hiervan. Graag zien wij in de antwoorden van de leveranciers op de marktconsultatie meer infomatie hierover zodat een juiste beslissing genomen kan worden over het wel of niet toestaan hiervan.
| 21 | 1.14 |  | In het tabblad 'toelichtingen' wordt gesproken over de mogelijkheid tot het verdelen naar 5 compartimenten met verwijzing naar 1.14 Die paraaf (1.14) is op PvE echter ingericht op de footprint Bij 1.8 wordt weliswaar gesproken over het aantal compartimenten, maar deze staat op minimaal twee. Op welke manier kan ik de toelichting nu het best interpreteren? | Verwijziging corrigeren, footprint is 1.14=correct, 1.8 is minimaal 2 compartimenten evt. Uit te breiden naar 5, dus in de kast.
* LET OP!! nummering correspondeerd niet (altijd) met de nummering van de vraagsteller(s).